## Arkusz1
załącznik nr 1 do zapytania znak DA/DT-381-88/20
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa przepływowych lamp bakteriobójczych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział Gliwice
Lp. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | J.M | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | Należy podać Producenta zaoferowanego produktu / wypełnia Wykonawca/
1 | Przepływowa lampa bakteriobójcza z licznikiem czasu pracy do kubatury 50m3 | • napięcie zasilania: 230 V 50 Hz • energooszczędne - pobór mocy: do 90 W • element emitujący promieniowanie - palniki typu UV-C TUV 30W na trzonek G13 • trwałość promiennika: min. 8000 h • wydajność wentylatora: min. 130 m3/h • dezynfekowana kubatura: w zakresie 25- 50 m3/h • zasięg działania lampy: w zakresie 10-20 m2 • klasa zabezpieczenia ppor.: I • typ obudowy: IP 20 • materiał: stal kwasoodporna A4 • sposób montażu: sufitowa lub naścienny | szt. | 20
2 | Przepływowa lampa bakteriobójcza z licznikiem czasu pracy do kubatury 90m3 | • napięcie zasilania: 230 V 50 Hz • energooszczędne - pobór mocy: do 120 W • element emitujący promieniowanie - palniki typu UV-C TUV 55W na trzonek G13 • trwałość promiennika: min. 8000 h • wydajność wentylatora: min. 199 m3/h • dezynfekowana kubatura: w zakresie 45-90 m3/h • zasięg działania lampy: w zakresie 18-36 m2 • klasa zabezpieczenia ppor.: I • typ obudowy: IP 20 • materiał: stal kwasoodporna A4 • sposób montażu: sufitowa lub naścienny | szt. | 72
3 | Przepływowa lampa bakteriobójcza z licznikiem czasu pracy przejezdna na statywie | • napięcie zasilania: 230 V 50 Hz • energooszczędne - pobór mocy: do 120 W • element emitujący promieniowanie - palniki typu UV-C TUV 55W na trzonek G13 • trwałość promiennika: min. 8000 h • wydajność wentylatora: 199 m3/h • dezynfekowana kubatura: 45-90 m3/h • zasięg działania lampy: 18-36 m2 • klasa zabezpieczenia ppor.: I • typ obudowy: IP 20 • materiał: stal kwasoodporna A4 | szt. | 8
4 | Lampa Bakteriobójcza przemysłowa przepływowa | • Sposoby montażu: możliwość podwieszenia na suficie lub ścianie • Dezynfekowana kubatura: do 250 m3 • napięcie zasilania: 230 V 50 Hz • energooszczędne - pobór mocy: do 240 W • element emitujący promieniowanie - palniki typu UV-C TUV 55W na trzonek G13 • typ obudowy: IP 20 • trwałość promiennika: min. 8000 h • Przeznaczone do dezynfekcji powietrza w halach produkcyjnych, ciągach komunikacyjnych, śluzach, laboratoriach, w przemyśle spożywczym, kosmetycznym, farmaceutycznym • materiał: stal kwasoodporna A4 • Bezpieczny dla personelu - możliwa praca urządzenia w obecności ludzi i zwierząt • Odporość na trudne warunki pracy, dostosowane do zastosowań w przemyśle • Skuteczność działania potwierdzona badaniami. Należy dołączyć stosowny dokument | szt. | 12
5 | Licznik cyfrowy czasu pracy z wyświetlaczem 4-polowym LED | • napięcie zasilania: 230 V 50 Hz • klasa ochronności: II • typ obudowy : IP 20 • licznik cyfrowy z mikroprocesorem • akustyczna sygnalizacja momentu wymiany promiennika UV • możliwość samodzielnego podłączenia do wcześniej zakupionych lamp bezpośredniego działania i przepływowych | szt. | 30
Razem
……………………………………………., dnia …………………………………………….
………………..……….……………….…………………………… (czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania wykonawcy