# Załącznik nr 1

Nr spr. DA/AM-231-74/20

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia : łóżko szpitalne – 341  szt.

Producent :

Nazwa i typ :

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Łóżko ICU fabrycznie nowe. Rok produkcji 2020 | TAK |  |
|  | Szerokość całkowita łóżka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami bocznymi maksymalnie 970 mm | TAK |  |
|  | Całkowita długość łóżka maksymalnie 2290 mm, | TAK, podać |  |
|  | Możliwość przedłużenia leża o minimum 200 mm | TAK, podać |  |
|  | Ręczny pilot przewodowy sterujący następującymi funkcjami łóżka: zmiana wysokości leża, pochylenie oparcia pleców, pochylenie segmentu udowego, funkcja autokontur | TAK |  |
|  | Pilot ze świetlnym wskaźnikiem sygnalizującym uruchomienie danej funkcji | TAK |  |
|  | Łóżko wielofunkcyjne, wielopozycyjne z pozycją krzesła kardiologicznego | TAK |  |
|  | Konstrukcja łóżka oparta na dwóch maksymalnie szeroko rozstawionych kolumnach o przekroju kołowym umożliwiających monitorowanie pacjenta ramieniem C lub pantografowa podpierająca leże w 8 punktach gwarantująca stabilność leża | TAK, podać |  |
|  | Leże łóżka czterosegmentowe, z trzema segmentami ruchomymi | TAK |  |
|  | Leże wyposażone w uchwyty (ograniczniki) zabezpieczające materac przed zsuwaniem – minimum po dwa uchwyty po dwóch stronach leża | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości leża | TAK |  |
|  | Minimalna wysokość leża od podłogi nie więcej niż 430 mm w celu zmniejszenia ryzyka tzw. wypadnięcia pacjenta z łóżka. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna wysokość leża od podłogi nie mniej niż 730 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac. | TAK, podać |  |
|  | Elektryczna regulacja oparcia pleców w zakresie od 0 o do min 70 o | TAK, podać |  |
|  | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga - regulacja z panelu centralnego min. 14o. | TAK, podać |  |
|  | Elektryczna regulacja pozycji anty - Trendelenburga regulacja z panelu centralnego min. 15o. | TAK, podać |  |
|  | Elektryczna regulacja funkcji autokontur - jednoczesne uniesienia części plecowej do min. 70( oraz segmentu uda do min. 40º | TAK, podać |  |
|  | Elektryczna regulacja segmentu uda w zakresie od 0 o do min. 40o | TAK, podać |  |
|  | Funkcja autoregresji oparcia pleców min. 100 mm. | TAK, podać |  |
|  | Następujące pozycje leża uzyskiwane automatycznie, po naciśnięciu i przytrzymaniu odpowiedniego przycisku na panelu centralnym: - pozycja krzesła kardiologicznego - pozycja antyszokowa - pozycja do badań - pozycja zerowa (elektryczny CPR) Dodatkowe przyciski na panelu centralnym do sterowania następującymi funkcjami łóżka: zmiana wysokości leża, pochylenie oparcia pleców, pochylenie segmentu udowego, funkcja autokontur, przechyły wzdłużne leża | TAK |  |
|  | Selektywne blokowanie na panelu centralnym funkcji elektrycznych | TAK |  |
|  | Blokowanie na panelu centralnym wszystkich funkcji elektrycznych (oprócz funkcji ratunkowych) przy pomocy odpowiednich przycisków lub pokręteł. Panel wyposażony w diodową sygnalizację o zablokowaniu wszystkich funkcji. | TAK |  |
|  | Panel centralny umieszczony w wysuwanej półce – pod leżem, od strony nóg pacjenta. | TAK |  |
|  | Segment podudzia regulowany za pomocą mechanizmu zapadkowego. | TAK |  |
|  | Poręcze boczne tworzywowe, dzielone - podwójne | TAK |  |
|  | Poręcze od strony głowy pacjenta poruszające się wraz z oparciem pleców. Poręcze w części udowej leża nie poruszające się z segmentem uda ani z segmentem podudzia | TAK |  |
|  | Górna powierzchnia poręczy bocznych w części udowej (po ich opuszczeniu) nie wystająca ponad płaszczyznę leża, aby wyeliminować ucisk na mięśnie i tętnice ud pacjenta | TAK |  |
|  | Poręcze boczne zabezpieczające pacjenta na min. 70% długości leża. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość zastosowania dodatkowego adaptera (trzecia poręcz) w części nożnej łóżka. Adapter z możliwością montażu i demontażu bez użycia narzędzi. | TAK/NIE |  |
|  | Możliwość wyboru akcentu kolorystycznego poręczy (wg wzornika dostarczonego przez Wykonawcę). | TAK |  |
|  | Wbudowany akumulator wykorzystywany do sterowania funkcjami łóżka w przypadku zaniku zasilania lub w przypadku przewożenia pacjenta | TAK |  |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali nierdzewnej lakierowanej proszkowo. Dopuszcza się stal poddaną procesowi kataforezy, a następnie lakierowaną proszkowo | TAK |  |
|  | Segmenty leża wypełnione płytą laminatową przezierną dla promieniowania RTG | TAK |  |
|  | Tunel i taca na kasetę RTG – pod segmentem oparcia pleców. Możliwość prześwietlania klatki piersiowej pacjenta w pozycji siedzącej i leżącej (4 szt. łóżek wyposażone w tacę na kasetę RTG z możliwością przełożenia tacy do pozostałych łóżek) | TAK |  |
|  | Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania (CPR) z obu stron leża dźwigniami umieszczonymi odpowiednio w okolicy oparcia pleców. | TAK |  |
|  | 4 koła o średnicy min. 150 mm zaopatrzone w mechanizm centralnej blokady. Min. jedno kółko o właściwościach antystatycznych | TAK, podać |  |
|  | Dźwignie uruchamiające centralną blokadę kół umieszczone w dwóch narożach ramy podwozia łóżka od strony nóg pacjenta | TAK |  |
|  | Funkcja jazdy na wprost i łatwego manewrowania | TAK |  |
|  | Podwozie zaopatrzone w osłony zakrywające mechanizm centralnej blokady kół. | TAK |  |
|  | Prześwit pod podwoziem o wysokości min. 170 mm i na długości min. 1050 mm, aby umożliwić swobodny najazd podnośnika chorego | TAK, podać |  |
|  | Szczyty łóżka wyjmowane z gniazd ramy leża, tworzywowe lub wykonane z HPL osłonięte obejmą ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Szczyty od strony nóg i głowy poruszające się wraz z ramą leża. | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru akcentu kolorystycznego szczytów (wg wzornika dostarczonego przez Wykonawcę). | TAK |  |
|  | Możliwość zablokowania szczytów (przed przypadkowym wyjęciem) na czas przetaczania łóżka | TAK |  |
|  | Rama leża wyposażona w: - krążki odbojowe w narożach leża, - sworzeń wyrównania potencjału, - poziomnice, po jednej sztuce na obu bokach leża. | TAK |  |
|  | Łóżko przystosowane do mycia i dezynfekcji w automatycznych stacjach. Stopień ochrony min. IPX6. Łóżko przystosowane do mycia i dezynfekcji w myjni do mycia łóżek, typ PG8825 firmy MIELE, o następujących parametrach cyklu: - mycie za pomocą wtrysku do komory wody z płynem Noedisher Deconta AF 0,5% r-r o temperaturze nie przekraczającej 76°C, - płukanie za pomocą wtrysku do komory wody zdemineralizowanej z płynem Noedisher TN 0,03% r-r o temperaturze nie przekraczającej 76°C, - suszenie nawiewem gorącego powietrzem o temperaturze nie przekraczającej 86°C, - czas trwania cyklu - mycie+płukanie+suszenie – ok. 10 min | TAK |  |
|  | Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożach ramy leża. | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie robocze min. 250 kg | TAK, podać |  |
|  | Elementy wyposażenia łóżka: 1. Materac piankowy statyczny dwuwarstwowy (warstwa bazowa + nakładka) - 341 szt.: - wykonany z pianki HR o gęstości 65+50 kg/m3, rozmiar materaca 85 x 200 cm x 14 cm, - materac wymienny -kładziony bezpośrednio na ramie łóżka, - posiadający profilowaną powierzchnię górną z podziałem na strefy, w celu uzyskania optymalnej redystrybucji ciężaru ciała pacjenta oraz przepływu powietrza, - dwuwarstwowa konstrukcja materaca zapewniająca minimalizację sił ścinających i sił tarcia (podczas zmiany pozycji leża siły mają rozkładać się pomiędzy warstwami materaca), - zdolność do obniżania nacisku do poziomu poniżej 30 mmHg na całej powierzchni kontaktu i poniżej 20 mmHg na minimum 95% powierzchni kontaktu u pacjentów o wadze 80 kg – do potwierdzenia badaniami akredytowanego laboratorium – załączyć do oferty protokół lub raport z badań akredytowanego laboratorium, - wbudowane wzmocnienia w sekcji pośladków, w celu zapewnienia odpowiedniego wsparcia w pozycji siedzącej i poprawy komfortu w pozycji leżącej - przeznaczony do stosowania w profilaktyce odleżyn do 2 stopnia włącznie (wg. skali 4 stopniowej) u pacjentów o wadze do min. 180 kg - materac i pokrowiec odporne na zapłon – do potwierdzenia protokołem badań przeprowadzonych przez niezależnie laboratorium zgodnie z normą EN597-1 i EN597-2 – należy dołączyć do oferty -miękki, elastyczny pokrowiec zewnętrzny, paroprzepuszczalny, wodoszczelny, składający się z górnej warstwy o gramaturze min. 170 gr/m2 wykonanej z tkaniny poliestrowej pokrytej poliuretanem o przepuszczalności pary wodnej na poziomie min. 600 gr/m²/24H wg. oraz spodniej warstwy o gramaturze min. 210 gr/m2 wykonanej z tkaniny poliestrowej pokrytej poliuretanem o przepuszczalności pary wodnej na poziomie min. 600 gr/m²/24H wg., zamykany na suwak z okapnikiem, przeznaczony do prania w temp. 95 o C i suszenia w suszarce oraz do dezynfekcji powierzchniowej, dostosowany do czyszczenia środkami na bazie roztworu chloru o stężeniu do 1% w sytuacjach wymagających neutralizacji zanieczyszczeniami z krwi, o wysokim standardzie higieny - odporny na penetrację przez krew i płyny fizjologiczne, odporny na penetrację przez patogeny pochodzące z krwi, odporny na penetrację przez bakterie - załączyć instrukcję prania i dezynfekcji pokrowca - materac przystosowany do prowadzenia ewakuacji pacjentów, w sytuacjach zagrożenia, posiadający wbudowany w pokrowiec osprzęt w postaci pasów bocznych do zamocowania pacjenta na materacu i minimum 3 uchwyty boczne – dołączyć opis i instrukcję ewakuacji pacjenta - materac posiadający trwałe oznaczenie w postaci etykiety umieszczonej wewnątrz oraz na pokrowcu, zawierającej informację na temat materaca, co najmniej: model materaca, dopuszczalna waga użytkownika, stopień odleżyn do którego materac może być stosowany, instrukcja prania pokrowca 2. Dodatkowy materac uzupełniający, wykorzystywany przy użyciu funkcji przedłużenia leża - 12 szt. 3. Wieszak kroplówki, chromowany - 150 szt. 4. Uchwyt ręki (dla pacjenta – do podciągania się), chromowany pałąk z tworzywowym uchwytem - 100 szt. 5. Cztery haczyki metalowe do zawieszania np. woreczków na płyny fizjologiczne – po dwa haczyki z dwóch stron leża 6. Haczyki tworzywowe do zawieszania np. woreczków na płyny fizjologiczne 180 szt. 7. Kosz na butlę z tlenem - 10 szt. 8. Kosz na ssak – zawieszany na szczycie od strony nóg pacjenta - 10 szt. 9. Uchwyt na kaczkę - 100 szt. 10. Uchwyt na basen - 100 szt. 11. Uchwyt tworzywowy na kartę gorączkową zgodny z wymaganiami RODO montowany na szczycie łóżka od strony nóg - 341 szt. 12. Uchwyty do mocowania pasów bezpieczeństwa – po dwa uchwyty z dwóch stron leża 13. Pasy bezpieczeństwa na nadgarstki - …24 kpl. 14. Pasy bezpieczeństwa na kostki - 24 kpl. 15. Cztery uchwyty na butle do ssaka, uchwyty umiejscowione przy segmencie oparcia pleców, po dwa uchwyty z dwóch stron leża 16. Dodatkowy adapter (trzecia poręcz) w części nożnej łóżka - 24 kpl. | TAK |  |
|  | Łóżko dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta | TAK |  |
|  | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
|  | Deklaracja Zgodności, Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych. | TAK |  |
|  | Gwarancja 36 miesięcy | TAK |  |