# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia : łóżko szpitalne z wagą – 26  szt.

Producent :

Nazwa i typ :

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kolumnowe łóżko ICU wytworzone w antybakteryjnej nanotechnologii srebra (w częściach tworzywowych i lakierze) - fabrycznie nowe. Rok produkcji 2020 | TAK |  |
|  | Szerokość całkowita łóżka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami bocznymi maksymalnie 970 mm | TAK |  |
|  | Całkowita długość łóżka maksymalnie 2290 mm, | TAK |  |
|  | Możliwość przedłużenia leża o minimum 200 mm |  |  |
|  | Ręczny pilot przewodowy sterujący następującymi funkcjami łóżka: zmiana wysokości leża, pochylenie oparcia pleców, pochylenie segmentu udowego, funkcja autokontur | TAK |  |
|  | Pilot ze świetlnym wskaźnikiem sygnalizującym uruchomienie danej funkcji | TAK |  |
|  | Łóżko wielofunkcyjne, wielopozycyjne z pozycją krzesła kardiologicznego | TAK |  |
|  | Konstrukcja łóżka oparta na dwóch maksymalnie szeroko rozstawionych kolumnach o przekroju kołowym umożliwiających monitorowanie pacjenta ramieniem C (nie dopuszcza się rozwiązań pantografowych i nożycowych) | TAK |  |
|  | Leże łóżka czterosegmentowe, z trzema segmentami ruchomymi | TAK |  |
|  | Leże wyposażone w uchwyty (ograniczniki) zabezpieczające materac przed zsuwaniem – minimum po dwa uchwyty po dwóch stronach leża | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości leża | TAK |  |
|  | Minimalna wysokość leża od podłogi nie więcej niż 480 mm w celu zmniejszenia ryzyka tzw. wypadnięcia pacjenta z łóżka. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac | TAK |  |
|  | Maksymalna wysokość leża od podłogi nie mniej niż 780 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac. | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja oparcia pleców w zakresie od 0 o do min 70 o | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga - regulacja z panelu centralnego min. 15o. | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja pozycji anty - Trendelenburga regulacja z panelu centralnego min. 15o. | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja funkcji autokontur - jednoczesne uniesienia części plecowej do min. 70( oraz segmentu uda do min. 40º | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja segmentu uda w zakresie od 0 o do min. 40o | TAK |  |
|  | Funkcja autoregresji oparcia pleców min. 120 mm. | TAK |  |
|  | System autoregresji min. 165 mm zmniejszający ryzyko uszkodzenia kręgosłupa i szyjki kości udowej. Nie dopuszcza się autoregresji poniżej 165 mm. | TAK |  |
|  | Następujące pozycje leża uzyskiwane automatycznie, po naciśnięciu i przytrzymaniu odpowiedniego przycisku na panelu centralnym: - pozycja krzesła kardiologicznego - pozycja antyszokowa - pozycja do badań - pozycja Fowlera (jednocześnie leże łóżka obniża wysokość, a segmenty: oparcia pleców i uda unoszą się) - pozycja zerowa (elektryczny CPR) Dodatkowe przyciski na panelu centralnym do sterowania następującymi funkcjami łóżka: zmiana wysokości leża, pochylenie oparcia pleców, pochylenie segmentu udowego, funkcja autokontur, przechyły wzdłużne leża | TAK |  |
|  | Selektywne blokowanie na panelu centralnym funkcji elektrycznych | TAK |  |
|  | Blokowanie na panelu centralnym wszystkich funkcji elektrycznych (oprócz funkcji ratunkowych) przy pomocy odpowiednich przycisków lub pokręteł. Panel wyposażony w diodową sygnalizację o zablokowaniu wszystkich funkcji | TAK |  |
|  | Panel centralny umieszczony w wysuwanej półce – pod leżem, od strony nóg pacjenta. | TAK |  |
|  | Segment podudzia regulowany za pomocą mechanizmu zapadkowego. | TAK |  |
|  | Poręcze boczne tworzywowe, dzielone - podwójne, wytworzone z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. |  |  |
|  | Poręcze od strony głowy pacjenta poruszające się wraz z oparciem pleców. Poręcze w części udowej leża nie poruszające się z segmentem uda ani z segmentem podudzia | TAK |  |
|  | Górna powierzchnia poręczy bocznych w części udowej (po ich opuszczeniu) nie wystająca ponad płaszczyznę leża, aby wyeliminować ucisk na mięśnie i tętnice ud pacjenta | TAK |  |
|  | Poręcze boczne zabezpieczające pacjenta na min. 70% długości leża. | TAK |  |
|  | Możliwość zastosowania dodatkowego adaptera (trzecia poręcz) w części nożnej łóżka. Adapter z możliwością montażu i demontażu beza użycia narzędzi. | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru akcentu kolorystycznego poręczy (wg wzornika dostarczonego przez Wykonawcę). |  |  |
|  | Wbudowany akumulator wykorzystywany do sterowania funkcjami łóżka w przypadku zaniku zasilania lub w przypadku przewożenia pacjenta | TAK |  |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali nierdzewnej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne muszą być integralną zawartością składu lakieru. | TAK |  |
|  | Segmenty leża wypełnione płytą laminatową przezierną dla promieniowania RTG | TAK |  |
|  | Tunel i taca na kasetę RTG – pod segmentem oparcia pleców. Możliwość prześwietlania klatki piersiowej pacjenta w pozycji siedzącej i leżącej. | TAK |  |
|  | Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania (CPR) z obu stron leża dźwigniami umieszczonymi odpowiednio w okolicy oparcia pleców. | TAK |  |
|  | 4 koła o średnicy min. 150 mm zaopatrzone w mechanizm centralnej blokady. | TAK |  |
|  | Dźwignie uruchamiające centralną blokadę kół umieszczone w dwóch narożach ramy podwozia łóżka od strony nóg pacjenta | TAK |  |
|  | Funkcja jazdy na wprost i łatwego manewrowania | TAK |  |
|  | Podwozie zaopatrzone w osłony z tworzywa wykonanego z zastosowaniem nanotechnologii srebra, zakrywające mechanizm centralnej blokady kół. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. | TAK |  |
|  | Prześwit pod podwoziem o wysokości min. 195 mm i na długości min. 1050 mm, aby umożliwić swobodny najazd podnośnika chorego | TAK |  |
|  | Szczyty łóżka wyjmowane z gniazd ramy leża, tworzywowe wytworzone z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. | TAK |  |
|  | Szczyty od strony nóg i głowy poruszające się wraz z ramą leża. | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru akcentu kolorystycznego szczytów (wg wzornika dostarczonego przez Wykonawcę). | TAK |  |
|  | Możliwość zablokowania szczytów (przed przypadkowym wyjęciem) na czas przetaczania łóżka | TAK |  |
|  | Rama leża wyposażona w: - krążki odbojowe w narożach leża, - sworzeń wyrównania potencjału, - poziomnice, po jednej sztuce na obu bokach leża, w okolicy szczytu nóg | TAK |  |
|  | Łóżko przystosowane do mycia i dezynfekcji w automatycznych stacjach. Stopień ochrony min. IPX6. Dołączyć certyfikat na oferowane łóżko. Łóżko przystosowane do mycia i dezynfekcji w myjni do mycia łóżek, typ PG8825 firmy MIELE, o następujących parametrach cyklu: - mycie za pomocą wtrysku do komory wody z płynem Noedisher Deconta AF 0,5% r-r o temperaturze nie przekraczającej 76°C, - płukanie za pomocą wtrysku do komory wody zdemineralizowanej z płynem Noedisher TN 0,03% r-r o temperaturze nie przekraczającej 76°C, - suszenie nawiewem gorącego powietrzem o temperaturze nie przekraczającej 86°C, - czas trwania cyklu - mycie+płukanie+suszenie – ok. 10 min | TAK |  |
|  | Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożach ramy leża | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie robocze min. 250 kg | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w precyzyjny system ważący | TAK |  |
|  | System ważący posiadający legalizację pierwotną |  |  |
|  | Obsługa systemu ważącego oraz odczytywanie wskazań z dodatkowego panelu z wyświetlaczem, umieszczonego pod leżem od strony nóg pacjenta. | TAK |  |
|  | Dane techniczne systemu ważącego: działka odczytowa: 0,1 kg, dokładność pomiaru: 0,1 kg, maksymalne obciążenie: 250,0 kg, Klasa dokładności: III | TAK |  |
|  | Funkcje sytemu ważącego: tarowanie wagi za pomocą jednego przycisku, wskazanie aktualnej zmiany wagi pacjenta w stosunku do poprzedniego pomiaru uruchamiane za pomocą jednego przycisku, przełączanie pomiędzy wskazaniami aktualnej wagi a zmianą wagi, funkcja "zamrażania danych", gwarantująca możliwość dodawania lub odejmowania wyposażenia dodatkowego do łóżka bez wpływu na wyświetlanie rzeczywistej masy pacjenta i jej zmiany w stosunku do poprzedniego pomiaru, wskaźnik rozpoczętej procedury "zamrażania danych" informujący o konieczności jej zakończenia, wskaźnik stabilności pomiaru masy, wskaźnik aktywnego trybu wyświetlania zmiany wagi pacjenta, wskazanie przeciążenia wagi, zapamiętywanie danych koniecznych do poprawnego kontynuowania pomiarów po wyłączeniu urządzenia | TAK |  |
|  | Elementy wyposażenia łóżka: 1. Materac hybrydowy, piankowo-powietrzny, samoregulujący się - 26 szt.: - składający się z górnej warstwy wykonanej z pianki HR o gęstości 65kg/m3 posiadającej profilowaną powierzchnię z podziałem na strefy, w celu uzyskania optymalnej redystrybucji ciężaru ciała pacjenta i przepływu powietrza oraz warstwy bazowej z wbudowanymi 9 komorami powietrzno-piankowymi, podzielonymi na 3 sekcje i dwoma jednokierunkowymi systemami zaworów do uwolnienia i wejścia powietrza, podczas procesu automatycznego dostosowania poziomu ciśnienia do wagi i ułożenia pacjenta - samoregulujący materac hybrydowy nie posiadający pompy i nie wymagający zasilania elektrycznego - materac wymienny - kładziony bezpośrednio na ramie łóżka, - przeznaczony do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do 3 stopnia włącznie (wg. skali 4 stopniowej) - dopuszczalna waga pacjenta 30 - 230 kg (skuteczność terapeutyczna) - rozmiar materaca 85 x 200 x 18 cm - maksymalna waga materaca 16 kg - zdolność do obniżania ucisku do poziomu poniżej 30 mmHg na całej powierzchni kontaktu u pacjentów o wadze do 80 kg, potwierdzona badaniami akredytowanego laboratorium - załączyć do oferty protokół lub raport z badań akredytowanego laboratorium - obniżona sekcja pięt zapewniająca redukcję ucisku na tym obszarze - Miękki, elastyczny pokrowiec zewnętrzny, paroprzepuszczalny, wodoszczelny, składający się z górnej warstwy o gramaturze min. 180 gr/m2 wykonanej z tkaniny poliamidowej pokrytej poliuretanem o przepuszczalności pary wodnej na poziomie min. 600 gr/m²/24H wg. oraz spodniej warstwy o gramaturze min. 210 gr/m2 wykonanej z tkaniny poliestrowej pokrytej poliuretanem o przepuszczalności pary wodnej na poziomie min. 600 gr/m²/24H wg., zamykany na suwak z okapnikiem, ze zgrzewanymi szwami, przeznaczony do prania w temp. 95 O C i suszenia w suszarce oraz do dezynfekcji powierzchniowej, dostosowany do czyszczenia środkami na bazie roztworu chloru o stężeniu minimum 1% w sytuacjach wymagających neutralizację zanieczyszczeniami z krwi, o wysokim standardzie higieny - odporny na penetrację przez krew i płyny fizjologiczne, odporny na penetrację przez patogeny pochodzące z krwi, odporny na penetrację przez bakterie - dołączyć instrukcję prania i dezynfekcji pokrowca - miękki pokrowiec wewnętrzny przeznaczony do prania w temp. 95 O C, oraz do dezynfekcji powierzchniowej, środkami na bazie alkoholu z lub bez środków powierzchniowo czynnych, izopropanolem 70%, roztworami utleniającymi lub max 1% roztworem chloru, zamykany na suwak, poprawiający komfort pacjenta oraz chroniący pacjenta przed siłami tarcia podczas zmiany pozycji leża (część sił powinna zostać rozłożona pomiędzy pokrowcem wewnętrznym a zewnętrznym) - materac przystosowany do prowadzenia ewakuacji pacjentów, w sytuacjach zagrożenia, posiadający wbudowany w pokrowiec osprzęt w postaci pasów bocznych do zamocowania pacjenta na materacu i minimum 3 uchwyty - dołączyć opis i instrukcję ewakuacji pacjenta - materac odporny na zapłon wg. EN597-1 i EN597-2 - załączyć do oferty protokół lub raport z badań akredytowanego laboratorium - materac posiadający trwałe oznaczenie w postaci etykiety umieszczonej wewnątrz oraz na pokrowcu, zawierającej informację na temat materaca, co najmniej: model materaca, dopuszczalna waga użytkownika, stopień odleżyn do którego materac może być stosowany, instrukcja prania pokrowca 2. Dodatkowy materac uzupełniający, wykorzystywany przy użyciu funkcji przedłużenia leża - 4 szt. 3. Wieszak kroplówki, chromowany - 12 szt. 4. Uchwyt ręki (dla pacjenta – do podciągania się), chromowany pałąk z tworzywowym uchwytem - 12 szt. 5. Cztery haczyki metalowe do zawieszania np. woreczków na płyny fizjologiczne – po dwa haczyki z dwóch stron leża 6. Haczyki tworzywowe do zawieszania np. woreczków na płyny fizjologiczne – 12 szt. 7. Kosz na butlę z tlenem - 6 szt. 8. Kosz na ssak – zawieszany na szczycie od strony nóg pacjenta - 8 szt. 9. Uchwyt na kaczkę - 12 szt. 10. Uchwyt na basen - 12 szt. 11. Uchwyt tworzywowy na kartę gorączkową zgodny z wymaganiami RODO montowany na szczycie łóżka od strony nóg - 26 szt. 12. Uchwyty do mocowania pasów bezpieczeństwa – po dwa uchwyty z dwóch stron leża 13. Pasy bezpieczeństwa na nadgarstki - 6 kpl. 14. Pasy bezpieczeństwa na kostki - 6 kpl. 15. Cztery uchwyty na butle do ssaka, uchwyty umiejscowione przy segmencie oparcia pleców, po dwa uchwyty z dwóch stron leża 16. Dodatkowy adapter (trzecia poręcz) w części nożnej łóżka - 6 kpl. | TAK |  |
|  | Dokumenty (raporty techniczne, karty charakterystyki itp.) potwierdzające antybakteryjność lakieru i tworzywa(dołączyć do oferty) | TAK |  |
|  | Łóżko dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta | TAK |  |
|  | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
|  | Deklaracja Zgodności, Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych. | TAK |  |
|  | Gwarancja 36 miesięcy | TAK |  |