Załącznik: nr 1

Cytometr cyfrowy – 1 szt.

Nr sprawy: DA/AM-231-82/20

Gliwice, dnia 16.11.2020r.

Parametry techniczne – CYTOMETR CYFROWY (minimalne parametry techniczne)

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
|  | Producent/kraj | TAK, podać |  |
|  | Model/Typ | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2020), kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK, podać |  |
|  | Oznakowanie znakiem CE | TAK |  |
|  | Zgodność oferowanego aparatu z dyrektywą Parlamentu Europejskiego 98/79/EC z dnia 27.10.1998 dla urządzeń medycznych do diagnostyki IN VITRO | TAK |  |
| Parametry podstawowe |
|  | Cytometr cyfrowy wyposażony w trzy lasery chłodzone powietrzem: - niebieski (488 nm), - czerwony (633 nm) - fioletowy (405 nm) | TAK |  |
|  | Cytometr mierzący jednocześnie na jednej komórce: - 8 fluorescencji z trzech laserów (w tym 4 z lasera niebieskiego, 2 z lasera czerwonego, 2 z fioletowego), - FSC, SSC | TAK |  |
|  | Konstrukcja układu optycznego umożliwiająca wysoką czułość optyczną pomiarów o następujących cechach: • Jednoczesny pomiar fluorescencji w kolejności od fali najdłuższej do najkrótszej, zapewniający maksymalną efektywność detekcji każdej długości fali fluorescencji, • Kuweta przepływowa połączona z obiektywem zbierającym fluorescencje i SSC za pomocą żelu optycznego, dopasowującego współczynnik załamania światła i zwiększająca aperturę cyfrową do 1.2, • Optyka rozdzielająca sygnały fluorescencji oparta na filtrach odbijających i powodująca, że mieszanka fluorescencji odbija się od filtrów, a przepuszczana do detektora jest tylko fluorescencja o najdłuższej fali • Prowadzenie sygnałów fluorescencji z każdego lasera światłowodami do zestawów detektorów przeznaczonych dla poszczególnych laserów. Wiązki laserowe rozdzielone przestrzennie w miejscu pomiaru komórek i doprowadzane do punktu pomiarowego światłowodami | TAK |  |
|  | Czułość pomiaru fluorescencji nie gorsza niż 100 MESF dla FITC i 50 MESF dla PE | TAK, podać |  |
|  | Możliwość ustalenia progu detekcji (threshold) jednocześnie na wszystkich mierzonych parametrach i łączenia ich operatorami logicznymi AND, OR) | TAK |  |
|  | Cytometr automatycznie płuczący komorę przepływową oraz igłę wstrzykującą próbkę przy zmianie próbek. Igła jest płukana wewnątrz i z zewnątrz | TAK |  |
|  | Przenoszenie materiału pomiędzy próbkami ≤0.1% | TAK, podać |  |
|  | Maksymalny rozmiar mierzonych komórek co najmniej 45 µm | TAK, podać |  |
|  | Szybkość zbierania próbki przy 6 skompensowanych parametrów fluorescencji i 2 parametry rozproszenia, co najmniej 10,000 zdarzeń/sekundę | TAK, podać |  |
|  | Cytometr automatycznie zarządzający płynami eksploatacyjnymi oraz samodzielnie pobierający bufor roboczy oraz płyny odkażające i płuczące z oryginalnych opakowań producenta - 20l +/- 2l dla buforu roboczego | TAK |  |
|  | Martwa objętość próbki w probówce, która nie może być pobrana: nie większa niż 30 µl | TAK, podać |  |
|  | Możliwość jednoczesnego pomiaru dla każdego parametru pola powierzchni pod krzywą sygnału, wysokości sygnału oraz szerokości sygnału. Pomiar taki powinien być możliwy dla wybranych parametrów lub też dla wszystkich jednocześnie (w tym samym czasie) | TAK |  |
|  | Stacja komputerowa dedykowana do cytometru, zalecana przez producenta cytometru, będąca integralną częścią systemu oraz zapewniające jego stabilne i wydajne działanie o konfiguracji: • Procesor nie gorszy niż I5 ósmej generacji taktowany zegarem co najmnej 3,2 GHz, • pamięć min. 16 GB RAM, • dysk twardy SSD min. 1 TB, • karta graficzna nie gorsza niż UHD Graphics 630 • karta sieciowa, • system operacyjny Windows 10 Pro lub równoważny graficzny system operacyjny obsługiwany w sposób identyczny do Microsoft® Windows™ 10 Pro przez standardowego użytkownika z możliwością logowania i pracy w domenie Microsoft® Windows™ typu Active Directory istniejącej u Zamawiającego. • klawiatura, mysz, • dwa monitory LCD min. 24", drukarka kolorowa laserowa z kartą sieciową dedykowaną do oferowanego cytometru, zapewniająca jego poprawną pracę | TAK, podać |  |
|  | Cytometr posiadający oprogramowanie kliniczne przeznaczone do badań rutynowych i umożliwiające w pełni automatyczne ustawienie cytometru na wielokolorowych kulkach kalibracyjnych, automatyczne zbieranie komórek tzn. samodzielne bramkowanie przez program zbieranej populacji oraz automatyczną analizę danych łącznie z przygotowaniem raportów dla 6 kolorowych zestawów TBNK z obliczaniem odsetka oraz wartości bezwzględnych | TAK |  |
|  | Cytometr wyposażony w oprogramowanie pozwalające na: • Zapis danych w formacie FCS 3.0 z możliwością eksportu danych do standardu FCS 2.0 • Pełną ręczną i automatyczną kontrolę cytometru (ustawianie napięć, kompensacji, progów) • Automatyczne wyliczanie współczynników kompensacji dla pełnej macierzy parametrów • Zarządzanie bazą danych eksperymentów • Prezentację danych w skali liniowej, logarytmicznej i biekspotencjalnej i na różnych wykresach, z możliwością nakładania histogramów i wykresów kropkowych z różnych próbek. • Prezentację danych na wykresach: histogramach i kropkowym, w co najmniej 250 tys. kanałów • zapisywanie/archiwizację (export/import) całych eksperymentów (zebranych danych próbek, ustawień zbierania, szablonów zbierania i analizy) w jednym pliku | TAK |  |
|  | Wyspecjalizowany moduł oprogramowania do automatycznej charakteryzacji pracy elementów cytometru: szumów, tła, minimalnej czułości, minimalnych napięć pracy dla fotopowielaczy, zakresu liniowości detektorów, wydajności kwantowej detektorów, regulowania czasu opóźnienia laserów, tworzenia raportów statystyki Levy-Jennings. Oprócz kontroli tych ustawień bazowych, moduł umożliwiający automatyczną codzienną kontrolę jakości pracy cytometru, z automatyczną regulacją ustawień eksperymentu, zapewniającymi identyczny wynik pomiaru wzorca fluorescencji. Możliwość tworzenia ustawień aplikacyjnych dla każdego eksperymentu, które są automatycznie korygowane podczas kontroli jakości, zapewniając zachowanie wartości MFI w czasie. Przykładowy raport z rzeczywistego urządzenia dołączony do opisu technicznego | TAK |  |
|  | Cytometr wyposażony w podajnik próbek z probówek • z możliwością ręcznego podawania pojedynczych próbek z probówki z całkowitym pominięciem podajnika tak, aby w razie awarii podajnika możliwe było zbieranie próbek • podajnik probówek z opcją mieszania próbek przed pomiarem, uruchamianą ręcznie lub automatycznie przez oprogramowanie cytometru • Jeden statyw podajnika mieszczący co najmniej 38 probówek • Możliwość użycia w jednym ciągłym badaniu co najmniej 12 takich statywów | TAK |  |
|  | Wprowadzanie próbki z probówki (ręcznie i z podajnika) bezpośrednio przez igłę do komory przepływowej (bez dodatkowych wężyków) | TAK |  |
|  | Zestaw odczynników niezbędnych do instalacji, uruchomienia cytometru i szkolenia personelu | TAK |  |
|  | Wraz z cytometrem dostarczony dedykowany przez producenta stół na kółkach, mieszczący cytometr oraz stację roboczą. Powierzchnia blatu łatwo zmywalna i odporna na zanieczyszczenia i uszkodzenia | TAK |  |
|  | Dwie mobilne stacje robocze z oprogramowaniem cytometrycznym do analizy off-line wraz zewnętrznymi dyskami o pojemności min. 2GB do archiwizacji danych. Minimalna konfiguracja stacji roboczej, pozwalająca na bezproblemową pracę oprogramowania cytometrycznego: Procesor nie gorszy niż I5 ósmej generacji, pamięć RAM min. 8 GB, Dysk SSD min. 512 GB, system operacyjny Windows 10 Pro lub równoważny graficzny system operacyjny obsługiwany w sposób identyczny do Microsoft® Windows™ 10 Pro przez standardowego użytkownika z możliwością logowania i pracy w domenie Microsoft® Windows™ typu Active Directory istniejącej u Zamawiającego | TAK, podać |  |
|  | Gwarancja i serwis |
|  | Gwarancja 24 miesiące na cały zestaw | TAK |  |
|  | Czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki (maksymalnie 72 godziny) | TAK, podać |  |
|  | Przegląd/y w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej urządzenia wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać częstotliwość |  |
|  | Szkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi i konserwacji | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz w języku angielskim (jeżeli posiada) – dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej | TAK |  |