Załącznik: nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Nr sprawy: DA/AM-231-5/21

Gliwice, dnia 25.01.2021r.

Parametry techniczne – Zautomatyzowany wysokoprzepustowy system preparacji próbek biologicznych

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
|  | Producent/kraj | TAK, podać |  |
|  | Model/Typ | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2020), kompletne i gotowe do użycia po spełnieniu przez Zamawiającego wymagań instalacyjnych– bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK, podać |  |
|  | Oznakowanie znakiem CE | TAK |  |
| Parametry podstawowe |
|  | Urządzenia nastołowe | TAK |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe realizowane z poziomu dotykowego wyświetlacza LCD | TAK |  |
|  | Możliwość zapisu parametrów procesu | TAK |  |
|  | Możliwość zapisywania danych procesu i eksportu na nośnik USB z szybkim dostępem na panelu przednim urządzenia | TAK |  |
|  | Klawiatura oraz mysz kompatybilna z urządzeniem | TAK |  |
|  | Technologia wykorzystywana podczas procesowania próbki: Technologia Cyklicznej Zmiany Ciśnień (ang. Pressure Cycling Technology, PCT) | TAK |  |
|  | Maksymalne ciśnienie robocze nie mniejsze niż 45 000 psi | TAK, podać |  |
|  | Zakres temperaturowy pracy termostatowanej komory ciśnieniowej od co najmniej 4°C do co najmniej 90°C | TAK, podać |  |
|  | Tryb pracy komory ciśnieniowej: (1) tryb grzania/chłodzenia oraz (2) tylko tryb grzania | TAK |  |
|  | Rodzaj zamknięcia komory ciśnieniowej: zamknięcie izolowane ułatwiające pracę w przypadku termostatowania powyżej 42°C | TAK, podać |  |
|  | Objętość robocza procesowanej próbki minimalna: 50 µL maksymalna: 400 µL | TAK, podać |  |
|  | Liczba próbek, które można jednorazowo załadować do komory ciśnieniowej: (1) od 1 do 16 mikroprobówek o poj. do 150 µL (2) 1 probówka o poj. 400 µL | TAK, podać |  |
|  | Minimalna liczba programowanych cykli pracy nie mniejsza niż 90 | TAK, podać |  |
|  | Minimalny programowany czas procesu nie krótszy niż 60 minut | TAK, podać |  |
|  | Ciśnienie zasilającego gazu nośnego nie mniejsze niż 110 psi | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie elektryczne 230 V/50 Hz | TAK, podać |  |
|  | Wymiary zewnętrzne nie większe niż 50 cm x 45 cm x 50 cm (szerokość x wysokość x długość) | TAK, podać |  |
|  | Masa nie większa niż 50 kg | TAK, podać |  |
|  | Gwarancja i serwis |
|  | Gwarancja 24 miesiące na cały zestaw | TAK |  |
|  | Przegląd/y w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej urządzenia wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać częstotliwość |  |
|  | Szkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi i konserwacji | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku angielskim – dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej | TAK |  |