Załącznik: nr 2

Opis przedmiotu zamówienia

Nr sprawy: DA/AM-231-62/20

Gliwice, dnia 11.09.2020

Pompa objętościowa – 18szt

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
|  | Producent/kraj | TAK, podać |  |
|  | Model/Typ | TAK, podać |  |
|  | Rok produkcji urządzenia 2020 | TAK, podać |  |
|  | Oznakowanie znakiem CE | TAK |  |
| Parametry podstawowe |
|  | Pompa objętościowa do podawania dożylnego, dotętniczego i dojelitowego sterowana elektronicznie | TAK |  |
|  | Możliwość podaży preparatów krwiopochodnych | TAK |  |
|  | Pompa do podawania cytostatyków przy użyciu odpowiedniego zestawu do przetoczeń | TAK |  |
|  | Zatrzaskowe mocowanie pomp ze sobą i współpraca ze stacja dokującą. Możliwość połączenia ze sobą min 3 pomp na jeden uchwyt. | TAK |  |
|  | Błąd podaży nie więcej niż 5% | TAK (podać) |  |
|  | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego, czas działania z akumulatora min 6 godzin przy prędkości infuzji 100ml/h. | TAK (podać) |  |
|  | Zasilacz zewnętrzny, nie wbudowany w pompę z wymiennymi wtykami zasilającymi. Do każdej pompy dodatkowo 2szt zasilacze. | TAK |  |
|  | Masa pompy poniżej 1,5 kg | TAK (podać) |  |
|  | Wymiary: Szerokość 220mm (+- 10mm) Wysokość 70mm (+-10mm) Głębokość 130mm (+-10mm) | TAK (podać) |  |
|  | Odłączalny uchwyt do przenoszenia i mocowania pompy do rur pionowych i poziomych . Każda pompa wyposażona w odłączalny uchwyt. | TAK |  |
|  | Podświetlany ekran i przyciski | TAK |  |
|  | Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym niekontrolowanym przepływem | TAK |  |
|  | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji | TAK |  |
|  | Możliwość programowania parametrów infuzji wg mg, µg, IE lub mmol, - z uwzględnieniem masy ciała w odniesieniu do czasu (np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) - bez uwzględnienia masy ciała w odniesieniu do czasu (np.: mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | TAK |  |
|  | Czujnik ciśnienia okluzji, możliwość ustawienia co najmniej 8 poziomów alarmu okluzji. | TAK (podać) |  |
|  | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 1200 ml/h. Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 do 99,99 ml/h programowana co 0,01 ml/h | TAK (podać) |  |
|  | Funkcja programowania objętości do podania (VTBI) min. 0,1 - 9999 ml. | TAK (podać) |  |
|  | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | TAK |  |
|  | Bolus o określonej objętości. Bolus podawany na żądanie | TAK |  |
|  | Możliwość precyzyjnej podaży z lub bez czujnika kropli. | TAK |  |
|  | Funkcja KVO z możliwością wyłączenia przez użytkownika | TAK |  |
|  | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej | TAK |  |
|  | Akustyczno – optyczny system alarmów i ostrzeżeń | TAK |  |
|  | Menu w języku polskim | TAK |  |
|  | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1 min – 99:59 godzin | TAK (podać) |  |
|  | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb TCI | TAK |  |
|  | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb PCA | TAK |  |
|  | Detektor powietrza umieszczony w pompie, kontrolujący powietrze w drenie | TAK |  |
|  | Bieżące wskazanie procentowe, lub znak graficzny informujący o stopniu naładowania akumulatora, wyświetlane na ekranie pompy. | TAK (podać) |  |
|  | Stojak do każdej pompy. Stabilna konstrukcja, regulacja wysokości, uchwyt do przewożenia stojaka, haki do podwieszenia leków min 4szt. Konstrukcja odporna na działanie środków dezynfekcyjnych, gumowe kółka, lub powlekane gumą. Stojak wyposażony w przedłużacz sieciowy na min 3 gniazdka | TAK |  |
| GWARANCJA I SERWIS |
|  | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy gwarancyjne zgodnie z zaleceniami producenta wraz ze wszystkimi częściami niezbędnymi do wykonania przeglądów. W okresie gwarancji Zamawiający wymaga wykonania co najmniej 1 przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji oferowanego urządzenia | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz w języku angielskim (jeżeli posiada) – dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej | TAK |  |
|  | Dostawa, montaż i uruchomienie oraz sprawdzenie poprawności działania u użytkownika | TAK |  |