Załącznik: nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Nr sprawy: DA/AM-231-62/20

Gliwice, dnia 11.09.2020

Pompa strzykawkowa – 2szt

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
|  | Producent/kraj | TAK, podać |  |
|  | Model/Typ | TAK, podać |  |
|  | Rok produkcji urządzenia 2020 | TAK, podać |  |
|  | Oznakowanie znakiem CE | TAK |  |
| Parametry podstawowe |
|  | Pompa strzykawkowa, sterowana elektronicznie. | TAK |  |
|  | Strzykawka mocowana od przodu | TAK |  |
|  | Wymiary: Szerokość 250 mm (+/- 10 mm) Wysokość 70 mm (+/- 10mm) Głębokość 150 mm (+/- 10 mm) | TAK (podać) |  |
|  | Odłączalny uchwyt do przenoszenia i mocowania pompy do rury pionowej i poziomej. Każda pompa wyposażona w uchwyt do przenoszenia. | TAK |  |
|  | Podświetlany ekran i przyciski. Obudowa pompy umożliwiająca podgląd strzykawki, bez konieczności przerywania wlewu. | TAK |  |
|  | Błąd podaży nie większy niż 5% | TAK (podać) |  |
|  | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego, czas działania z akumulatora min 8 godzin przy prędkości infuzji 25ml/h. Zasilacz zewnętrzny, nie wbudowany w pompę | TAK (podać) |  |
|  | Zasilacz zewnętrzny, nie wbudowany w pompę z wymiennymi wtykami zasilającymi. Do każdej pompy dodatkowo 2szt zasilacze. | TAK |  |
|  | Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki podczas wymiany. | TAK |  |
|  | Różne tryby infuzji: Piggy-Back, wzrost-utrzymanie-spadek; programowanie min. 12 cykli o różnych parametrach; podaż okresowa z przerwami; dawka w czasie; kalkulacja prędkości dawki | TAK |  |
|  | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji | TAK |  |
|  | Możliwość programowania parametrów infuzji w min. mg, µg, IE lub mmol, - z uwzględnieniem masy ciała w odniesieniu do czasu (np.: mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) - bez uwzględnienia masy ciała w odniesieniu do czasu (np.: mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | TAK (podać) |  |
|  | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości min. 2/3,5,10,20,50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów | TAK (podać) |  |
|  | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 999,9 ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 – 99,99 ml/h programowana co 0,01ml | TAK (podać) |  |
|  | Funkcja KVO z możliwością wyłączenia przez użytkownika | TAK |  |
|  | Czujnik zmian ciśnienia w linii – okluzji i rozłączenia linii bez konieczności stosowania specjalnych drenów | TAK |  |
|  | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej lub procentowej | TAK (podać) |  |
|  | Bolus o określonej objętości. Bolus podawany na żądanie | TAK |  |
|  | Prędkości bolusa min: Dla strzykawki o poj. 3 ml – 1 – 150 ml/h Dla strzykawki o poj. 5 ml – 1 – 300 ml/h Dla strzykawki o poj. 10 ml – 1 – 500 ml/h Dla strzykawki o poj. 20 ml – 1 – 800ml/h Dla strzykawki o poj. 30 ml – 1 – 1200 ml//h Dla strzykawki o poj 50/60 ml – 1 – 1800ml/h | TAK (podać) |  |
|  | Menu w języku polskim | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru co najmniej 8 poziomów alarmu okluzji | TAK (podać) |  |
|  | Funkcja programowania objętości do podania (VTBI) w zależności o rodzaju zastosowanej strzykawki. | TAK |  |
|  | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1 min – 99:59 godzin | TAK (podać) |  |
|  | Biblioteka leków zawierająca min 500 leków, z możliwością podzielenia na grupy | TAK (podać) |  |
|  | Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej – możliwość podłączenia min 3 pomp na jeden uchwyt do przenoszenia. | TAK (podać) |  |
|  | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryby TCI, PCA, żywieniowy | TAK |  |
|  | Akustyczno – optyczny system alarmów i ostrzeżeń | TAK |  |
|  | Bieżące wskazanie procentowe, lub znak graficzny informujący o stopniu naładowania akumulatora, wyświetlane na ekranie pompy. | TAK |  |
|  | Masa pompy poniżej 2 kg | TAK (podać) |  |
|  | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | TAK |  |
|  | Stojak do każdej pompy. Stabilna konstrukcja, regulacja wysokości, uchwyt do przewożenia stojaka, haki do podwieszenia leków min 4szt. Konstrukcja odporna na działanie środków dezynfekcyjnych, gumowe kółka, lub powlekane gumą. Stojak wyposażony w przedłużacz sieciowy na min 3 gniazdka | TAK |  |
| GWARANCJA I SERWIS |
|  | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy gwarancyjne zgodnie z zaleceniami producenta wraz ze wszystkimi częściami niezbędnymi do wykonania przeglądów. W okresie gwarancji Zamawiający wymaga wykonania co najmniej 1 przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji oferowanego urządzenia. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz w języku angielskim (jeżeli posiada) – dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej | TAK |  |
|  | Dostawa, montaż i uruchomienie oraz sprawdzenie poprawności działania u użytkownika | TAK |  |