Załącznik: nr1

Opis przedmiotu zamówienia

Nr sprawy: DA/AM-231-66/20

Gliwice, dnia 20.10.2020

Parametry techniczne zestawu unitu laryngologicznego z oprzyrządowaniem.

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
|  | Producent/kraj | TAK, podać |  |
|  | Model/Typ | TAK, podać |  |
|  | Rok produkcji urządzenia 2020 | TAK, podać |  |
|  | Oznakowanie znakiem CE | TAK |  |
| I. Parametry podstawowe unitu laryngologicznego |
|  | Wykonany w całości ze stali cynkowanej galwanicznie (w tym również tył i boki), pokryty farbą antybakteryjną (potwierdzenie certyfikatem właściwości antybakteryjnych farby) o drobnoziarnistej strukturze, z możliwością wyboru przez Zamawiającego koloru z palety RAL dla wszystkich elementów stalowych z wyłączeniem elementów ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Powierzchnia unitu wykonana z trwałego materiału odpornego na czynniki chemiczne i ścieranie, ze szczególnym uwzględnieniem cokołu od frontu i z tyłu unitu wykonanego ze stali nierdzewnej. | TAK |  |
|  | Możliwość dobrania różnych kolorów dla minimum 5 dowolnych, malowanych proszkowo części unitu | TAK (podać) |  |
|  | Wymagany unit z podłączeniem do instalacji wod-kan. | TAK |  |
|  | Przyłącze wodne posiada elektrozawór, którym steruje unit. | TAK |  |
|  | Panel sterowania umiejscowiony z prawej lub lewej strony (do wyboru). Od frontu pod łatwozmywalną taflą szkła w celu lepszej dezynfekcji, umiejscowiony jest m.in. manometr ssaka, wyświetlacz aktualnej i ustawionej temperatury wody, przyciski funkcyjne. | TAK |  |
|  | Panel sterowania zintegrowany z przestrzenią na kuwety do dezynfekcji oraz przechowywania endoskopów sztywnych. | TAK |  |
|  | Unit wyposażony w system wizualnej informacji o nieprawidłowościach w pracy unitu, w tym min. informacja o wodzie na podłodze wewnątrz unitu oraz informacja o przepełnionym pojemniku na wydzielinę. | TAK |  |
|  | Wbudowane źródła światła LED min. 1 sztuka z płynną regulacją natężenia światła w zakresie 0 -100% mocy | TAK (podać) |  |
|  | Unit posiada wbudowany szybki podgrzewacz lusterek włączany przyciskiem i wyłączający się samoczynnie po pewnym czasie. | TAK |  |
|  | Unit posiada wysuwany blat roboczy ze stali nierdzewnej z mechanizmem miękkiego domykania | TAK |  |
|  | Unit posiadający min. 4 w pełni wysuwane szuflady(wysokość frontu szuflady min. 120 mm) z mechanizmem miękkiego domykania | TAK (podać) |  |
|  | Kuweta do wstępnej dezynfekcji brudnych narzędzi, wysuwana z unitu w wkładką typu jeżyk wraz z pokrywką | TAK |  |
|  | Unit w dolnej części posiadający samozamykająca śmietniczkę otwierana nogą z demontowanym bez użycia narzędzi dnem na potrzeby mycia i dezynfekcji | TAK |  |
|  | Uchwyt na lampę czołową z regulacją wysokości | TAK |  |
|  | Ruchomy wysięgnik z miejscem dla: dren ssaka, rączkę do irygacji, rączkę do sprężonego powietrza i światłowód | TAK |  |
|  | Kolumna monitora mocowana bezpośrednio do unitu | TAK |  |
|  | Uchwyt monitora mocowany do kolumny | TAK |  |
|  | Uchwyt na kamerę endoskopową z możliwością zamocowania w dowolnym miejscu unitu bez użycia jakichkolwiek narzędzi. | TAK |  |
|  | Unit wyposażony w światłowód z zagiętym adapterem (90°), dł. min. 180 cm | TAK (podać) |  |
|  | Unit wyposażony w min. 1 podgrzewaną kuwetę na endoskopy o średnicy do 10 mm - kuweta z rozkręcanym dnem w celu wyczyszczenia i dezynfekcji | TAK (podać) |  |
|  | Podgrzewane kuwety posiadają płynną regulację temperatury | TAK |  |
|  | Wbudowany system ssania o wydajności min. 40l/min i podciśnieniu -0,85 bar, aktywowany/dezaktywowany automatycznie po podniesieniu/opuszczeniu drenu ssaka, wyposażony w pompę bezolejową bezwibracyjną | TAK (podać) |  |
|  | Dren ssaka antybakteryjny - pokryty wewnątrz jonami srebra | TAK |  |
|  | Unit wyposażony w manometr siły ssania oraz regulator do płynnej regulacji siły ssania | TAK |  |
|  | Automatycznie opróżniany zbiornik ssania z układem automatycznego płukania po każdorazowym odłożeniu ssaka, z systemem opróżniania zamontowanym od spodu szklanego zbiornika. Zbiornik wyposażony w system zabezpieczający przed przelaniem. | TAK |  |
|  | Układ płukania drenu ssaka do automatycznego czyszczenia za pomocą wody pod ciśnieniem wraz z dodatkowym pojemnikiem na roztwór do dezynfekcji | TAK |  |
|  | Płukanie ucha (irygacja) - system wyposażony w elektroniczny układ sterujący podgrzewaniem i utrzymywaniem stałej temperatury wody 37°C, gwarantujący przepływ wody min. 500 ml/min. | TAK (podać) |  |
|  | Rękojeść irygacji chromowana posiadająca osłonę przeciwrozpryskową ze szkła akrylowego do kaniuli irygacji. Kaniule odkręcane/wymienne. | TAK |  |
|  | Miska do płukania ucha posiadająca podłączenie drenu ssaka, wycięcie na ucho małe oraz duże | TAK |  |
|  | System sprężonego powietrza z manometrem i płynna regulacją: sprężarka (bezolejowa, 12l/min, max 2,4 Bara) zbiornik ciśnieniowy ze stali nierdzewnej, rękojeść chromowana, 3 rozpylacze do leków i uchwyt do butelek ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Oliwki Politzera (3 rozmiary) – 3 komplety dla każdego rozmiaru | TAK |  |
|  | 2 poziomowy podświetlany blat na instrumentarium o szerokości wewnętrznej w granicach 700mm ±20 mm, wyposażony w stalowe tace, zamykany pokrywą wykonaną z przezroczystego materiału | TAK (podać) |  |
|  | Zestaw tac ze stali nierdzewnej na instrumentarium na wyższy i niższy poziom narzędziowy. | TAK |  |
|  | Unit z jednej strony posiada zintegrowane przedłużenie biurka (blat pomocniczy/roboczy) o dł. min 100cm wykonany z tego samego materiału co unit zakończony stabilną nogą | TAK (podać) |  |
|  | Dodatkowa półka zintegrowana z unitem wykonana ze szkła akrylowego usytuowana w górnej części unitu nad instrumentarium o szerokości przestrzeni instrumentarium. | TAK |  |
| II. Fotel Pacjenta i taboret lekarza – 1szt |
|  | Fotel pacjenta z elektryczną regulacja wysokości przewodowym przyciskiem nożnym w zakresie min. 58cm-88cm, obrót 360⁰ z możliwością blokady w każdej pozycji, zagłówek regulowany w płaszczyźnie góra/dół, przód/tył w celu optymalnego oparcia głowy, podłokietniki, rozkładane oparcie i część łydek synchronicznie do pozycji leżącej, nośność fotela min. 150kg. Podstawa płaska o średnicy min. 70cm | TAK (podać) |  |
|  | Taboret lekarza na kółkach z anatomicznym siedziskiem o średnicy 40 cm. Regulacja wysokości za pomocą pedału nożnego. Podstawa krzyżakowa z aluminium o wysokim połysku. Oparcie regulowane o obracane o 180⁰. | TAK (podać) |  |
| III. Mikroskop na statywie – 1szt |
|  | Mikroskop na statywie jezdnym, posiadający światło LED z płynna regulacją, ogniskowa f=250mm, okular dwuoczny WF=12,5x, tubus prosty 125mm, min. 3 stopniowa regulacja powiększenia, posiadający rozdzielacz optyczny z adapterem endoskopu | TAK (podać) |  |
|  | Możliwość wizualizacji obrazu z mikroskopu na ekranie (podłączenie do monitora medycznego dedykowanego do zestawu). | TAK |  |
| IV. Lampa czołowa LED bezprzewodowa – 1szt |
|  | Lampa czołowa LED bezprzewodowa, płynna regulacja obwodu i głębokości, akumulator montowany na czepcu, płynna regulacja oświetlenia, w zestawie lupy okularowe HR 2.5 x lub HR 3.5 x montowane do lampy | TAK |  |
| V. Monitor medyczny 27' dedykowany do całego zestawu – 1szt |
| VI. Procesor video |
|  | System archiwizacji danych. Archiwizacja wyników (zapisywanie: tekst, obraz, wideo) – ocena porównawcza, retrospektywna. | TAK |  |
|  | Wbudowany panel dotykowy do sterowania urządzeniem | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia stosunku boków obrazu endoskopowego HDTV w skali 16:9, 16:10, 4:3 oraz 5:4 | TAK |  |
|  | Źródło światła LED z minimum trzema diodami | TAK (podać) |  |
|  | Możliwość wyboru automatycznego włączenia lampy razem ze sterownikiem - funkcja włączona lub wyłączona | TAK |  |
|  | Włącznik/wyłącznik ze wskaźnikiem stanu lampy na panelu dotykowym urządzenia | TAK |  |
|  | Jednostka wyposażona w filtr optyczny do obrazowania z wykorzystaniem technologii optyczno-cyfrowej blokującej pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej | TAK |  |
|  | Kompatybilny z funkcją obrazowania w podczerwieni IR | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia głowicy kamery trójprzetwornikowej oraz wideoendoskopów z przetwornikiem wbudowanym w końcówkę dystalną: wideocystoskopu HD, wideoureterorenoskopu oraz wideoendoskopów laryngologicznych | TAK |  |
|  | Tryb "laser" - do pracy z laserem do zastosowań endoskopowych; zapobiega rozmyciu obrazu podczas pracy lasera | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia wideolaparoskopów HD ze stałym lub zmiennym kątem patrzenia, z przetwornikami CCD wbudowanymi w końcówkę dystalną | TAK |  |
|  | Wyjścia cyfrowe min. 2 x HD-SDI i 1xDVI | TAK (podać) |  |
|  | Wyjścia analogowe: min . 1xCOMP i 1xY/C | TAK (podać) |  |
|  | Gniazdo USB min 2 szt | TAK (podać) |  |
|  | Gniazdo przyłączeniowe włącznika nożnego | TAK |  |
|  | Gniazda (2x) do podłączenia sterowania urządzeniami peryferyjnymi np. zewnętrzny archiwizator danych, drukarka | TAK (podać) |  |
|  | Dedykowana pamięć wewnętrzna urządzenia | TAK |  |
|  | Format zapisywania plików: min.: .jpg oraz .tiff | TAK |  |
|  | Rozdzielczość zapisywanych obrazów: SD, HD, obydwa formaty: HD i SD | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznego skasowania obrazów nieprzesłanych do pamięci przenośnej | TAK |  |
|  | W zestawie przewód sygnałowy SDI długości min.: 2,5m | TAK (podać) |  |
|  | Możliwość rotacji obrazu o 180 stopni | TAK |  |
|  | Możliwość cyfrowego przybliżenia obrazu | TAK |  |
|  | Automatyczne dostosowywanie jasności obrazu w trybach światła białego, podczerwieni i obrazowania wąską wiązką światła z dostosowaniem 10-stopniowym w podstawowym menu panelu dotykowego | TAK |  |
|  | Automatyczne dostosowanie jasności | TAK |  |
|  | Ręczne dostosowanie jasności obrazu | TAK |  |
|  | Możliwość dostosowania kolorów obrazu (czerwony, niebieski, chroma ) | TAK |  |
|  | Min.: 3 tryby kolorów dla obrazowania w świetle białym oraz Min . 4 tryby kolorów obrazowania w NBI (Auto, Mode 1-3) | TAK (podać) |  |
|  | Min.: 2 tryby kolorów do wyboru w trybie obserwacji IR | TAK (podać) |  |
|  | Możliwość przypisania ustawień dla min. 20 użytkowników | TAK (podać) |  |
|  | Możliwość zapisu profilu użytkownika na pamięci zewnętrznej i zaimportowania | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzenia danych pacjenta za pomocą panelu dotykowego, opcjonalnej klawiatury lub zaimportowania z pamięci przenośnej | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlenia danych pacjenta i stanu systemu endoskopowego na ekranie monitora podczas zabiegu z opcjami włącz/wyłącz wyświetlanie oraz dostosowania ilości wyświetlanych danych | TAK |  |
|  | Możliwość ochrony danych hasłem | TAK |  |
|  | Dane (rekord) pacjenta zawierają m.in. datę badania, nazwisko, ID, datę urodzenia, wiek, płeć | TAK (podać) |  |
|  | Dane systemu zawierają m.in. stan pamięci wewnętrznej i przenośnej, stosowane funkcje wzmocnienia obrazu, tryb koloru, tryb obserwacji, nagrywanie, komentarz | TAK (podać) |  |
|  | Możliwość ustawienia rozmiaru i koloru czcionki oraz pozycji komunikatów i danych na ekranie monitora | TAK |  |
|  | Trzy wartości ustawienia przysłony - automatyczne, z pomiarem w centrum obrazu oraz na całej powierzchni obrazu endoskopowego | TAK |  |
|  | Trzy tryby ustawienia przysłony: automatyczny, średni, szczytowy (peak) | TAK |  |
|  | Trzy obszary pomiaru dla przysłony: auto, w centrum, na całości obrazu | TAK |  |
|  | Dwa tryby ustawienia czułości przesłony: wysoki (szybka reakcja) i niski (wolna reakcja) | TAK |  |
|  | Min. 3 stopnie wzmocnienia obrazu dla obrazowania w świetle białym, w trybie podczerwieni oraz w obrazowaniu wąską wiązką światła | TAK (podać) |  |
|  | Wzmocnienie strukturalne obrazu oraz wzmocnienie w rogach obrazu | TAK |  |
|  | Filtr Moire’a - dwustopniowy | TAK |  |
|  | 3 stopnie regulacji kontrastu (wysoki, średni, niski) | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia czasu ekspozycji w trybie podczerwieni IR | TAK |  |
|  | Możliwość aktywacji balansu bieli ze sterownika | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlenia obrazu kontrolnego kolorów on/off | TAK |  |
|  | Automatyczne wzmocnienie obrazu AGC z opcją regulacji - funkcja elektronicznego rozjaśnienia obrazu endoskopowego z redukcją szumu | TAK |  |
|  | Wyświetlanie informacji o podłączonej głowicy kamery lub wideolaparoskopie (model, SN, funkcje przypisane do przycisków, nazwa własna ustawień) | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlenia wskaźnika strzałkowego | TAK |  |
|  | Wyświetlanie kodów błędów | TAK |  |
|  | Ustawienie języka menu, daty, czasu, formatu daty | TAK |  |
| VII. Głowica kamery – 1szt |
|  | Głowica kamery endoskopowej Full HD, trzyprzetwornikowa | TAK |  |
|  | Kompatybilna z technologią optyczno-cyfrową blokującą pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej | TAK |  |
|  | Min. 3 programowalne przyciski funkcyjne | TAK (podać) |  |
|  | Zoom optyczny oraz ostrość sterowane pokrętłami | TAK |  |
|  | Możliwość współpracy z optykami ze standardowym przyłączem okularowym | TAK |  |
|  | Zanurzalna w płynach dezynfekcyjnych | TAK |  |
|  | Maksymalna waga głowicy 220g bez kabla. | TAK (podać) |  |
|  | Tryb eliminacji efektu Moire’a przy współpracy z endoskopami półsztywnymi i fiberoskopami | TAK |  |
| VIII. Wideoendoskop terapeutyczny – 1szt |
|  | Pole widzenia 90 st | TAK |  |
|  | Głębia widzenia min. 2-50 mm | TAK (podać) |  |
|  | Śr. końcówki max.: 5 mm | TAK (podać) |  |
|  | Śr. Sondy max.: 5 mm | TAK (podać) |  |
|  | Dł. robocza max.: 380 mm | TAK (podać) |  |
|  | Śr. kanału roboczego 2 mm | TAK (podać) |  |
|  | Dł. całkowita 645 mm (+/-10%) | TAK (podać) |  |
|  | Zagięcie końcówki min. góra/dół 130 st | TAK (podać) |  |
|  | Zagięcie końcówki min. prawo/lewo 70 st | TAK (podać) |  |
|  | Endoskop wyposażony w 4 przyciski funkcyjne, programowalne | TAK |  |
|  | Endoskop kompatybilny z funkcją obrazowania w wąskim paśmie światła NBI | TAK |  |
|  | Możliwość użycia w zabiegach laserowych i badaniach stroboskopowych | TAK |  |
|  | Możliwość użycia instrumentów HF | TAK |  |
| IX. Pojemnik do sterylizacji wideoendoskopów giętkich – 2szt |
|  | Kontener na 1 endoskop | TAK |  |
|  | Wymiary 530x80x255mm (+/- 10%) | TAK (podać) |  |
|  | Uchwyty silikonowe podtrzymujące endoskop | TAK |  |
|  | Zamykana pokrywa | TAK |  |
| X. Laryngoskop sztywny – 1 szt |
|  | Długość robocza min.: 167 mm | TAK (podać) |  |
|  | Średnica 10 mm, | TAK |  |
|  | Kąt patrzenia 70 st. |  |  |
|  | Podłączenie do zestawu wizyjnego – monitor medyczny dedykowanego do zestaw |  |  |
|  | Endoskop autoklawowalny | TAK |  |
| XI. Otoskop – 1szt |
|  | Kąt patrzenia 30 st. | TAK |  |
|  | Długość robocza min. 70 mm | TAK (podać) |  |
|  | Średnica 2,7 mm | TAK |  |
|  | Podłączenie do zestawu wizyjnego – monitor medyczny dedykowanego do zestaw |  |  |
|  | Endoskop autoklawowalny | TAK |  |
| XII. Światłowód dla endoskopów/optyk o średnicy mniejszej lub równej 4,1 mm |
|  | Średnica wiązki maksimum 3 mm, | TAK (podać) |  |
|  | Długość min.: 3 m, | TAK (podać) |  |
|  | XIII. Narzędzia do wziernikowania | Wartość wymagana | nr katalogowy: |
|  | 2x Pinceta nosowa typ Troeltsch rozmiar 180 mm | TAK |  |
|  | 2x Pinceta uszna typ Troeltsch, rozmiar 130mm | TAK |  |
|  | 3x Haczyk uszny Lucea mały | TAK |  |
|  | 3x Haczyk uszny Lucea duży | TAK |  |
|  | 3x Lusterka laryngologiczne z rączką średnica 12 mm | TAK |  |
|  | 3x Lusterka laryngologiczne z rączką średnica 16 mm | TAK |  |
|  | 3x Lusterka laryngologiczne z rączką średnica 20 mm | TAK |  |
|  | 3x Wzierniki uszne Hartmann 4mm | TAK |  |
|  | 3x Wzierniki uszne Hartmann 5mm | TAK |  |
|  | 3x Wzierniki uszne Hartmann 6mm | TAK |  |
|  | 3x Wzierniki uszne Hartmann 7mm | TAK |  |
|  | 1x Adapter typ Wullstein do ssaka, z otworem do ssania na kciuk, zakończenie Luer | TAK |  |
|  | 1x Ssak typ Rosen, średnica 0,8 | TAK |  |
|  | 1x Ssak typ Rosen, średnica 1,2 | TAK |  |
|  | 1x Ssak typ Rosen, średnica 2,0 | TAK |  |
|  | XIV. Zestaw narzędzi do Myringotomii | Wartość wymagana | nr katalogowy: |
|  | 1x Watotrzymacz Lathbury (Farrell), spiralne dwupłaszczyznowe, gwintowanie końcówki roboczej, średnica ø 1,2 mm, dł. 140 mm | TAK |  |
|  | 1x Łyżeczka uszna Buck, część pracująca okrągła, ażurowa, tępa, średnica ø 3 mm, dł. całk. 150 – 165 mm | TAK |  |
|  | 2x Nożyk Lucae do paracyntezy, końcówka robocza typu Lancet, bagnetowy, płaska rękojeść, dł. 180 mm | TAK |  |
|  | 2x Mikro-kleszczyki uszne typ Hartmann, bardzo delikatne, proste, końcówka robocza ryflowana o wymiarach 4x0,5 mm, dł. całk. 80 mm | TAK |  |
|  | 2x Mikro igła, tępa, lekko zagięta, dł. 150 mm | TAK |  |
|  | 2x Mikro igła Barbara, ostra, lekko zagięta, dł. 150 mm | TAK |  |
|  | 1x Mikrohaczyk typu Shambaugh, jednostronny, zagięty pod kątem 90 stopni, szerokość 0,8 mm, dł. 150 mm | TAK |  |
|  | 1x Mikrohaczyk, jednostronny, zagięty pod kątem 90 stopni, szerokość 0,6 mm, dł. 150 mm | TAK |  |
|  | Kontener sterylizacyjny, wykonany z anodyzowanego stopu aluminium, o wym. (dł. x szer. wys.) 300 x 135 x 50 mm, [+/-10%] z pokrywą perforowaną, w kolorze srebrnym | TAK |  |
|  | Kosz druciany, do sterylizacji do kontenerów, wykonany ze stali nierdzewnej, z rączkami, wymiary 275x125x40 mm [+/-10%] | TAK |  |
|  | Mata silikonowa do przechowywania i sterylizacji bardzo delikatnych narzędzi chirurgicznych, skok ząbka 3 mm, wymiary 260x115 mm, z możliwością docinania | TAK |  |
| XVI. Gwarancja i serwis |
|  | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy gwarancyjne zgodnie z zaleceniami producenta wraz ze wszystkimi częściami niezbędnymi do wykonania przeglądów. W okresie gwarancji Zamawiający wymaga wykonania co najmniej 2 przeglądy (jeden w ostatnim miesiącu gwarancji). Należy podać częstotliwość wykonywania przeglądów | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji oferowanego urządzenia. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz w języku angielskim (jeżeli posiada) – dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej. | TAK |  |
|  | Katalog lub folder producenta lub dystrybutora zawierający opis oferowanego urządzenia. | TAK |  |