| LP. | PARAMETRY WYMAGANE |
| --- | --- |
| 1. | W pełni automatyczna linia hematologiczna składająca się z 5 modułów połączonych jednym podajnikiem, z oprogramowaniem zarządzającym pracą modułów w oparciu o system reguł skonfigurowanych na potrzeby Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej. W tym zarządzanie zleceniami, pacjentami, archiwizacja zleceń, podgląd, połączenie z LIS: (1) trzy moduły analityczne do wykonywania morfologii krwi obwodowej (2) moduł wykonujący rozmazy (3) moduł do cyfrowej analizy rozmazu. |
| 1.1 | Moduły wykonujące morfologię krwi obwodowej: - analizatory nowe lub używane, nie starsze niż 2016, po przeglądzie potwierdzonym raportem serwisowym - praca w systemie zamkniętym i otwartym - podajnik z systemem mieszania, z możliwością załadowania minimum 50 próbek oczekujących na oznaczenie - praca podajnika z probówkami w systemie zamkniętych różnych producentów - wydajność w trybie CBC+DIFF minimum 250 oznaczeń na godzinę - możliwość wykonywania badań w różnych trybach pracy bez potrzeby sortowania próbek - minimum 30 parametrów krwi obwodowej - metoda rozdziału WBC -cytomeria przepływowa z wykorzystaniem światła lasera - możliwość powtórzenia próbki w kanale pomiarowym, który służy o czułej i swoistej analizy komórek prekursorowych oraz komórek patologicznych - na minimum 1 module - możliwość oznaczenia hematopoetycznych komórek progenitorowych w zmobilizowanej krwi pełnej (jako parametr diagnostyczny) - oznaczenie frakcji niedojrzałych granulocytów w każdym oznaczeniu DIFF wyrażonej w wartościach bezwzględnych i procentowych w stosunku do ogólnej liczby WBC - oznaczenie erytroblastów w każdym oznaczeniu morfologii - osobny tryb pomiaru dla próbek leukopenicznych z wydłużonym czasem zliczania leukocytów - oznaczanie retikulocytów wraz podziałem wg ich stopnia dojrzałości i ekwiwalentem hemoglobiny w retikulocytach - minimum 2 moduły - osobny tryb pomiaru płynów z jam ciała – minimum 1 moduł - zakresy liniowości bez rozcieńczenia próbki dla : WBC minimum do 400 x103/ul RBC minimum do 8 x106/ul PLT minimum do 4000 x103/ul HCT minimum do do 70% - erytroblasty oznaczane w każdej próbce, zarówno w trybie CBC jak i CBC+5DIFF, wraz z automatyczną korektą WBC - możliwość pomiaru płytek krwi metodą fluorescencyjną (parametr diagnostyczny) z jednoczesnym pomiarem frakcji niedojrzałych płytek (%) i (#) - minimum 1 moduł - wykonywanie parametrów stanu zapalnego – reaktywne limfocyty i limfocyty produkujące przeciwciała - identyfikacja próbek po kodach kreskowych - jeden rodzaj materiału kontrolnego dla parametrów morfologii krwi obwodowej wraz z retikulocytami i erytroblastami - możliwość wpięcia do kontroli międzynarodowej producenta analizatora w oparciu o wyniki kontroli wewnątrzlaboratoryjnej - flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie, możliwość półilościowej oceny nasilenia tych patologii - identyfikacja odczynników na podstawie kodu kreskowego - monitorowanie zużycia odczynników w aparacie -oprogramowanie modułu wyposażone w bazę danych pacjentów i danych kontroli - system odprowadzania ścieków do kanalizacji |
| 1.2 | Moduł do automatycznego przygotowania rozmazów krwi: - podajnik z wbudowanym czytnikiem kodów kreskowych i osobny tryb manualny do mikroprobówek - automatyczny proces aspiracji z probówek w zamkniętym systemie - sporządzanie rozmazu na szkiełku i barwienie metodą May-Grunwalda i Giemsy - możliwość pracy w trybie ciągłym - możliwość wykonania próbek pilnych - wydajność min 30 rozmazów na godzinę - możliwość samego barwienia rozmazów dla preparatów wykonanych manualnie i wykonanie samego rozmazu bez barwienia - rozmaz krwi wykonywany w oparciu o hematokryt, którego wartość pobierana jest przez oprogramowanie z wcześniej wykonanej morfologii |
| 1.3 | Moduł do cyfrowej analizy rozmazu krwi obwodowej: - zautomatyzowana weryfikacja rozmazów krwi z kamerą i mikroskopem - analizator z własnym atlasem hematologicznym jako źródłem odniesienia z możliwością jego rozbudowy - stosowane powiększenia: 100x do lokalizacji komórek, 50x do oceny erytrocytów, 1000x do analizy leukocytów -wstępna analiza opisująca komórki -prezentacja wyników w postaci: zdjęć, wartości liczbowych, udziału procentowego komórek, nasilenia występowania patologii |
| 2. | Zewnętrzny zasilacz awaryjny UPS podtrzymujący pracę linii przez 30 min., serwisowanie UPS po stronie Wykonawcy |
| 3. | Dwukierunkowa komunikacja danych z posiadanym przez Zamawiającego laboratoryjnym systemem informatycznym (firma Asseco) |
| 4. | W kwocie zaoferowanego Zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do: − dostarczenia opisu interfejsu pozwalającego na podłączenie wszystkich aparatu do posiadanego przez Zamawiającego laboratoryjnego systemu informatycznego (Asseco) − podłączenia aparatów do posiadanego przez Zamawiającego systemu informatycznego − wykonywania w czasie trwania umowy okresowych przeglądów technicznych (zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, minimum 2 x w roku), obejmujących: dojazd, pracę inżyniera, wszystkie części zużywalne i zamienne − serwisowania aparatów przez cały okres dzierżawy obejmujące: dojazd, pracę inżyniera serwisu, wszystkie części zużywalne i zamienne oraz niezbędne akcesoria (np. wężyki, przewody odczynnikowe, igły, zawory, elementy mechaniczne i elektryczne analizatora) związane z bieżącą pracą oferowanego aparatów. |
| 5. | Interwencja serwisu na zgłoszenie awarii do 24 godzin w dni robocze. |
| 6. | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego zespołu /podzespołu w okresie obowiązywania umowy – wymiana aparatu na nowy o parametrach nie niższych niż oferowany, na koszt Wykonawcy |
| 7. | Bezpłatne aktualizacje oprogramowania w czasie trwania umowy |
| 8. | Bezpłatne szkolenia użytkowników z zakresu obsługi linii oraz interpretacji wyników (min. 2 szkolenia) w miejscu instalacji linii. |
| 9. | Aktualne (zgodnie z obowiązującymi przepisami) karty charakterystyki substancji niebezpiecznych dla odczynników dostarczone wraz z pierwszą dostawą, w przypadku aktualizacji oraz na każde żądanie Zamawiającego |
| 10. | Pokrycie kosztów uczestnictwa w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości badań w zakresie oferowanych oznaczeń |
| 11. | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej dostarczona wraz z aparatem |
| 12. | Dostosowanie warunków lokalowych Zamawiającego do potrzeb instalacji linii hematologicznej z niezbędnymi pracami remontowymi |
| 12.1 | Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia robót budowlanych polegających na przebudowie i dostosowaniu pomieszczeń laboratoryjnych na potrzeby instalacji linii hematologicznej wraz z podłączonymi analizatorami |
| 12.2 | Zakres prac budowlanych powinien zawierać co najmniej: - przygotowanie pracowni tymczasowej na czas remontu, - rozbiórkę płytek podłogowych, - rozbiórkę płytek ściennych, - wykonanie wylewki wyrównującej pod posadzki, - wykonanie tynków gipsowych na ścianach, - dwukrotne malowanie farbami lateksowymi, - położenie wykładziny PVC - wymianę drzwi prowadzących do Pracowni ( 1 szt.), - wykonanie 2 podwójnych punktów elektryczno-logicznych (PEL), - dostosowanie instalacji wodnej i elektrycznej pod proponowane rozwiązanie, - wywóz gruzu z rozebranych konstrukcji - inne prace niezbędne do wykonania adaptacji pomieszczenia |
| 12.3 | Wymagania techniczne prac remontowych: - podłogi wykonane z materiałów trwałych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych - wykładzina PVC homogeniczna o grubości od 2.0 do 2.5 mm, warstwa użytkowa: 2 mm, z zabezpieczeniem poliuretanowym, masa 3030g/m2, wgniecenie resztkowe wg EN 433<= 0,03mm, odporne na nacisk punktowy, odporne na działanie krzeseł na rolkach, stabilność wymiarów wg EN 434< 0,4%, klasa ogniotrwałości wg EN 13501-1: Bfls1, właściwości antypoślizgowe wg normy DIN 51130 : R10, właściwości antystatyczne wg EN 1815< 2kV, absorpcja akustyczna wg EN ISO 140-8: 4dB, odporność barwy na światło EN ISO 105-B02: ≥ 6, odporność chemiczna EN 423: dobra odporność, dostarczane w postaci rolek - drzwi wewnętrzne aluminiowe lub drewniane laminowane, grubość laminatu min. 0,7mm, wypełnienie z poliuretanu grubość 40 mm, profile drzwiowe i ościeżnicowe stalowe lub z anodowanego aluminium, bez progu -2 szt. drzwi do szachtów instalacyjnych z blachy stalowej, malowane proszkowo farbą poliestrową fasadową typu Facade, zamykane na zamek, klasa El60 odporności ogniowej - armatura sanitarna: baterie z napowietrzaczem antyosadowy chroniące przed oparzeniem (maks. temperatura 38 st. C), wypływ maks. 8L na minutę - farby lateksowe zmywalne półmatowe, odporne na mycie pod wysokim ciśnieniem, zawierające środki pleśniobójcze, odporność na szorowanie na mokro: klasa 2, PN-EN 13300:2002 - powłoki glazurnicze: gres porcelanowy, klasy 9 wypalany w temp. pow. 1190 st. C, absorbcja wilgoci <= 0,05% odporny na odczynniki chemiczne i zaplamienia odporny na szok temperaturowy odporne na promienie UV, brak blaknięcia kolorów - obok umywalek należy wykonać fartuch ochronny z winylu ściennego lub arkusza z tworzywa poliamidowego do wysokości 1,6m - wykonanie rozdzielnicy pośredniej do linii hematologicznej wraz z odpływami do linii (podłączenie z istniejącej tablicy rozdzielczej piętrowej zasilania gwarantowanego) - wymiana parapetów - inne prace niezbędne do wykonania adaptacji pomieszczenia |