Załącznik nr 2 do pisma nr DA/AM-231-73/20

| Aparat ultrasonograficzny |
| --- |
| Lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Wartość oferowana |
|  | Producent / kraj pochodzenia | TAK, podać |  |
|  | Model/typ (jeśli posiada) | TAK, podać |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy - wymagany rok produkcji: 2020 | TAK |  |
|  | Jednostka główna |  |  |
|  | Konstrukcja i oprogramowanie oferowanej wersji aparatu – wprowadzone do produkcji i eksploatacji najpóźniej w 2020 | TAK |  |
|  | Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem. | TAK |  |
|  | Przetwornik cyfrowy min. 12-bitowy | TAK, podać |  |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej. | TAK |  |
|  | Ilość niezależnych aktywnych kanałów cyfrowych, min. 4 500 000 | TAK, podać |  |
|  | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych- min. 4 | TAK, podać |  |
|  | Ilość gniazd parkingowych- min. 2 | TAK, podać |  |
|  | Dynamika systemu - min. 310 dB | TAK, podać |  |
|  | Monitor z matrycą OLED/LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu z możliwością regulacja w 3 płaszczyznach. Przekątna ekranu min. 21 cala | TAK, podać |  |
|  | Konsola aparatu ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo | TAK |  |
|  | Uchwyty na głowice umiejscowione po obu stronach konsoli aparatu | TAK |  |
|  | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę. Przekątna min. 10 cali | TAK, podać |  |
|  | Minimalny zakres częstotliwości pracy od 1 MHz do 20 MHz. | TAK, podać |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) - min. 60 000 obrazów | TAK, podać |  |
|  | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie | TAK |  |
|  | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode - min. 800 s | TAK, podać |  |
|  | Regulacja głębokości pola obrazowania - min. 1 - 39 cm | TAK, podać |  |
|  | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika - min. 70 | TAK, podać |  |
|  | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy | TAK |  |
|  | Wysuwana klawiatura spod pulpitu sterującego | TAK |  |
|  | Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |
|  | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. B, B + B, 4 B M B + M D B + D B + C (Color Doppler) B + PD (Power Doppler) 4 B (Color Doppler) 4 B (Power Doppler) B + Color + M | TAK, podać |  |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B - min. 1200 obrazów/s | TAK, podać |  |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) - min. 350 obrazów/s | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne - Min. 8 pasm częstotliwości | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  |
|  | Minimalny zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) : +/- 4,0 m/s | TAK, podać |  |
|  | Minimalny zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Kolorowego: 0,5 do 20 kHz | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy | TAK |  |
|  | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania) | TAK |  |
|  | Minimalny zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kącie bramki): +/- 6,0 m/s | TAK, podać |  |
|  | Minimalny zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Pulsacyjnego od 0,1 do 40 kHz | TAK, podać |  |
|  | Regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie min. 0,5 mm do 20 mm | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy | TAK |  |
|  | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej w zakresie min. +/- 30° | TAK, podać |  |
|  | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej w zakresie min. +/- 80 ° | TAK, podać |  |
|  | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie min. +/- 80 ° | TAK, podać |  |
|  | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania dwóch spectrów przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich | TAK |  |
|  | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) | TAK |  |
|  | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound”- min. 5 | TAK, podać |  |
|  | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) | TAK |  |
|  | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B, spektrum dopplerowskiego i współczynnika prędkości ultradźwięków za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
|  | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze - min. 30 map | TAK, podać |  |
|  | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania dwóch spectrum przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich (tzn. dual doppler) możliwe kombinacje PW/PW TDI/TDI , PW/TDI | TAK |  |
|  | Archiwizacja obrazów |  |  |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje) z dyskiem twardym - min. 1 TB | TAK, podać |  |
|  | Zainstalowany moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM | TAK |  |
|  | Zapis obrazów w formatach: DICOM, RAW, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD | TAK |  |
|  | Moduł komunikacji DICOM 3.0 | TAK |  |
|  | Moduł DICOM Query/Retrieve | TAK |  |
|  | DICOM Modality Work List | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | TAK |  |
|  | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK |  |
|  | Videoprinter czarno-biały z możliwością ustawienia jasności i kontrastu | TAK |  |
|  | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | TAK |  |
|  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty) | TAK |  |
|  | Zewnętrzna diagnostyczna stacja opisowa z funkcjonalnością archiwizacji tzw. MINI-PACS o parametrach gwarantujących stabilną pracę systemu | TAK |  |
|  | Funkcje użytkowe |  |  |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym - min. x20 | TAK, podać |  |
|  | Powiększenie obrazu po zamrożeniu - min. x20 | TAK, podać |  |
|  | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie - min. 10 | TAK, podać |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |
|  | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK |  |
|  | Oprogramowanie poprawiające widoczność igły biopsyjnej | TAK |  |
|  | Projekcja siatki na ekranie monitora w trakcie badania | TAK |  |
|  | Pełne oprogramowanie do badań: Pediatrycznych Małych narządów Naczyniowych Śródoperacyjnych Brzusznych Mięśniowo-szkieletowych Ortopedycznych | TAK |  |
|  | Tkankowe obrazowanie elastograficzne w czasie rzeczywistym z pomiarem stosunku sztywności tkanki do tkanki referencyjnej | TAK |  |
|  | Podgrzewacz żelu | TAK |  |
|  | Głowice ultradźwiękowe – wyposażone w bezpinowe złącza nowej generacji | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę convex o zakresie częstotliwości min. 1,0 – 6,0 MHz, szer. skanu min. 50mm, kąt skanowania min. 70 stopni wykonaną w technologii matrycowej wielowarstwowej o ilości elementów min. 600 | TAK |  |
|  | Głowica Liniowa 1 |  |  |
|  | Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwością pracy | TAK, podać typ |  |
|  | Minimalny zakres częstotliwości pracy od 3,0 do 12,0 MHz | TAK, podać |  |
|  | Liczba elementów -min. 600 | TAK, podać |  |
|  | Szerokość pola skanowania 38- 40 mm | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne - min. 10 pasm częstotliwości | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie trapezowe | TAK |  |
|  | Znacznik symetrii (wyznaczający środek czoła głowic) bądź podziałka na czole głowicy | TAK |  |
|  | Głowica Liniowa 2 |  |  |
|  | Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. | TAK, podać typ |  |
|  | Minimalny zakres częstotliwości pracy od 5,0 do 18,0 MHz | TAK, podać |  |
|  | Liczba elementów - min. 190 | TAK, podać |  |
|  | Szerokość pola skanowania 38 - 40 mm | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne -min. 10 pasm częstotliwości | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie trapezowe | TAK |  |
|  | Znacznik symetrii (wyznaczający środek czoła głowic) bądź podziałka na czole głowicy | TAK |  |
|  | Inne |  |  |
|  | Gwarancja na cały system (aparat, głowice, printer) przez okres 36 miesięcy | TAK |  |
|  | Przegląd techniczny urządzenia w czasie gwarancji, min. 1 na rok. Ostatni przegląd aparatu miesiąc przed końcem okresu gwarancyjnego. | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego i technicznego z zakresu obsługi i konserwacji urządzenia | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej (dostarczyć wraz z aparatem) | TAK |  |
|  | Oznakowanie znakiem CE (certyfikat CE lub deklaracja zgodności na aparat i głowice złożone na wezwanie Zamawiającego) | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK |  |