Nr spr. DA/AM-231-58/20

Gliwice dn. 03.09.2020 r.

Załącznik nr 1:

- Specyfikacja asortymentowo – cenowa

- Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1

Specyfikacja asortymentowo-cenowa

| Przedmiot zamówienia | Cena netto | VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| Aparat do terapii uciskowej |  |  |  |
| Pozostałe koszty (m.in. dostawa, szkolenie) |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

Opis przedmiotu zamówienia

Aparat do terapii uciskowej -1 szt.

| Lp. | Parametry wymagane | Wymóg | Parametry Oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Parametry ogólne |
| 1. | Producent / Kraj pochodzenia | TAK, podać |  |
| 2. | Model / typ / nr katalogowy | TAK, podać |  |
| 3. | Urządzenie fabrycznie nowe, nierekondycjonowane, nie powystawowe, kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK |  |
| 4. | Rok produkcji 2020 | TAK |  |
| B. Certyfikaty jakości |
| 1. | Oznakowanie znakiem CE (deklaracja zgodności/ certyfikat) | TAK |  |
| C. Parametry szczegółowe |
| 1. | Aparat do terapii uciskowej | TAK |  |
| 2 | System o minimum 12 komorach | TAK |  |
| 3. | Ilość niezależnych kanałów (minimum 3) | TAK podać |  |
| 4. | Zakres regulacji ciśnienia w komorach: 20 mmHg – 120 mmHg | TAK podać |  |
| 5. | Pneumatyczne uciskanie z elementem stopniowania | TAK |  |
| 6. | Możliwość podłączenia 3 rękawów | TAK |  |
| 7. | Jednoczesna terapia 2 nóg i bioder | TAK |  |
| 11. | Dwustopniowa szybkość kompresji | TAK |  |
| 12. | Regulacja przerw pomiędzy cyklami kompresji 5-90 sek. (+/-10%) | TAK podać |  |
| 13. | System przeciwdziałania niepożądanemu odpływowi płynów poprzez wytworzenie antyfizjologicznej siły na naczynia: - Komory 1 - 4 napełniane do 100%, - Komory 5 - 8 napełniane do 80 % - Komory 9 - 12 napełniane do 60% ustalonego poziomu ciśnienia | TAK podać |  |
| 15. | Pobór mocy - podać | TAK podać |  |
| Wyposażenie |
| 1. | W zestawie minimum: - 2 mankiety na kończyny górne - 2 mankiety na kończyny dolne (obwód do ok. 88 cm) - 2 poszerzacze do mankietów kończyn dolnych (zwiększenie obwodu o ok 13 cm) - mankiet na pas biodrowy (obwód do ok. 150 cm) - poszerzacz do mankietu na pas biodrowy | TAK |  |
| D. Warunki gwarancji i serwisu |
| 1. | Okres gwarancji - 24 miesiące liczone od daty przekazania urządzenia do eksploatacji | TAK |  |
| 2. | W okresie gwarancji przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta wraz z częściami koniecznymi do ich wykonania. Ostatni przegląd urządzenia nie wcześniej niż w ostatnim miesiącu gwarancji. | TAK |  |
| E. Inne |
| 1. | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz angielskim (jeśli posiada) dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej | TAK |  |
| 2. | Katalog lub folder producenta lub dystrybutora zawierający opis oferowanego urządzenia | TAK |  |
| 3. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu | TAK |  |