Nr spr. DA/AM-231-58/20

Gliwice dn. 03.09.2020 r.

Załącznik nr 2:

- Specyfikacja asortymentowo – cenowa

- Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2

Specyfikacja asortymentowo-cenowa

| Przedmiot zamówienia | Cena netto | VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| Mobilny elektromiograf z elektrostymulacją wyzwalaną do rehabilitacji onkologicznej. Urządzenie do biofeedbacku elektromiograficznego i elektrostymulacji dna miednicy |  |  |  |
| Pozostałe koszty (m.in. dostawa, szkolenie) |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

Opis przedmiotu zamówienia

Mobilny elektromiograf z elektrostymulacją wyzwalaną do rehabilitacji onkologicznej. Urządzenie do biofeedbacku elektromiograficznego i elektrostymulacji dna miednicy - 1 szt.

| Lp. | Parametry wymagane | Wymóg | Parametry Oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Parametry ogólne |
| 1. | Producent / Kraj pochodzenia | TAK, podać |  |
| 2. | Model / typ / nr katalogowy | TAK, podać |  |
| 3. | Urządzenie fabrycznie nowe, nierekondycjonowane, nie powystawowe, kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK |  |
| 4. | Rok produkcji 2020 | TAK |  |
| B. Certyfikaty jakości |
| 1. | Oznakowanie znakiem CE (deklaracja zgodności / certyfikat) | TAK |  |
| C. Parametry szczegółowe |
| 1. | Mobilny elektromiograf z elektrostymulacją wyzwalaną do rehabilitacji onkologicznej | TAK |  |
| 2. | Przeznaczony do rehabilitacji i reedukacji urologicznej / ginekologicznej / proktologicznej, mięśniowo-szkieletowej, reumatologicznej, jako drenaż | TAK podać |  |
| 3. | Urządzenie na mobilnej konsoli z wbudowaną klawiaturą i ekranem dotykowym do sterowania | TAK |  |
| 4. | Bezprzewodowe połączenie urządzenie/pacjent | TAK |  |
| 5. | Bezprzewodowe urządzenie przekazujące sygnał od pacjenta do głównego urządzenia. | TAK |  |
| 6. | Połączenie elektrostymulacji z biofeedbackiem | TAK |  |
| 7. | 2 systemy rehabilitacji: ortostatycznie i dynamicznie bez żadnych ograniczeń spowodowanych kablami | TAK |  |
| 8. | Maksymalne natężenie 100 mA | TAK |  |
| 9. | Stopniowa regulacja co 0,5mA | TAK |  |
| 10. | Minimalna szerokość impulsu od 30µ-300ms | TAK, podać |  |
| 11. | Rodzaje prądów: - elektrostymulacja - przeciwbólowe - troficzne - nerwów obwodowych | TAK |  |
| 12. | Skala Biofeedbacku 0-2000µV na 3 poziomach wzmocnienia | TAK |  |
| 13. | Biofeedback wizualny w postaci wykresów i dźwiękowy | TAK |  |
| 14. | Sprzęt wyposażony w plansze anatomiczne z ułożeniem elektrod | TAK |  |
| 15. | W zestawie: - minimum 1 bezprzewodowy przewodnik - minimum 4 elektrody 50x50 mm - minimum 2 elektrody 55x70 mm - minimum 3 taśmy - adapter do sondy - minimum 1 pilot - minimum 1 rysik - minimum 1 sonda dopochwowa | TAK podać |  |
| 26. | Zasilanie 230V, 50 Hz | TAK |  |
| D. Warunki gwarancji i serwisu |
| 1. | Okres gwarancji - 24 miesiące liczone od daty przekazania urządzenia do eksploatacji | TAK |  |
| 3. | W okresie gwarancji przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta wraz z częściami koniecznymi do ich wykonania. Ostatni przegląd urządzenia nie wcześniej niż w ostatnim miesiącu gwarancji. | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  |
| E. Inne |
| 1. | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz angielskim (jeśli posiada) dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej | TAK |  |
| 2. | Katalog lub folder producenta lub dystrybutora zawierający opis oferowanego urządzenia | TAK |  |
| 3. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu | TAK |  |