Zał. nr 7								Nr spr. DA/AM-231-50/22

Gliwice dn. 26.08.2022r.

P A R A M E T R Y   T E C H N I C Z N E

ZADANIE NR  7

Termocykler

| Termocykler z zestawem wymiennych bloków grzejnych |
| --- |
| Parametry wymagane | Wymóg | PARAMETRY OFEROWANE |
|  | Producent/ Kraj | TAK |  |
|  | Model/Typ | TAK |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2022), kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK |  |
|  | Urządzenie posiada znak CE (certyfikat/deklaracja zgodności). | TAK |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |
| Parametry wymagane | Wymóg | PARAMETRY OFEROWANE |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad, wyposażone w elementy niezbędne do instalacji urządzenia. | TAK |  |
|  | Wyposażony w blok grzejny 3 x 32-dołkowy, przystosowany do probówek, pasków probówek i płytek 32-dołkowych o pojemności 0,2 ml niezależnym wieczkiem grzewczym i możliwością niezależnego programowania cykli termicznych w każdym z trzech bloków grzewczych – po zainstalowaniu bloku grzejnego urządzenie spełnia rolę trzech niezależnych termocyklerów, | TAK |  |
|  | Dodatkowy blok grzejny 2 x 96-dołkowy, przystosowany do probówek, pasków probówek i płytek 96-dołkowych o pojemności 0,2 ml niezależnym wieczkiem grzewczym i możliwością niezależnego programowania cykli termicznych w każdym z dwóch bloków grzewczych – po zainstalowaniu bloku grzejnego urządzenie spełnia rolę dwóch niezależnych termocyklerów | TAK |  |
|  | Wieczko grzejne zapobiegające parowaniu próbek z możliwością ustawienia temperatury (maksymalna temperatura nie mniej niż 105 ºC) | TAK, podać |  |
|  | Funkcja gradientu temperaturowego - blok grzejny podzielony na przynajmniej 6 strefy umożliwiające niezależne (nieliniowe) i precyzyjne ustawienie temperatury w poszczególnych strefach. Możliwość ustawienia różnicy temperatury pomiędzy poszczególnymi strefami wynoszącej przynajmniej 4º | TAK, podać |  |
|  | Praca bloku grzejnego w zakresie co najmniej 0ºC-100ºC | TAK, podać |  |
|  | Minimalna precyzja ustawień: czas 1 s., temperatura 0,1ºC | TAK, podać |  |
|  | Funkcja umożliwiająca przeprowadzanie szybkich reakcji PCR spełniająca parametry: -Nagrzewanie bloku z szybkością przynajmniej 5ºC/sek., -Precyzja temperaturowa wynosząca przynajmniej ±0.25°C Możliwość zmiany tempa przyrastania/opadania temperatury | TAK |  |
|  | Termocykler nie wymaga do obsługi urządzeń peryferyjnych – sterowany przez ekran dotykowy | TAK |  |
|  | Oprogramowanie sterujące stanowi integralną część urządzenia z możliwościami, minimum: 1) możliwość programowania zmiennych szybkości przyrostu i opadania temperatury; 2) możliwość obserwowania na bieżąco realizowanego etapu programu; 3) możliwość programowania przerw w procesie, wprowadzanych ręcznie lub programowanych jako etapy nieskończonego podtrzymywania; 4) aparat wyposażony w system bezpieczeństwa, chroniący przed dostępem nieuprawnionych osób do folderów czy metod. Każdy użytkownik posiada swą nazwę oraz hasło. Zabezpieczenia te mogą być wyłączane 5) możliwość wglądu w dane dotyczące czasu przebiegu oraz komunikaty zapisywane w pliku dziennika, który może być wyświetlany na ekranie i drukowany na zakończenie przebiegu każdego procesu PCR; 6) dane dotyczące czasu przebiegu obejmują nazwę metody, godzinę jej uruchomienia i całkowity czas przebiegu danego procesu; 7). Możliwość przenoszenia danych z jednego przyrządu na drugi przy użyciu pamięci ze złączem USB | TAK |  |
|  | Termocykler umożliwia rozbudowę poprzez montaż różnych typów bloków grzejnych: a) 1 x 96-dołkowy na probówki 0,2 ml; b) 1 x 384-dołkowy na probówki 0,2 ml; c) 2 x 384-dołkowy na probówki 0,02 ml z niezależnym wieczkiem grzewczym i możliwością niezależnego programowania cykli termicznych w każdym z trzech bloków grzewczych – urządzenie spełnia rolę trzech termocyklerów | TAK/NIE | a) b) c) |
|  | Termocykler przystosowany do standardowego źródła zasilania. (zasilanie 230V, 50 Hz.) | TAK |  |
|  | Sterowany przez ekran dotykowy | TAK/NIE |  |
| WARUNKI SERWISU I GWARANCJI |
|  | Gwarancja 24 miesiące, nie krótsza jednak od okresu gwarancji zapewnionej przez producenta urządzenia | TAK |  |
|  | Przegląd/y w okresie gwarancji wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta (co najmniej jeden przegląd pod koniec każdego roku trwania gwarancji) | TAK podać częstotliwość przeglądów |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki – maksymalnie 72 godziny. Czas na naprawę usterki – maksymalnie 21 dni |  |  |
| INNE |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz angielskim (jeśli posiada) dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej | TAK |  |
|  | Szkolenie dla min. 2 użytkowników oraz pracowników Działu Aparatury Medycznej z obsługi i konserwacji urządzenia | TAK |  |