Załącznik nr 1

System napędów ortopedycznych – 1 szt.

Nr sprawy: DA/AM-231- 79/20

Gliwice, dnia 04.11.2020

Parametry techniczne – System napędów ortopedycznych

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
|  | Producent/kraj | TAK, podać |  |
|  | Model/Typ | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2020), kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK, podać |  |
|  | Oznakowanie znakiem CE | TAK |  |
| Parametry podstawowe |
| NAPĘD WIERTARSKI BEZPRZEWODOWY |
| Wiertarka ortopedyczna bezprzewodowa |
|  | Wiertarka ortopedyczna dwuprzyciskowa z funkcją oscylacji – 1 szt. | TAK |  |
|  | Metalowa obudowa wiertarki w postaci rękojeści pistoletowej ze stopów metali nierdzewnych | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie napędu przed przypadkowym uruchomieniem (przycisk blokady na obudowie) | TAK |  |
|  | Obroty wiercenia: lewo, prawo i oscylacja | TAK |  |
|  | Wbudowane dwa przyciski do niezależnego uruchamiania obrotów lewo/prawo oraz uruchamiania trybu oscylacyjnego napędu (wciśnięte dwa przyciski) | TAK |  |
|  | Funkcja blokowania przycisku uruchamiania obrotów w lewą stronę realizowana przełącznikiem w napędzie | TAK |  |
|  | Płynna regulacja ruchu obrotowego i oscylacyjnego | TAK |  |
|  | Moment obrotowy regulowany za pomocą nasadek | TAK |  |
|  | Zakres prędkości obrotowej z nasadkami wiertarskimi min.: 0 – 1500 ± 5% obr/min | TAK, podać |  |
|  | Zakres prędkości obrotowej z nasadkami do rozwiercania (frezerskimi) min.: 0 – 300 ± 5% obr/min | TAK, podać |  |
|  | Maksymalny moment obrotowy z nasadkami wiertarskimi min. 3.5 ± 10% Nm | TAK, podać |  |
|  | Maksymalny moment obrotowy z nasadkami do rozwiercania min. 18.0 ± 5% Nm | TAK, podać |  |
|  | Napęd wyposażony w silnik bezszczotkowy | TAK |  |
|  | Napęd niewymagający konserwacji i smarowania | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie silnika napędu przed przeciążeniem | TAK |  |
|  | Kaniulacja wzdłuż osi napędu min.: 4.5 ± 5% | TAK, podać |  |
|  | Zatrzaskowy montaż akumulatorów, nasadek i adapterów - niewymagający użycia dodatkowych narzędzi | TAK |  |
|  | Możliwość zasilania napędu akumulatorami sterylnymi i niesterylnymi | TAK |  |
|  | Kompatybilność z akumulatorami: Li-Ion, NiMH, NiCd | TAK |  |
|  | Zestawy akumulatorowe dołączane od dołu rękojeści napędu - system zatrzaskowy | TAK |  |
|  | Metody sterylizacji – parowa | TAK |  |
|  | Klasa ochronna obudowy wiertarki IPX9 - ochrona przed zalaniem strugą wody pod ciśnieniem 80-100 barów o temperaturze do +80 °C | TAK |  |
|  | Maksymalna temperatura części wiertarki stykających się z ciałem pacjenta <55°C | TAK, podać |  |
|  | Waga napędu nieprzekraczająca 600 ± 5% g | TAK, podać |  |
|  | Współpraca z min. 25 różnymi nasadkami do: m.in. wiercenia, rozwiercania, cięcia oraz z nasadką przezierną | TAK |  |
| Nasadki do wiertarki ortopedycznej bezprzewodowej |  |  |
|  | Nasadka wiertarska trójszczękowa bezkluczykowa z zakresem roboczym średnic min.: 0 – 4.0 ± 5%mm - 1 szt. | TAK, podać |  |
|  | Kaniulacja nasadki wiertarskiej trójszczękowej bezkluczykowej min.: 4.0 ± 5% mm | TAK, podać |  |
| Akcesoria do sterylizacji zestawu napędu wiertarskiego bezprzewodowego |
|  | Kaseta sterylizacyjna z pokrywą 280x270x140mm ± 5%, rozmiar ½ x 150mm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Dedykowany pojemnik sterylizacyjny z wyjmowaną tacą do napędu wiertarskiego wraz z akcesoriami | TAK |  |
|  | Wymiary maksymalne tacy (dł. x szer. x wys. mm): 250x300x150 mm | TAK, podać |  |
|  | Taca sterylizacyjna wyposażona w dedykowane uchwyty (organizery) dopasowane do stabilnego umiejscowienia każdego z elementów zestawu – 1 szt. | TAK |  |
|  | Wszystkie narożniki tacy usztywnione i zabezpieczone tworzywowymi elementami | TAK |  |
| Ładowarka uniwersalna z akumulatorami do napędu wiertarskiego bezprzewodowego |  |  |
|  | Ładowarka uniwersalna 4-portowa – 1 szt. | TAK |  |
|  | Ładowarka wyposażona w 4 wymienne moduły do ładowania akumulatorów | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnego niezależnego ładowania do 4 akumulatorów | TAK |  |
|  | Ładowanie akumulatorów z różnymi rodzajami ogniw: NiCd, NiMH i LI-Ion | TAK |  |
|  | Elektroniczna kontrola procesu testowania, ładowania i rozładowania w zależności od rodzaju ogniw akumulatora | TAK |  |
|  | Ekran informacyjny - dla każdego modułu ładowania akumulatora wyświetlający informacje min.: ładowanie, rozładowywanie, gotowość i konieczność wymiany, liczba pełnych cykli ładowania oraz graficzne przedstawienie możliwości akumulowania energii przez akumulator (w odniesieniu do nowego akumulatora) | TAK |  |
|  | Przyciski szybkiej aktywacji - umożliwiają współdziałanie z ładowarką. Ekran informacyjny wyświetla odpowiednie etykiety przycisków w zależności od sekwencji ładowania zestawu baterii | TAK |  |
|  | Maksymalny czas trwania typowej sekwencji ładowania pojedynczego akumulatora: 30 min | TAK |  |
|  | Wskaźniki świetlne - lampki kontrolne (zielona i żółta) dostarczające informację odpowiadającą danemu modułowi ładowarki. Lampki te mogą świecić stale lub migać, w zależności od stanu ładowarki, modułu lub zestawu baterii. | TAK |  |
|  | Napięcie wejściowe ładowarki: 230V~, 50 Hz | TAK |  |
|  | Dedykowany akumulator niesterylny mały Li-Ion o pojemności min. 1.1Ah; napędzie 9,9V; waga max.: 300g – 2 szt. | TAK |  |
|  | Wbudowana w akumulatory kontrolka LED informująca o krytycznym poziomie energii akumulatora | TAK |  |
|  | Akumulator wyposażony w technologię aktywnej ochrony ogniw - zabezpieczenie przed przypadkowym rozładowaniem (np. zwarcie styków podczas zanurzania akumulatora) | TAK |  |
|  | Dedykowana pojemnik sterylny do małego akumulatora niesterylnego – 1 szt. | TAK |  |
|  | Dedykowane obudowy sterylne wyposażone w szczelny mechanizm blokujący zabezpieczający pojemnik przed przypadkowym otwarciem | TAK |  |
|  | Osłona sterylna do zakładania akumulatora – 1 szt. | TAK |  |
|  | Gwarancja i serwis |
|  | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |
|  | Przegląd/y w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej urządzenia wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać częstotliwość |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego z zakresu obsługi i konserwacji | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu technicznego z zakresu obsługi technicznej i konserwacji | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz w języku angielskim (jeżeli posiada) – dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej | TAK |  |