Załącznik nr 4:

- Specyfikacja asortymentowo – cenowa

- Opis przedmiotu zamówienia

Nr. spr. DA/AM-231-68/21

Gliwice, dnia 07.09.2021r.

Specyfikacja asortymentowo-cenowa

| Przedmiot zamówienia | Cena netto | VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestaw do treningu wytrzymałościowego i wydolnościowego |  |  |  |
| Pozostałe koszty (m.in. dostawa, szkolenie) |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

Parametry techniczne – zestaw do treningu wytrzymałościowego i wydolnościowego

(minimalne parametry techniczne)

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
|  | Producent / Kraj | TAK, (podać) |  |
|  | Model / Typ (jeżeli posiada) | TAK, (podać) |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniej niż 2021), kompletny i gotowy do użycia bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK, (podać) |  |
|  | Oznakowanie znakiem CE (deklaracja zgodności /certyfikat CE) | TAK |  |
|  | Urządzenie medyczne (potwierdzone stosownym dokumentem) | TAK |  |
| Parametry podstawowe |
|  | Zestaw do rehabilitacji onkologicznej przeznaczony do treningu wytrzymałościowego i wydolnościowego zawierający 5 urządzeń terapeutycznych oraz stację zarządzającą | TAK |  |
| I. Urządzenie medyczne - stepper – 2 szt. |
|  | Maksymalna waga pacjenta: min. 200kg | TAK, (podać) |  |
|  | Zależne od prędkości obciążenie na poziomie min. od 15 do 155 kroków/min | TAK, (podać) |  |
|  | Możliwość manualnej zmiany obciążenia ze schodkiem o wartości 5 kroków/min | TAK, (podać) |  |
|  | Treningi: manualny, kardio, profile | TAK |  |
|  | Stabilna podstawa ergometru | TAK |  |
|  | Kontrolowane hamowanie przy pomocy prądów wirowych | TAK |  |
|  | Cyfrowy wyświetlacz | TAK |  |
|  | Klasa ochronności: IP21 | TAK |  |
|  | Zakres prędkości obrotowej / krokowej: min. 15 – 155 kroków | TAK, (podać) |  |
|  | Panel kontrolny z 5 przyciskami | TAK |  |
|  | Interfejs cyfrowy RS232 (przygotowany do kontroli systemu rehabilitacyjnego) | TAK, (podać) |  |
|  | Wymiary ergometru nie większe niż [dł. x szer. x wys. ] 110 x80 x 185 cm | TAK, (podać) |  |
|  | Parametry wyświetlane na wyświetlaczu: WATT, poziom intensywności, czas, tętno, SpO2 | TAK |  |
|  | Wbudowany pomiar SpO2 | TAK |  |
|  | Ergometr zapewniający pełną zgodność z oprogramowaniem sterującym, pochodzącym od tego samego producenta | TAK |  |
|  | Waga ergometru max. 115 kg | TAK, (podać) |  |
|  | Ergometr przystosowany do komunikacji z centralą sterującą | TAK |  |
|  | Zasilanie: 230V, 50 Hz | TAK |  |
| II. Urządzenie medyczne - cykloergometr – 3 szt. |
|  | Dowolna regulacja siedziska dla pacjenta o wzroście 120 – 210 cm | TAK, (podać) |  |
|  | Maksymalna waga pacjenta: min. 200kg | TAK, (podać) |  |
|  | Niezależne od prędkości obciążenie min. od 15 do 1100 Watt | TAK, (podać) |  |
|  | Regulacja pochylenia kierownicy: kąt 360º | TAK, (podać) |  |
|  | Stabilna podstawa cykloergometru | TAK |  |
|  | Kontrolowane hamowanie przy pomocy prądów wirowych | TAK |  |
|  | Cyfrowy wyświetlacz | TAK |  |
|  | Dokładność obciążenia zgodnie z DIN VDE 0750-238 | TAK |  |
|  | Zakres prędkości obrotowej: min. 20-130 rpm | TAK, (podać) |  |
|  | Panel kontrolny z 5 przyciskami | TAK |  |
|  | Dodatkowy wyświetlacz LED dla pacjenta | TAK |  |
|  | Interfejs cyfrowy RS232 (przygotowany do kontroli systemu rehabilitacyjnego) | TAK |  |
|  | Ergometr z wbudowanym modułem do automatycznego pomiaru ciśnienia | TAK |  |
|  | Wymiary ergometru [dł. x szer. x wys.] nie większe niż 130 x 65 x 150 cm | TAK, (podać) |  |
|  | Parametry wyświetlane na wyświetlaczu WATT, RPM, TIME, BP SYS, BP DIA, SpO2 | TAK |  |
|  | Ergometr zapewniający pełną zgodność z oprogramowaniem sterującym, pochodzący od tego samego producenta | TAK |  |
|  | Waga ergometru max. 70 kg | TAK, (podać) |  |
|  | Funkcja ortopedyczna do sterowania siodełkiem dla wygodnego wsiadania przez pacjentów ortopedycznych | TAK |  |
|  | Ergometr przystosowany do komunikacji z centralą sterującą | TAK |  |
|  | Ergometr wyposażony w elektryczną regulację wysokości siodełka | TAK |  |
|  | Ergometr napędzany paskiem zapewniającym cichą pracę | TAK |  |
|  | Wbudowany w ergometr pomiar SpO2 | TAK |  |
|  | Panel (wyświetlacz) ergometru obracany o 180º bez potrzeby używania narzędzi | TAK |  |
|  | Zasilanie: 230V, 50 Hz | TAK |  |
| III. SYSTEM STERUJĄCY – 1 szt. |
|  | Procesor 64-bitowy (x64) nie gorszy niż I5, 9-tej generacji | TAK, (podać) |  |
|  | Płyta główna wraz ze zintegrowaną grafiką i łączem LAN RJ-45 | TAK |  |
|  | Pamięć operacyjna min. 16 GB | TAK, (podać) |  |
|  | Dysk twardy SSD min. 500GB | TAK, (podać) |  |
|  | Zasilacz | TAK |  |
|  | Kolorowy monitor LCD min. 27" | TAK, (podać) |  |
|  | Klawiatura oraz myszka przewodowa | TAK |  |
|  | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro PL x64 lub równoważny graficzny system operacyjny obsługiwany w sposób identyczny do Microsoft® Windows™ 10 Pro PL x64 przez standardowego użytkownika z możliwością logowania i pracy w domenie Microsoft® Windows™ typu Active Directory istniejącej u Zamawiającego. | TAK |  |
| Gwarancja i serwis |
|  | Okres gwarancji: 24 miesiące | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz w języku angielskim (jeżeli posiada) dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej | TAK |  |
|  | Przegląd/y oraz kalibracja sprzętu w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej urządzenia wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta (co najmniej jeden przegląd pod koniec każdego roku trwania gwarancji) | TAK, (podać częstotliwość) |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji oferowanego urządzenia | TAK |  |