Załącznik: nr4

Opis przedmiotu zamówienia

Nr sprawy: DA/AM-231-52/20

Gliwice, dnia 25.08.2020

Parametry techniczne wirówka z chłodzeniem i wymiennym rotorem

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
|  | Producent/kraj | TAK, podać |  |
|  | Model/Typ | TAK, podać |  |
|  | Rok produkcji urządzenia 2020 | TAK, podać |  |
|  | Oznakowanie znakiem CE | TAK |  |
| Parametry podstawowe |
|  | Siła wirowania rcf 20913 x g (14000 rpm) | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji prędkości rpm w zakresie 200-14000, ze skokiem 10 rpm w zakresie 200 ‐ 5,000 rpm i skokiem 100 rpm w zakresie 5,000 ‐ 14,000 rpm | TAK |  |
|  | Wysokość dostępu wynosząca minimum 25cm | TAK (podać) |  |
|  | Automatyczne powiadamianie w przypadku źle wyważonego rotora | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzenia 10 prędkości rozpędzania i hamowania rotora, by chronić bardziej wrażliwe próby | TAK |  |
|  | Funkcja uruchamiania zegara po osiągnięciu 95% ustawionej prędkości | TAK |  |
|  | Możliwość instalacji 18 rotorów | TAK |  |
|  | Maksymalna pojemność 4 x 750ml | TAK |  |
|  | Awaryjne otwieranie pokrywy w przypadku braku zasilania | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia czasu w zakresie 1 - 99min | TAK |  |
|  | Waga urządzenia nie większa niż 99kg | TAK (podać) |  |
|  | Możliwość regulacji temperatury w zakresie minimalnym: -9 oC do +40 oC | TAK (podać) |  |
|  | Wysokość wirówki z otwartą pokrywą nie większą niż 80cm | TAK (podać) |  |
|  | Wymiary zewnętrzne nie większe niż (szer x głęb x wys) 70 x 65 x 40 cm | TAK (podać) |  |
|  | Oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania z możliwością ustawienia szybkości wirowania | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzenia i zapamiętania min.: 35 programów użytkownika | TAK |  |
|  | Nie wymaga podłączenia do innych mediów oprócz zasilania 230V/50Hz | TAK |  |
|  | Wirówka wyposażona w przycisk szybkiego, wstępnego schładzania komory wirowania | TAK |  |
|  | Możliwość ustawiania zarówno wartości rpm jak i rcf oraz szybkiego konwertowania tych wartości między sobą | TAK |  |
|  | Możliwość wirowania bez ograniczenia czasowego | TAK |  |
|  | Utrzymywanie temperatury komory w trybie „standby” do momentu otwarcia pokrywy | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego wyłączenia po co najmniej 8 godzinach bezczynności | TAK |  |
|  | Dren odprowadzający wilgoć oraz skropliny z komory do tacki umieszczonej w dolnej części wirówki | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego rozpoznawania zainstalowanego rotora, oraz ograniczania prędkości wirowania dla zachowania maksymalnego bezpieczeństwa | TAK |  |
| Wyposażenie |
|  | 1. Rotor wychylny z czterema koszami, o pojemności co najmniej 250mL każdy. Możliwość adaptacji rotora do wirowania 4 koszy na płytki. Prędkość rotora co najmniej 3220xg (4000rpm). W zestawie: - adapter na co najmniej 9 probówek 15 ml typu Falcon – 4 szt. - adapter na co najmniej 4 probówki 50 ml typu Falcon – 4 szt. - kosz na płytkę MTP – 4 szt. Rotory wraz z adapterami oraz pokrywami można sterylizować w autoklawie. | TAK (podać) |  |
|  | Gwarancja i serwis |
|  | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji oferowanego urządzenia. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz w języku angielskim (jeżeli posiada) – dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej | TAK |  |