Załącznik: nr5

Opis przedmiotu zamówienia

Nr sprawy: DA/AM-231-52/20

Gliwice, dnia 25.08.2020

Parametry techniczne termomixer

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
|  | Producent/kraj | TAK, podać |  |
|  | Model/Typ | TAK, podać |  |
|  | Rok produkcji urządzenia 2020 | TAK, podać |  |
|  | Oznakowanie znakiem CE | TAK |  |
| Parametry podstawowe |
|  | Urządzenie do mieszania i termostatowania próbek z możliwością wymiany bloków grzejnych, dostosowane do probówek oraz płytek w zakresie od 5µl do 50ml. | TAK |  |
|  | Podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny | TAK |  |
|  | Regulacja temperatury pracy w zakresie nie mniejszym niż od 1°C do 100°C | TAK (podać) |  |
|  | Zakres termostatowania nie mniejszym niż od 15°C poniżej temperatury pomieszczenia do temp. maksymalnej 100°C | TAK (podać) |  |
|  | Zakres szybkości mieszania 300 – 3000 rpm (w zależności od użytych bloków grzejnych) | TAK (podać) |  |
|  | Dokładność utrzymywania temperatury nie gorsza niż ±0,5°C między 20°C a 45°C, oraz ±1°C <20°C i >45°C | TAK (podać) |  |
|  | Prędkość ogrzewania nie mniejsza jak 6°C/min | TAK (podać) |  |
|  | Prędkość schładzania nie mniejsza jak 2,5°C/min między 100°C a temp. pomieszczenia | TAK (podać) |  |
|  | Programowalny interwał czasowy minimalnie od 15 sek. do 99:30 godz., możliwość pracy ciągłej | TAK (podać) |  |
|  | Możliwość zaprogramowania nie mniej niż 20 programów z regulacją temperatury oraz mieszania | TAK (podać) |  |
|  | 5 przycisków wyboru wcześniej zdefiniowanych programów | TAK |  |
|  | Orbita mieszania minimum 3 mm | TAK (podać) |  |
|  | Wymiary nie większe niż (szer. x gł. x wys.) 21x 31 x 14 cm | TAK (podać) |  |
|  | Waga nie większa niż 6,5 kg | TAK (podać) |  |
|  | Możliwość wyboru bloku z minimum 13 różnych bloków wymiennych | TAK (podać) |  |
|  | Szybka wymiana bloku poprzez naciśnięcie dźwigni, bez potrzeby użycia narzędzi | TAK |  |
|  | Automatyczne rozpoznanie bloku i wyświetlanie maksymalnej liczby obrotów | TAK |  |
|  | Możliwość mieszania z przerwami | TAK |  |
|  | Oddzielny przycisk „Short” do krótkiego mieszania na panelu urządzenia | TAK |  |
|  | Możliwość użycia pokrywy antykondensacyjnej zapewniającej homogenny rozkład temperatury, chroniącej próbki przed parowaniem oraz osadzaniem się skroplonej pary wodnej na pokrywce i ściance probówki. | TAK |  |
| WYPOSAŻENIE |
|  | Blok grzejny na nie mniej niż 24 probówki 2,0 ml o maksymalnej temp. pracy nie mniejszej niż 100°C przy nie mniej niż 2000 obr./min, możliwość pracy z pokrywą antykondensacyjną | TAK (podać) |  |
|  | Port USB | TAK |  |
|  | GWARANCJA I SERWIS |
|  | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy gwarancyjne zgodnie z zaleceniami producenta wraz ze wszystkimi częściami niezbędnymi do wykonania przeglądów. W okresie gwarancji Zamawiający wymaga wykonania co najmniej 2 przeglądy (jeden w ostatnim miesiącu gwarancji). Należy podać częstotliwość wykonywania przeglądów | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji oferowanego urządzenia. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz w języku angielskim (jeżeli posiada) – dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej | TAK |  |