Załącznik: nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Nr spr. DA/AM-231-9/24

Gliwice, dnia 01.02.2024r.

Mikroskop operacyjny

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
|  | Producent/kraj | TAK, (podać) |  |
|  | Model/Typ | TAK, (podać) |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2024), kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK, (podać) |  |
|  | Oznakowanie znakiem CE | TAK |  |
| Parametry podstawowe |
|  | Statyw podłogowy, jezdny, z hamulcem | TAK |  |
|  | Statyw o wymiarach podstawy max. 750 mm x 750 mm i wadze max. 240 kg | TAK, (podać) |  |
|  | Obrót statywu wokół własnej osi względem podstawy jezdnej o 360° | TAK |  |
|  | Ramię statywu typu ‘overhead’, wyważone za pomocą fizycznego ciężaru przeciwwagi, pozwalając na całkowicie swobodną manewrowalność, płynne i precyzyjne ruchy oraz najwyższą ergonomię. Przeciwwaga w naturalny i precyzyjny sposób utrzymująca ciężar głowicy, bez konieczności użycia natężonej mocy silników | TAK |  |
|  | Zasięg ramienia statywu mierzony od osi statywu do osi optyki głowicy mikroskopu minimum 1680 mm, w celu zagwarantowania optymalnego pozycjonowania nad polem operacyjnym | TAK |  |
|  | Elektromagnetyczne hamulce ruchów we wszystkich osiach - pozwalające na ruchy w osiach XYZ oraz orbitalne jednocześnie, zwalniane przyciskami symetrycznie umiejscowionymi na każdej rękojeści mikroskopu | TAK |  |
| O | Elektromagnetyczne hamulce alternatywnie ruchów w osiach XYZ lub ruchów orbitalnych, zwalniane przyciskami symetrycznie umiejscowionymi na każdej rękojeści mikroskopu. Alternatywne tryby pracy programowane jednym przyciskiem konsoli | TAK |  |
|  | Programowane jednym przyciskiem konsoli tryb resetu regulacji ostrości z każdorazową zmianą odległości roboczej | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany ustawienia obiektywu mikroskopu przy pomocy mikroruchów, realizowanych precyzyjną manetką co najmniej jednej rękojeści mikroskopu | TAK |  |
|  | Zakres ustawienia pochylenia głowicy mikroskopu tył-przód 150° (-30° ~ +120°) z tolerancją ±5% | TAK, (podać) |  |
|  | Zakres ustawienia pochylenia głowicy mikroskopu lewo-prawo 100° (-50° ~ +50°) z tolerancją ±5% | TAK, (podać) |  |
|  | Zakres obrotu głowicy mikroskopu wokół własnej osi ±270° z tolerancją ±5% | TAK, (podać) |  |
|  | Wbudowany w statyw mikroskopu system absorpcji drgań o natychmiastowym czasie reakcji | TAK |  |
|  | Mikroskop w pełni zbalansowany dodatkowo wyposażony w system ręcznego balansowania ciężaru głowicy mikroskopu w 3 osiach, pozwalający na precyzyjną korekcję wyważenia. | TAK |  |
|  | Oświetlenie główne - lampa ksenonowa o mocy min. 300 W | TAK, (podać) |  |
|  | Niezależny system oświetlenia awaryjnego - lampa ksenonowa o mocy min. 300 W, umożliwiający szybkie przełączenie pomiędzy źródłami światła | TAK, (podać) |  |
|  | System ochrony tkanek przed nadmiernym nagrzewaniem - automatyczna regulacja poziomu ochrony w oparciu o aktualny dystans roboczy | TAK |  |
|  | System próżniowy odsysania powietrza z jednorazowych osłon sterylnych zakładanych na mikroskop na czas zabiegu, zapewniający wysoki standard dopasowania osłony do obudowy mikroskopu | TAK |  |
|  | Pedał nożny do obsługi podstawowych funkcji mikroskopu - regulacji powiększenia, regulacji ostrości oraz precyzyjnej obsługi mikroruchów w osiach X i Y za pomocą manetki | TAK |  |
| Parametry optyczne |
|  | Apochromatyczny układ optyczny, gwarantujący doskonałą rozdzielczość, jasność oraz głębię ostrości | TAK |  |
|  | Mikroskop wyposażony w dwa binokulary: binokular głównego operatora oraz binokular asysty face-to-face | TAK |  |
|  | Ogniskowa w min. zakresie od 260 mm do 380 mm realizowana jednym obiektywem, zmiana płynna elektromotoryczna w całym zakresie | TAK, (podać) |  |
|  | Płynna zmiana powiększenia we współczynniku 8:1 | TAK |  |
|  | Konfiguracja układu optycznego umożliwiająca uzyskanie co najmniej 56-krotne powiększenie (56,0x z tolerancją ±2,5%). Powiększenie natywne, bez użycia dodatkowych zewnętrznych akcesoriów, wydłużających ogniskową. Konfiguracja jednocześnie umożliwiająca uzyskanie 2,6-krotnego powiększenia (2,6x z tolerancją ±2,5%) bez zmiany soczewki | TAK, (podać) |  |
|  | Możliwość rozbudowy o inne konfiguracje układu optycznego, umożliwiające uzyskanie 76-krotne powiększenie (76,0x z tolerancją ±2,5%) bez konieczności wymiany urządzenia na nowe | TAK, (podać) |  |
|  | Możliwość użycia optycznego mnożnika powiększenia 1,6x niezależnie dla binokularu operatora głównego jak i binokularu asysty face-to-face | TAK |  |
|  | Wysoka rozdzielczość układu optycznego ≥110 LP/mm przy ustawieniu powiększenia 8-krotnego (8.0x z tolerancją ±2,5%) przy odległości roboczej 300 mm | TAK, (podać) |  |
|  | Możliwość regulacja przesłony do uzyskania większej głębi obrazu przy największych powiększeniach | TAK |  |
|  | Manualna regulacja powiększenia i ostrości w przypadku awarii zasilania za pomocą pokręteł umieszczonych z boku głowicy | TAK |  |
|  | Regulacja prędkości elektromotorycznej zmiany powiększenia i ostrości oraz prędkości mikroruchów głowicy w osiach X i Y | TAK |  |
|  | Możliwość płynnej wielopłaszczyznowej regulacji pozycji binokularów (w tym obrót boczny na pierścieniu rotacyjnym) głównego operatora z możliwością osiągnięcia 4 granicznych pozycji wysokości z efektywną różnicą dwóch skrajnych ustawień min. 180 mm (z tolerancją ±5%) - dla uzyskania najwyższej ergonomii pracy podczas operacji | TAK, (podać) |  |
|  | Możliwość płynnej wielopłaszczyznowej regulacji pozycji binokularów (w tym obrót boczny na pierścieniu rotacyjnym) asysty face-to-face z możliwością osiągnięcia 4 granicznych pozycji wysokości z efektywną różnicą dwóch skrajnych ustawień min. 180 mm (z tolerancją ±5%); funkcjonalność umożliwiająca uzyskanie niezależnej pozycji od operatora głównego | TAK, (podać) |  |
|  | Możliwość niezależnej korekcji refrakcji dla każdego z okularów min. ±5D | TAK, (podać) |  |
| Parametry systemu video i fluorescencji |
|  | Wysokiej jakości kamera o rozdzielczość 4K Ultra HD | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji ostrości (focus) dla kamery niezależnie od ostrości binokularu głównego operatora i binokularu asysty | TAK |  |
|  | Wysokiej jakości monitor o sygnale rozdzielczości 4K Ultra HD o przekątnej min. 42”, zamocowany na dedykowanym ramieniu statywu | TAK, (podać) |  |
|  | Zintegrowany system archiwizacji danych obrazowych w rozdzielczości Full HD | TAK |  |
|  | Zintegrowana kamera podczerwieni wysokiej rozdzielczości i czułości oraz precyzyjne filtry światła do obrazowania fluorescencji | TAK |  |
|  | Mikroskop wyposażony w moduły obserwacji w czasie rzeczywistym danych obrazowych na podstawie markerów fluorescencyjnych: ICG (zieleń indocyjaninowa) oraz fluoresceiny | TAK |  |
|  | Funkcja włączenia obrazowania fluorescencyjnego uruchamiana jednym przyciskiem na rękości mikroskopu | TAK |  |
| Gwarancja serwis |
|  | Gwarancja 12 miesięcy | TAK (podać) |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji oferowanego urządzenia w siedzibie zamawiającego | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz w języku angielskim (jeżeli posiada) – dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej | TAK |  |
|  | Dostawa, montaż i uruchomienie oraz sprawdzenie poprawności działania w siedzibie zamawiającego | TAK |  |