Załącznik nr 3

Opis przedmiotu zamówienia

Nr spr. DA/AM-231-27/24

Gliwice dn. 16.04.2024r.

Parametry techniczne – aparat elektrochirurgiczny z koagulacją argonową przeznaczony do zabiegów endoskopowych

(minimalne parametry techniczne)

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
|  | Producent / Kraj | TAK, podać |  |
|  | Model / Typ (jeżeli posiada) | TAK, podać |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniej niż 2023), kompletny i gotowy do użycia bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK, podać |  |
|  | Oznakowanie znakiem CE | TAK |  |
| Parametry podstawowe |
|  | Urządzenie przeznaczone do cięcia i koagulacji oraz koagulacji argonowej w zabiegach endoskopowych | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne urządzenia: 230V 50Hz | TAK |  |
|  | Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu z aktywnym pomiarem temperatury kluczowych elementów | TAK |  |
|  | Aparat z wewnętrznym modułem argonowym (jedno urządzenie), bez dodatkowych przystawek. Obsługa wszystkich dostępnych trybów pracy z jednego panelu sterowania | TAK |  |
|  | Wewnętrzny układ symulujący podłączenie pacjenta, który każdorazowo po włączeniu aparatu testuje kalibrację toru mocy, gwarantując prawidłowy dobór mocy podczas zabiegu | TAK |  |
|  | Komunikacja z urządzeniem za pomocą ekranu dotykowego | TAK |  |
|  | Czytelny kolorowy, ciekłokrystaliczny wyświetlacz parametrów pracy nie mniejszy niż 7” | TAK, podać |  |
|  | Możliwość regulacji jasności ekranu w co najmniej dziesięciostopniowej skali lub regulacja płynna | TAK, podać |  |
|  | Komunikacja w języku polskim | TAK |  |
|  | System kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej. Stała kontrola aplikacji elektrody podczas trwania całego zabiegu. Wyświetlacz poprawnego podłączenia elektrody neutralnej | TAK |  |
|  | Zła aplikacja elektrody neutralnej dwudzielnej sygnalizowana alarmem oraz komunikatem na ekranie | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w 2 niezależne wyjścia z rozpoznawaniem podłączonych instrumentów: dla narzędzi argonowych dla narzędzi mono/ bipolarnych nieargonowych | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji głośności sygnałów aktywacji co najmniej 5 poziomów lub płynna regulacja (bez możliwości całkowitego wyciszenia) | TAK, podać |  |
|  | Widok aktualnie aktywowanego trybu pracy na ekranie głównym aparatu | TAK |  |
|  | Sygnalizacja akustyczna aktywowanego trybu pracy | TAK |  |
|  | Aktywacja funkcji cięcia, koagulacji oraz koagulacji argonowej przy użyciu jednego 3-przyciskowego włącznika nożnego | TAK |  |
|  | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie komunikatu z opisem, wyświetlanym na ekranie urządzenia | TAK |  |
|  | Instrukcja w języku polskim |  |  |
| Parametry pracy urządzenia |
|  | Aparat wyposażony w system automatycznego doboru mocy wyjściowej cięcia i koagulacji w zależności od parametrów tkanki, szybkości cięcia oraz elektrody | TAK |  |
|  | Monitor mocy informujący o mocy średniej i szczytowej podczas procesu cięcia | TAK |  |
|  | Automatyczna regulacja mocy wyjściowej cięcia endoskopowego w zakresie do min. 400W | TAK, podać |  |
|  | Minimum 8 efektów w każdym z dostępnych trybów cięcia i koagulacji monopolarnej | TAK, podać |  |
|  | Minimum 4 tryby cięcia, w tym tryby do zabiegów polipektomii, papillotomii oraz mukozektomii | TAK, podać |  |
|  | Automatyczna regulacja mocy wyjściowej koagulacji monopolarnej w zakresie do min. 200W | TAK |  |
|  | Automatyczna regulacja mocy wyjściowej koagulacji monopolarnej endoskopowej w zakresie do min. 40W | TAK |  |
|  | Minimum 2 rodzaje koagulacji monopolarnej w tym koagulacja przeznaczona do zabiegów endoskopowych | TAK |  |
|  | Minimum 8 efektów koagulacji dostępnych dla każdego rodzaju koagulacji monopolarnej kontaktowej | TAK |  |
|  | Koagulacja argonowa z mocą do min. 40W | TAK |  |
|  | Min. 2 rodzaje koagulacji argonowej w tym koagulacja pulsacyjna | TAK |  |
|  | Koagulacja bipolarna endoskopowa z automatyczną regulacją mocy wyjściowej w zakresie do min. 60W | TAK |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie podłączonych narzędzi wraz z automatycznym przywołaniem trybów pracy i nastaw właściwych dla podłączonego instrumentu | TAK |  |
|  | Informacja o podłączonym instrumencie widoczna na aktywnym panelu sterowania | TAK |  |
|  | Informacja na wyświetlaczu o wartości nastawionego przepływu argonu dla plazmy argonowej | TAK |  |
|  | Regulacja przepływu argonu w zakresie od min. 0,5 do 3 l/min. z krokiem co 0,1 l/min | TAK, podać |  |
|  | Funkcja napełnienia instrumentów argonem przed aktywacją koagulacji argonowej | TAK |  |
|  | Funkcja zabezpieczająca przed aktywacją koagulacji argonowej przed wypełnieniem przewodów argonem | TAK |  |
| Wyposażenie |
|  | Włącznik nożny 3-przyciskowy do aktywacji cięcia, koagulacji i plazmy argonowej, bezprzewodowy – 1 szt. | TAK |  |
|  | Elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, niewymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, kompatybilne z system monitorowania aplikacji elektrody neutralnej – 50 szt. | TAK |  |
|  | Kabel elektrod jednorazowych dł. 3m – 1 szt. | TAK |  |
|  | Wielorazowy kabel do podłączenia elektrody argonowej giętkiej dł. min. 3m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi – 1 szt. | TAK |  |
|  | Wielorazowa elektroda argonowa giętka, długość 2.2m, średnica 2.3mm, w komplecie z adapterem do czyszczenia – 3 szt. | TAK |  |
|  | Butla argonowa 5L – 1szt. | TAK |  |
|  | Reduktor argonowy z czujnikiem ciśnienia – 1szt. | TAK |  |
|  | Wielorazowy kabel do podłączenia pętli do polipektomii dł. min. 3m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi – 1 szt. | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w cztery kółka, z rączką , z zamykaną szafką na butlę argonową 5 litrową. Wyposażony koszyk na akcesoria | TAK |  |
| Gwarancja i serwis |
|  | Gwarancja: 36 miesięcy, nie krótsza jednak niż udzielana przez producenta sprzętu | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy gwarancyjne zgodnie z zaleceniami producenta wraz ze wszystkimi częściami niezbędnymi do wykonania przeglądów. W okresie gwarancji Zamawiający wymaga wykonania co najmniej 1 przeglądu w ostatnim miesiącu gwarancji | TAK, podać częstotliwość |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji oferowanego sprzętu poświadczone certyfikatem | TAK |  |
|  | Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 24 h w okresie pogwarancyjnym – do 48 h | TAK |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 3 dni – urządzenie zastępcze o tożsamych parametrach i funkcjonalności | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia instruktażowego dla pracowników Działu Aparatury Medycznej w zakresie budowy, kontroli, diagnostyki urządzenia | TAK |  |
|  | Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z urządzeniami do każdego: Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz angielskim (jeśli posiada) dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej paszport urządzenia | TAK |  |