Załącznik: nr 3

Opis przedmiotu zamówienia

Nr. spr. DA/AM-231-55/22

Gliwice, dnia 26.08.2022r.

**Parametry techniczne – komora nablatowa do PCR (1 szt.)**

**(minimalne parametry techniczne)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry wymagane** | **Wartość wymagana** | **Parametr oferowany** |
| **Informacje ogólne** | | | |
|  | Producent/kraj | TAK, (podać) |  |
|  | Model/Typ | TAK, (podać) |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2022), kompletne i gotowe do użycia - bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK, (podać) |  |
|  | Oznakowanie znakiem CE potwierdzony deklaracją Zgodności lub Certyfikatem CE | TAK |  |
| **Parametry podstawowe** | | | |
|  | Komora nablatowa dedykowana do czystej pracy z kwasami nukleinowymi ograniczająca ryzyko kontaminacji próbek | TAK |  |
|  | Wbudowana lampa z liniową świetlówką światła białego oświetlająca blat roboczy w czasie pracy, nie mniej niż 15W | TAK |  |
|  | Wbudowana lampa UV (nie mniej niż 25W) służąca do dezynfekcji powierzchni z timerem i automatycznym wyłącznikiem w przypadku otwarcia okna komory | TAK |  |
|  | Wbudowana przepływowa lampa UV (nie mniej niż 25W), która umożliwia bieżącą dekontaminację w czasie pracy z obudową zapewniającą bezpieczeństwo użytkownika w czasie pracy | TAK, (podać) |  |
|  | Dezynfekcja UV bezozonowa | TAK |  |
|  | Ochrona przed promieniowaniem UV >99% | TAK |  |
|  | Ścianki ze szkła akrylowego (pleksi) | TAK |  |
|  | Powierzchnia robocza ze stali malowanej proszkowo lub stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Wymiary:  - waga nie więcej niż 35 kg  - poziom hałasu <48 dB  - zasilanie 230 V, 50 Hz | TAK, (podać) |  |
| **Gwarancja i serwis** | | | |
|  | Gwarancja 24 miesiące, nie krótsza jednak od okresu gwarancji zapewnionej przez producenta urządzenia. | TAK |  |
|  | Przegląd/y oraz kalibracja sprzętu w okresie gwarancji wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta (co najmniej jeden przegląd pod koniec każdego roku trwania gwarancji) | TAK |  |
|  | Przeszkolenie min. 5 pracowników ZG w siedzibie Zamawiającego, | TAK |  |
|  | Szkolenie dla użytkowników oraz pracowników Działu Aparatury Medycznej z obsługi i konserwacji urządzenia | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz w języku angielskim (jeżeli posiada) – dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej | TAK |  |