..........................................................

Pieczęć firmowa Wykonawcy

P A R A M E T R Y  W Y M A G A N E

Sukcesywne dostawy odczynników do badania hormonów i białek wraz z dzierżawą aparatu umożliwiającego wykonanie tych badań

| LP. | PARAMETRY GRANICZNE | WYMAGANE | OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | W pełni zautomatyzowany analizator immunochemiczny wyposażony w zewnętrzny zestaw komputerowy, monitor, drukarkę laserową - czarno-białą, ręczny czytnik kodów kreskowych. | Tak, podać pełną nazwę oraz producenta |  |
| 2. | Metoda oznaczeń: chemiluminescencja | Tak |  |
| 3. | Szeroki zakres oferowanych badań, w tym możliwość wykonywania oznaczeń: ACTH PTH intact Kortyzol Hormon wzrostu DHEA-SO4 IGF-1 Androstendion Erytropoetyna CA 19-9 Gastryna | Tak, podać listę wszystkich dostępnych badań |  |
| 4. | Wydajność powyżej 150 oznaczeń/godz. | Tak |  |
| 5. | Chłodzona komora odczynnikowa umożliwiająca przechowywanie otwartych odczynników na pokładzie analizatora przez cały czas do końca ich daty ważności. | Tak, podać zakres temperatur |  |
| 6. | Identyfikacja odczynników na podstawie kodu kreskowego | Tak |  |
| 7. | Monitorowanie zużycia odczynników, płynów systemowych i materiałów zużywalnych w aparacie | Tak |  |
| 8. | Możliwość dokładania odczynników bez konieczności zatrzymywania aparatu | Tak |  |
| 9. | Możliwość pracy z różnymi typami probówek pierwotnych i wtórnych | Tak |  |
| 10. | Możliwość dokładania i wyjmowania próbek w dowolnym czasie | Tak |  |
| 11. | Detektor skrzepów | Tak |  |
| 12. | Wbudowany program kontroli jakości badań z analizą statystyczną i graficzną, archiwizacja wyników KJ | Tak |  |
| 13. | Krzywa kalibracyjna zawarta w kodzie kreskowym na opakowaniu odczynnika | Tak |  |
| 14. | Przechowywanie w pamięci aparatu krzywych kalibracyjnych dla każdego oznaczanego parametru | Tak |  |
| 15. | Możliwość automatycznego rozcieńczania próbek z wynikami poza zakresem liniowości | Tak |  |
| 16. | Dwukierunkowa komunikacja z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym posiadanym przez Zamawiającego (firma Asseco) | Tak. Wykonawca wraz z dostawą analizatora dostarczy protokół transmisji danych |  |
| 17. | Zewnętrzny zasilacz awaryjny UPS podtrzymujący pracę analizatora, serwisowanie UPS po stronie Wykonawcy | Tak |  |
| 18. | Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim | Tak |  |
| 19. | W cenie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do: − dostarczenia opisu interfejsu pozwalającego na podłączenie aparatu do posiadanego przez Zamawiającego laboratoryjnego systemu informatycznego (firma Asseco) − podłączenia i pokrycia kosztów podłączenia aparatu do posiadanego przez Zamawiającego systemu informatycznego(firma Asseco) - dostarczenia testów koniecznych do przeprowadzenia walidacji „wtórnej” aparatu (po 10 testów dla każdego zaoferowanego parametru) − wykonywania w czasie trwania umowy okresowych przeglądów technicznych (zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, minimum 1 x w roku), obejmujących: dojazd, pracę inżyniera, wszystkie części zużywalne i zamienne nie ujęte w formularzu cenowym − serwisowania aparatu przez cały okres dzierżawy obejmujące: dojazd, pracę inżyniera serwisu, wszystkie części zużywalne i zamienne oraz niezbędne akcesoria (np. wężyki, przewody odczynnikowe, igły, zawory, elementy mechaniczne i elektryczne analizatora) związane z bieżącą pracą oferowanego aparatu nie ujęte w formularzu cenowym | Tak (pisemna deklaracja Wykonawcy) Wymagana jest pełna transmisja danych, bez konieczności instalacji dodatkowego (ponad standardowego) oprogramowania w komputerze sterującym pracą aparatu |  |
| 20. | Bezpłatne aktualizacje oprogramowania w czasie trwania umowy | Tak |  |
| 21. | Bezpłatne szkolenia z zakresu obsługi analizatora | Tak, min. 2 szkolenia terminie uzgodnionym z Zamawiającym |  |
| 22. | Pokrycie kosztów uczestnictwa w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w zakresie oferowanych parametrów zgodnie z harmonogramem | Tak |  |
| 23. | Aktualne (zgodnie z obowiązującymi przepisami) karty charakterystyki substancji niebezpiecznych dla odczynników dostarczone wraz z pierwszą dostawą, w przypadku aktualizacji oraz na każde żądanie Zamawiającego | Tak, każdorazowo na żądanie Zamawiającego |  |
| 24. | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego zespołu/podzespołu/ modułu systemu w okresie obowiązywania umowy – wymiana systemu na nowy o parametrach nie niższych niż oferowany, na koszt Wykonawcy | Tak |  |

Parametry określone przez Zamawiającego w niniejszym druku są warunkami granicznymi. Niespełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

data...................................

…………....................................

pieczątka i podpis Wykonawcy