| LP. | PARAMETRY GRANICZNE (analizator parametrów krytycznych) | WYMAGANE | OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zautomatyzowany, fabrycznie nowy analizator (rok produkcji nie wcześniej niż 2021), wraz ze startowym pakietem odczynnikowym | Tak, podać pełną nazwę, rok produkcji oraz producenta |  |
| 2. | Analizator wyposażony w: - drukarkę - ekran dotykowy - ręczny czytnik kodów kreskowych - UPS, podtrzymujący pracę analizatora min. przez 30 minut | Tak |  |
| 3. | Parametry mierzone: moduł RKZ: pH, PCO2, pO2 moduł elektrolitów: wapń zjonizowany, sód, potas, chlorki moduł oksymetrii, minimum: hemoglobina całkowita, oksyhemoglobina, dezoksyhemoglobina, karboksyhemoglobina, methemoglobina moduł metabolitów, minimum: mleczany, glukoza | Tak, podać listę wszystkich mierzonych parametrów |  |
| 4. | Parametry wyliczane, minimum: H+, cHCO3-, cHCO3-st., ctCO2, BE, BEecf, BB, P50, ctO2,AG | Tak |  |
| 5. | Zastosowanie oddzielnych elektrod-sensorów, umożliwiające ich wymianę pojedynczo w zależności od zużycia | Tak |  |
| 6. | Wszystkie elektrody bezobsługowe niewymagające wymiany membran lub uzupełniania płynów | Tak |  |
| 7. | Próbka podawana z kapilary, strzykawki lub probówki | Tak |  |
| 8. | Bezpieczny system podawania próbki z eliminacją mikroskrzepów | Tak |  |
| 9. | Możliwość wykonywania badań w: - krwi pełnej - surowicy - osoczu - materiale wodnym (QC) | Tak |  |
| 10. | Objętość próbki wystarczająca do wykonania oznaczenia wszystkich wymienionych wyżej parametrów nie przekraczająca 200 mikrolitrów | Tak |  |
| 11. | Odczynniki w oddzielnych pojemnikach wymienianych w zależności od zużycia | Tak |  |
| 12. | Oddzielny pojemnik na odpady | Tak |  |
| 13. | Możliwość wprowadzania danych: - nazwisko i imię - płeć - data urodzenia i/lub PESEL -ID próbki - temperatura ciała (dla parametrów wyliczanych z uwzględnieniem aktualnej temperatury ciała pacjenta) - rodzaj próbki dla oznaczeń gazometrycznych (krew tętnicza, włośniczkowa, surowica, itd.) |  |  |
| 14. | Możliwość konfigurowania dowolnego panelu mierzonych parametrów | Tak |  |
| 15. | Stabilność odczynników na pokładzie minimum 30 dni | Tak |  |
| 16. | Monitorowanie poziomu odczynników w aparacie | Tak |  |
| 17. | Automatyczna kalibracja 1 i 2- punktowa oraz możliwość wykonania kalibracji „ na żądanie” | Tak |  |
| 18, | Wszystkie kalibracje przeprowadzane bez użycia butli gazowych | Tak |  |
| 19. | Wbudowany system kontroli jakości z analizą statystyczną i graficzną | Tak |  |
| 20. | Zapewnienie materiałów kontrolnych do udziału w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w zakresie oferowanych parametrów | Tak, uczestnictwo minimum: 4 x w roku- RKZ, elektrolity, metabolity 2 x w roku- oksymetria |  |
| 21. | Dwukierunkowa komunikacja danych z posiadanym przez Zamawiającego laboratoryjnym systemem informatycznym (firma Asseco) | Tak, Wykonawca wraz z dostawą analizatora dostarczy bezpłatnie protokół transmisji danych w formie elektronicznej i/lub pisemnej |  |
| 22. | W kwocie zaoferowanego zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do: dostarczenia opisu interfejsu pozwalającego na podłączenie aparatu do posiadanego przez Zamawiającego laboratoryjnego systemu informatycznego (firma Asseco) podłączenia i pokrycia kosztów podłączenia aparatu do posiadanego przez Zamawiającego systemu informatycznego wykonywania w czasie trwania umowy okresowych przeglądów technicznych (zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, minimum 2 x w roku), obejmujących: dojazd, pracę inżyniera, wszystkie części zużywalne i zamienne nie ujęte w formularzu cenowym serwisowania aparatu przez cały okres dzierżawy obejmujące: dojazd, pracę inżyniera serwisu, wszystkie części zużywalne i zamienne oraz niezbędne akcesoria (np. wężyki, przewody odczynnikowe, igły, zawory, elementy mechaniczne i elektryczne analizatora) związane z bieżącą pracą oferowanego aparatu nie ujęte w formularzu cenowym dostarczania aktualizacji oprogramowania podczas trwania umowy przeszkolenia użytkowników z zakresu obsługi analizatora w miejscu instalacji aparatu (minimum 2 szkolenia), w terminie uzgodnionym pomiędzy Stronami | Tak, wymagana jest pełna transmisja danych, bez konieczności instalacji dodatkowego (ponad standardowego) oprogramowania w komputerze sterującym pracą aparatu |  |
| 23. | Interwencja serwisu (przyjazd do Zamawiającego w celu naprawy) do 24 h w dni robocze od momentu zgłoszenia awarii autoryzowanemu serwisowi (telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną) | Tak, Podać dane punktów serwisowych |  |
| 24. | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego zespołu/podzespołu/ modułu systemu w okresie obowiązywania umowy – wymiana systemu na nowy o parametrach nie niższych niż oferowany, na koszt Wykonawcy | Tak |  |
| 25. | Instrukcja obsługi wraz z metodyką wszystkich oznaczanych parametrów w języku polskim w wersji papierowej dostarczona wraz z aparatem | Tak |  |
| 26. | Aktualne (zgodnie z obowiązującymi przepisami) karty charakterystyki substancji niebezpiecznych dla odczynników dostarczone wraz z pierwszą dostawą, w przypadku aktualizacji oraz na każde żądanie Zamawiającego | Tak |  |

| LP. | PARAMETRY GRANICZNE (analizator: wapń zjonizowany i elektrolity w moczu) | WYMAGANE | OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zautomatyzowany, fabrycznie nowy analizator (rok produkcji nie wcześniej niż 2021) do oznaczania wapnia zjonizowanego i elektrolitów w moczu wraz ze startowym pakietem odczynnikowym | Tak, podać pełną nazwę, rok produkcji oraz producenta |  |
| 2. | Analizator wyposażony w : - wyświetlacz - drukarkę | Tak |  |
| 3. | Zakres wykonywanych oznaczeń: - wapń zjonizowany - sód - potas | Tak, podać listę wszystkich dostępnych badań |  |
| 4. | Możliwość pobrania próbki ze: strzykawki, naczyńka próbkowego, bezpośrednio z probówki | Tak |  |
| 5. | Możliwość wykonywania oznaczeń: - we krwi pełnej - surowicy - osoczu - moczu - roztworze wodnym | Tak |  |
| 6. | Analizator pracujący w wielotestowym paku zawierającym odczynniki, kalibratory oraz pojemnik na ścieki | Tak |  |
| 7. | Elektrody jonoselektywne bezobsługowe | Tak |  |
| 8. | Automatyczna kalibracja 1 i 2 punktowa oraz możliwość wykonania kalibracji „ na żądanie” | Tak |  |
| 10. | Zapamiętywanie wyników kontroli jakości | Tak |  |
| 11. | Automatyczne przechodzenie w „tryb czuwania” | Tak |  |
| 12. | Minimum jednokierunkowa komunikacja danych z posiadanym przez Zamawiającego Laboratoryjnym Systemem Informatycznym (firma Asseco) | Tak, |  |
| 13. | W kwocie zaoferowanego zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do: dostarczenia opisu interfejsu pozwalającego na podłączenie aparatu do posiadanego przez Zamawiającego laboratoryjnego systemu informatycznego (firma Asseco) podłączenia i pokrycia kosztów podłączenia aparatu do posiadanego przez Zamawiającego systemu informatycznego wykonywania w czasie trwania umowy okresowych przeglądów technicznych (zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, minimum 1 x w roku), obejmujących: dojazd, pracę inżyniera, wszystkie części zużywalne i zamienne nie ujęte w formularzu cenowym serwisowania aparatu przez cały okres dzierżawy obejmujące: dojazd, pracę inżyniera serwisu, wszystkie części zużywalne i zamienne oraz niezbędne akcesoria (np. wężyki, przewody odczynnikowe, igły, zawory, elementy mechaniczne i elektryczne analizatora) związane z bieżącą pracą oferowanego aparatu nie ujęte w formularzu cenowym dostarczania aktualizacji oprogramowania podczas trwania umowy przeszkolenia użytkowników z zakresu obsługi analizatora w miejscu instalacji aparatu (minimum 2 szkolenia), w terminie uzgodnionym pomiędzy Stronami | Tak, wymagana jest pełna transmisja danych, bez konieczności instalacji dodatkowego (ponad standardowego) oprogramowania w komputerze sterującym pracą aparatu |  |
| 14. | Interwencja serwisu na zgłoszenie awarii (przyjazd do Zamawiającego w celu naprawy) do 48 h od momentu zgłoszenia awarii autoryzowanemu serwisowi (telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną) | Tak, Podać dane punktów serwisowych |  |
| 15. | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego zespołu/podzespołu/ modułu systemu w okresie obowiązywania umowy – wymiana systemu na nowy o parametrach nie niższych niż oferowany, na koszt Wykonawcy | Tak |  |
| 16. | Aktualne (zgodnie z obowiązującymi przepisami) karty charakterystyki substancji niebezpiecznych dla odczynników dostarczone wraz z pierwszą dostawą, w przypadku aktualizacji oraz na każde żądanie Zamawiającego | Tak |  |

Parametry określone przez Zamawiającego w niniejszym druku są warunkami granicznymi. Niespełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

data...................................