| LP. | PARAMETRY GRANICZNE | WYMAGANE | OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatyczny analizator do mikrokart posiadający co najmniej 2 niezależne wirówki, 2 niezależne układy do wykonywania oznaczeń. Z możliwością oznaczania próbek w trybie CITO. Wydajność dostosowana do pracy rutynowej. Kompatybilny z analizatorem dedykowanym do pracy w systemie dyżurowym oraz do posiadanej wirówki do mikrokart, będącej back-up do pracy manualnej mikrokolumnowej. Analizator nowy lub używany, nie starszy niż z 2019 roku, po przeglądzie potwierdzonym raportem serwisowym | Tak, podać pełną nazwę, rok produkcji oraz producenta |  |
| 2. | Automatyczny analizator do mikrokart posiadający co najmniej 2 niezależne wirówki, 2 niezależne układy do wykonywania oznaczeń. Z możliwością oznaczania próbek w trybie CITO. Rozkłuwający odpowiednią dla danego badania ilość miejsc na karcie – oszczędności odczynnikowe w trybie pracy dyżurowej | Tak, podać pełną nazwę, rok produkcji oraz producenta |  |
| 3. | System wyposażony w: jednostki sterujące monitory ręczne czytniki kodów kreskowych drukarki drukarki kodów kreskowych UPS | Tak |  |
| 4. | Wymagany zakres wykonywanych oznaczeń: Badanie grupy krwi na 1 klonie odczynników monoklonalnych w układzie ABO i 2 klonach w układzie RhD, wraz z badaniem izohemaglutynin ABO + screening przeciwciał w teście PTA-LISS w pracy rutynowej i cito na analizatorach, Badanie grupy krwi na 2 klonach odczynników monoklonalnych w układzie ABO i 2 klonach w układzie RhD, wraz z badaniem izohemaglutynin ABO + screening przeciwciał w teście PTA-LISS w ramach backup manualnie. Badanie weryfikacyjne układu ABO metodą probówkową Właściwa próba zgodności w teście PTA-LISS + skrócona grupa krwi dla dawców ABD(VI+) Screening przeciwciał w teście PTA-LISS + skrócona grupa krwi dla biorcy ABD(VI-) Bezpośredni test antyglobulinowy poliwalentny Pośredni test antyglobulinowy PTA-LISS Pośredni test antyglobulinowy z surowicą monowalentną anty-IgG Miano (poziom) izohemaglutynin ABO w środowisku NaCl i PTA-LISS (IgG) Test w kierunku nocnej napadowej hemoglobinurii | Tak |  |
| 5. | Wykonanie wszystkich oznaczeń serologicznych metodą mikrokolumnową. Za wyjątkiem badań weryfikacyjnych (dotyczy wyłącznie układu ABO - metoda probówkowa). Mikrokarty składające się z 6 kolumn przechowywane w temperaturze pokojowej 18-25 st C 9*Kontrola wewnątrzlaboratoryjna musi pochodzić od tego samego producenta co zaoferowana mikrometoda. Odczynniki dedykowane do pracy z oferowanymi urządzeniami, posiadające pozytywną opinię IHiT w Warszawie | Tak |  |
| 6. | W mikrokolumnach (backup) naniesione być muszą 2 różne klony odczynników monoklonalnych anty-A, anty-B, anty-D | Tak, podać nazwy klonów |  |

| LP. | PARAMETRY GRANICZNE | WYMAGANE | OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | Serologiczne nowe pipety automatyczne dostosowane do pracy w oferowanej metodzie mikrokolumnowej (2 sztuki) wraz z dedykowanymi do nich końcówkami jednorazowymi | Tak |  |
| 8. | Wirówka z rotorem na 12 mikrokart - Prędkość wirowania: 1030 obrotów/min ± 5 rpm, (85 g ± 1 g) - Stały czas wirowania (10 min) - Czasowy i funkcyjny wyświetlacz LCD | Tak |  |
| 9. | Drukarka o wysokiej wydajności drukowania | Tak |  |
| 10. | Dozowniki do oferowanych odczynników płynnych - nowe | Tak |  |
| 11. | Płyny konieczne do konserwacji analizatora | Tak |  |
| 12. | Oprogramowanie analizatora i czytnika w języku polskim oraz instrukcje obsługi oferowanego sprzętu w języku polskim | Tak |  |
| 13. | Instrukcje wykonania poszczególnych oznaczeń w języku polskim, dostarczone wraz z zaoferowanymi produktami oraz każdorazowo na żądanie Zamawiającego | Tak |  |
| 14. | Wbudowany system kontroli jakości, archiwizacja badań w postaci kolorowego zdjęcia reakcji w kolumnach. | Tak |  |
| 15. | Dwukierunkowa komunikacja danych z posiadanym przez Zamawiającego laboratoryjnym systemem informatycznym (firma Asseco) | Tak, Wykonawca wraz z dostawą analizatorów dostarczy bezpłatnie protokół transmisji danych w formie elektronicznej i/lub pisemnej |  |
| 16. | W kwocie zaoferowanego Zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do: − dostarczenia opisu interfejsu pozwalającego na podłączenie aparatów do posiadanego przez Zamawiającego laboratoryjnego systemu informatycznego − podłączenia i pokrycia kosztów podłączenia aparatów do posiadanego przez Zamawiającego systemu informatycznego − wykonywania w czasie trwania umowy okresowych przeglądów technicznych (zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń, minimum 1 x w roku), obejmujących: dojazd, pracę inżyniera, wszystkie części zużywalne i zamienne − wykonywania w czasie trwania umowy okresowych przeglądów technicznych urządzeń będących własnością NIO służących do wykonywania badań immunohematologiczncyh − serwisowania aparatów przez cały okres dzierżawy obejmujące: dojazd, pracę inżyniera serwisu, wszystkie części zużywalne i zamienne oraz niezbędne akcesoria (np. wężyki, przewody odczynnikowe, igły, zawory, elementy mechaniczne i elektryczne analizatora) związane z bieżącą pracą oferowanego aparatu | Tak (pisemna deklaracja Oferenta) Wymagana jest pełna transmisja danych, bez konieczności instalacji dodatkowego (ponad standardowego) oprogramowania w komputerze sterującym pracą aparatu |  |
| 17. | Wyposażenie aparatów w UPS podtrzymujący pracę analizatora, jednostki sterującej oraz komputera łączącego jednostkę sterującą z LIS przez minimum 30 min. | Tak |  |
| 18. | Bezpłatne aktualizacje oprogramowania podczas trwania umowy. Bezpłatna aktualizacja oprogramowania antywirusowego. | Tak |  |

| LP. | PARAMETRY GRANICZNE | WYMAGANE | OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. | Interwencja serwisu na zgłoszenie awarii (przyjazd do Zamawiającego w celu naprawy) do 48 h od momentu zgłoszenia awarii autoryzowanemu serwisowi (telefonicznie, faxem, pocztą elektroniczną) | Tak, podać dane punktów serwisowych |  |
| 20. | Bezpłatne szkolenia użytkowników z zakresu obsługi analizatorów w miejscu instalacji. | Tak |  |
| 21. | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego zespołu/podzespołu/modułu systemu w okresie obowiązywania umowy – wymiana systemu na nowy o parametrach nie niższych niż oferowany, na koszt Wykonawcy | Tak |  |
| 22. | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej dostarczona wraz z aparatem | Tak |  |
| 23. | Pokrycie kosztów uczestnictwa w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w zakresie oferowanych oznaczeń | Tak, uczestnictwo minimum 4 x w roku |  |
| 24. | Prace adaptacyjne – remontowo-budowlane pomieszczenia | Tak |  |
| 25. | Aktualne (zgodnie z obowiązującymi przepisami) karty charakterystyki substancji niebezpiecznych dla odczynników dostarczone wraz z pierwszą dostawą, W przypadku aktualizacji oraz na każde żądanie Zamawiającego | Tak |  |
| 26. | Termin ważności kart/zestawów odczynnikowych co najmniej 6 miesięcy | TAK |  |
| 27. | Instalacja oprogramowania do zarządzania Pracownią Serologii z Bankiem Krwi kompatybilnego z posiadanym przez Zamawiającego laboratoryjnym systemem informatycznym (firma Asseco) | Tak |  |
| 28. | Dostawa odczynników według harmonogramu dostarczonego przez Wykonawcę na dany rok. | Tak |  |

Niespełnienie któregokolwiek z wymienionych parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

data...................................