Załącznik: nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Nr sprawy: DA/AM-231-65/21

Gliwice, dnia 23.08.2021r.

Parametry techniczne (minimalne) – Inkubator CO2 do hodowli komórkowej

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
|  | Producent/kraj | TAK, podać |  |
|  | Model/Typ | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2020), kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK, podać |  |
|  | Oznakowanie znakiem CE | TAK |  |
| Parametry podstawowe |
|  | Urządzenie o wymiarach (szerokość x wysokość x głębokość): - zewnętrznych 65 cm x 90 cm x 80 cm +/- 10% - wewnętrznych 50 cm x 60 cm x 55 cm +/- 10% | TAK, podać |  |
|  | Wnętrze urządzenia wykonane ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Pojemność urządzenia min. 150 l | TAK, podać |  |
|  | Panel sterowania z dostępnymi parametrami: temperatura, wilgotność, poziom CO2 | TAK |  |
|  | - wahania temperatury w przestrzeni ± 0,5 °C - wahania temperatury w czasie ± 0,1 °C - minimalny zakres regulacji temperatury + 3°C do + 55°C | TAK, podać |  |
|  | Zakres regulacji CO2 min. 0-20% | TAK, podać |  |
|  | Wilgotność względna: 95 ± 3% | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie posiadające funkcję Auto Start | TAK |  |
|  | System sterylizacji termicznej skuteczny w eliminacji bakterii, grzybów i ich przetrwalników oraz mykoplazm | TAK |  |
|  | Interface RS 232 | TAK |  |
|  | 3 półki perforowane ze stali nierdzewnej, dodatkowe drzwi szklane, drzwi montowane na prawą lub lewą stronę | TAK |  |
|  | Przepust rurowy średnicy min. 40 mm | TAK, podać |  |
|  | System alarmowy informujący akustycznie i wizualnie o uszkodzeniu czujnika temperatury, przekroczeniu wartości temp. powyżej lub poniżej zadanej, uszkodzeniu czujnika CO2, przekroczeniu wartości stężenia CO2 powyżej lub poniżej zadanej, zbyt długo otwartych drzwiach urządzenia, braku gazu i braku wody. | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V/50 Hz | TAK, podać |  |
|  | Butla CO2 do oferowanego inkubatora | TAK |  |
|  | Gwarancja i serwis |
|  | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |
|  | Przegląd/y w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej urządzenia wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać częstotliwość |  |
|  | Wniesienie i instalacja urządzenia w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi i konserwacji | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz w języku angielskim (jeżeli posiada) – dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej | TAK |  |