Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Nr sprawy: DA/AM-231-32/21

Gliwice, dnia 16.04.2021r.

Parametry techniczne – materac grzewczy na stół operacyjny

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
|  | Producent/kraj | TAK, podać |  |
|  | Model/Typ | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2021), kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK, podać |  |
|  | Oznakowanie znakiem CE | TAK |  |
| Parametry podstawowe |
|  | System do ogrzewania pacjenta na sali operacyjnej, składający się z jednostki sterującej i materaca grzewczego – 1 kpl. | TAK |  |
|  | System zapewniający suche grzanie kontaktowe bez udziału wody lub powietrza. | TAK |  |
|  | Jednostka sterująca z możliwością podłączenia i sterowania jednym elementem grzewczym | TAK |  |
|  | Możliwość zamocowania jednostki sterującej do stojaka do kroplówek, w komplecie niezbędny osprzęt | TAK, podać |  |
|  | Jednostka sterująca wyposażona w uchwyt do przenoszenia | TAK |  |
|  | Niskie wyjściowe jednostki sterującej - napięcie zasilania materaca - max. 24V | TAK, podać |  |
|  | Moc jednostki sterującej zapewniająca szybkie nagrzewanie elementów grzewczych | TAK, podać |  |
|  | Możliwość regulacji temperatury w zakresie co najmniej 30-40˚C ze skokiem co 0,1˚C | TAK, podać |  |
|  | Ekran ciekłokrystaliczny wyświetlający następujące informacje: - temperatura zaprogramowana, - aktualna temperatura materaca grzewczego, - temperatura ciała pacjenta - w przypadku podłączenia czujnika zewnętrznego, - moc grzania – wskaźnik słupkowy, - nazwa podłączonego elementu grzewczego wyświetlana w języku polskim | TAK, podać |  |
|  | Sterowanie urządzeniem za pomocą panelu z przyciskami membranowymi | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów | TAK |  |
|  | Alarmy: odchylenia temperatury; wysokiej temperatury; rozłączenia elementu grzewczego; niedogrzania, Alarmy z możliwością wyciszenia. | TAK |  |
|  | Alarm zaniku zasilania | TAK |  |
|  | Komunikaty alarmowe i ostrzegawcze wyświetlane w języku polskim | TAK |  |
|  | Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa w przypadku przegrzania | TAK |  |
|  | Kontrola temperatury realizowana za pomocą minimum 10 czujników wbudowanych w materac | TAK |  |
|  | Wbudowany moduł do pomiaru temperatury ciała pacjenta z czujnikiem zewnętrznym powierzchniowym, w komplecie czujnik wielokrotnego użytku dla dorosłych | TAK, podać |  |
|  | Wymiary materaca dostosowane do wymiarów stołu operacyjnego: dł. 150 x szer. 50 cm ± 5 cm | TAK |  |
|  | Materac przeznaczony do czyszczenia i dezynfekcji ogólnodostępnymi środkami | TAK |  |
|  | Materac ogrzewający tylko pacjenta - nie emitujący ciepła do otoczenia. | TAK |  |
|  | Materac przezierny dla promieni RTG. | TAK |  |
|  | Materac posiadający zgrzewane pokrycie zabezpieczające przed przedostaniem się płynów. | TAK |  |
|  | Materac z wbudowaną przeciwodleżynową pianką lepkosprężystą o właściwościach przeciwodleżynowych | TAK |  |
|  | Materac wyposażony w wymienny pokrowiec zewnętrzny wielokrotnego użytku, przeznaczony do prania w temp. min 90OC i dezynfekcji powierzchniowej posiadający zintegrowane troki do mocowania do relingów stołu operacyjnego | TAK |  |
|  | W komplecie. z dostawą dodatkowy pokrowiec zewnętrzny o parametrach j.w | TAK |  |
|  | Wyraźne oznaczenie strony ciepłej materaca w postaci piktogramu oraz oznaczenia kolorem na pokrowcu zewnętrznym | TAK, podać |  |
|  | Długość przewodu łączącego materac z jednostką sterującą: min 2,5m | TAK, podać |  |
|  | Obudowy wtyków połączeniowych wykonane z metalu, odpornego na uszkodzenia mechaniczne, posiadające zabezpieczenie przed przypadkowym rozłączeniem | TAK, podać |  |
|  | Szybki czas nagrzewania materaca – max. 15 min do temperatury 37°C | TAK |  |
|  | Dedykowany stojak mobilny wyposażony w złącze do bezpiecznego mocowania jednostki sterującej, z możliwością regulacji ustawienia w poziomie i regulacji kąta nachylenia oraz kosz do przechowywania materaca, stabilna podstawa wyposażona w cztery koła, w tym minimum 2 z hamulcem | TAK |  |
|  | Dostępność dedykowanych pokrowców jednorazowego użytku na materace | TAK |  |
|  | Gwarancja i serwis |
|  | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |
|  | Przegląd/y w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej urządzenia wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać częstotliwość |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego z zakresu obsługi i konserwacji | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu technicznego z zakresu obsługi technicznej i konserwacji | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz w języku angielskim (jeżeli posiada) – dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej | TAK |  |