Załącznik: nr 1								           Gliwice, dnia 29.06.2021r.

Opis przedmiotu zamówienia						          Nr spr. DA/AM-231-55/21

System do planowania brachyterapii HDR i LDR stercza

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
|  | Producent/kraj | TAK, (podać) |  |
|  | Model/Typ (jeżeli posiada) | TAK, (podać) |  |
|  | System fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniej niż 2021), kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK, (podać) |  |
|  | Oznakowanie znakiem CE (potwierdzone Deklaracją zgodności lub Certyfikatem CE) | TAK |  |
| Parametry podstawowe |
|  | System kompatybilny z obecnie posiadanymi przez Zamawiającego systemami: planowania Ocentra prostate oraz leczenia na aparatach Flexitron HDR | TAK |  |
|  | Trójwymiarowe akwizycje USG (czarno-białe i kolorowe) wraz z czujnikiem pozycjonowania krokowego | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru rozmiaru kroku pomiędzy kadrami | TAK |  |
|  | Nawigacja przestrzenna sterowana czujnikiem krokowym | TAK |  |
|  | Planowanie CT i MR | TAK |  |
|  | Ręczne określanie VOI | TAK |  |
|  | Automatyczne konturowanie VOI w oparciu o kontury 3 przekrojów | TAK |  |
|  | Automatyczne konturowanie VOI w oparciu o kontury i ścieżkę trójwymiarową | TAK |  |
|  | Ręczne i automatyczne rozmieszczanie cewników w VOI | TAK |  |
|  | Planowanie odwrotne | TAK |  |
|  | Ręczna i automatyczna rekonstrukcja cewników | TAK |  |
|  | Automatyczna aktywacja pozycji postoju w VOI | TAK |  |
|  | Ręczna (de)aktywacja pozycji postoju | TAK |  |
|  | Ręczna zmiana wag oraz czasów postoju | TAK |  |
|  | Techniki optymalizacji: optymalizacja geometryczna i graficzna, optymalizacja dawki w punkcie | TAK |  |
|  | Historia optymalizacji w celu oceny planu | TAK |  |
|  | Narzędzia oceny planu: skumulowane i różnicowe histogramy dawka-objętość (DVH) | TAK |  |
|  | Trójwymiarowy rozkład dawki | TAK |  |
|  | Zmiana rozmiarów VOI | TAK |  |
|  | Łączenie objętości i rejestracja dwóch objętości | TAK |  |
|  | Automatyczne konturowanie objętości VOI ciała na obrazie CT | TAK |  |
|  | Analiza sektora docelowego w celu planowania odwrotnego IPSA oraz oceny | TAK |  |
|  | Porównywanie planu (plany wielokrotne) | TAK |  |
|  | Ocena objętości | TAK |  |
|  | Monitorowanie wybranych parametrów protokołu przy użyciu sygnalizacji świetlnej | TAK |  |
|  | Zaawansowane renderowanie wyświetlania objętości i planowanie obiektów z przycinaniem | TAK |  |
|  | Wyjścia: drukarka, afterloader, podgląd | TAK |  |
| Wyposażenie |
| STEPPER |
|  | System stabilizujący do podtrzymywania i pozycjonowania urządzeń wykorzystywanych podczas zabiegu leczenia prostaty z wykorzystaniem źródła Ir-192 lub I-125 | TAK (podać) |  |
|  | Stepper zintegrowany z posiadanymi : - sondą USG - czujnikiem krokowym - wózkiem do systemu OncentraProstate - szablonem do prostaty | TAK |  |
|  | Kompatybilność steppera z posiadaną przez Użytkownika sondą transrektalną firmy B&K medical (zintegrowaną z posiadanym przez Zamawiającego systemem planowania) | TAK |  |
| ECRM |
|  | Urządzenie do obrazowania w płaszczyźnie strzałkowej Sterowanym komputerowo mechanizm obrotowy do obracania sondy USG | TAK |  |
| FANTOM |
|  | Żelowy fantom do prostaty | TAK |  |
| APARAT USG |
|  | Fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniej niż 2021), kompletny i gotowy do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK (podać) |  |
|  | Waga aparatu bez głowic max. 75 kg | TAK (podać) |  |
|  | Stabilna platforma jezdna na min. 5 kółkach z możliwością blokady każdego z nich | TAK (podać) |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 2,0-18,0 MHz | TAK (podać) |  |
|  | Dynamika systemu min. 185 dB | TAK (podać) |  |
|  | Ilość niezależnych gniazd dla głowic usg w aparacie min. 4 | TAK (podać) |  |
|  | Monitor o orientacji pionowej i przekątnej min 19 cali | TAK (podać) |  |
|  | Możliwość obracania monitora praw/lewo min 170 stopni | TAK (podać) |  |
|  | Możliwość regulacji wysokości monitora do 25cm | TAK (podać) |  |
|  | Wewnętrzna archiwizacja badania w aparacie o dysku min 450 GB. Możliwość zgrania obrazów badania na pamięć zewnętrzną typu pen . | TAK (podać) |  |
|  | Min. 4 klawisze do zaprogramowania umiejscowione na panelu sterowniczym | TAK (podać) |  |
|  | Długość filmu CINE LOOP min. 28 s | TAK (podać) |  |
|  | Głębokość skanowania min. 0,5cm – 30cm | TAK (podać) |  |
|  | Frame rate (liczba klatek na sekundę) min. 200 | TAK (podać) |  |
|  | Tryby pracy: 2D (B mode), M mode, Doppler Pulsacyjny, Doppler Kolorowy; Power Doppler; CW, Duplex; Triplex, obrazowanie harmoniczne | TAK (podać) |  |
|  | Min. 8 stopniowa regulacja wzmocnienia TGC | TAK (podać) |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie aplikacyjne i pomiarowe do urologii, brachyterapii (umożliwiające nałożenie na obszar siatki/mapy lokalizacyjnej do pozycjonowania igieł) | TAK (podać) |  |
|  | Zakres mierzonej prędkości przepływu w Dopplerze Kolorowym min. 0,1 cm/s – 490 cm/s | TAK (podać) |  |
|  | Zakres mierzonej prędkości przepływu w Dopplerze CW min 0,5 cm/s -1970 cm/s | TAK (podać) |  |
|  | Mierzona prędkość przepływu w Dopplerze Pulsacyjnym min 0,1 cm/s - 805 cm/s | TAK (podać) |  |
|  | Szerokość bramki Dopplera pulsacyjnego min. 1-20mm | TAK (podać) |  |
|  | Videoprinter czarno – biały | TAK (podać) |  |
|  | Możliwość zarządzania uprawnieniami użytkowników nim. export obrazów, usuwanie badań | TAK |  |
|  | Archiwizacja sekwencji filmowych na dysku twardym w czasie badania (równoległe nagrywanie) i po zamrożeniu (pętli CINE) | TAK |  |
|  | Możliwość exportu obrazów i pętli obrazowych na dyski CD, DVD, pamięci Pen-Drive w formatach min. BMP, JPG, TIFF, DICOM, AVI, MP4 (dla pętli obrazowych) | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia indywidualnych presetów/ nastawów | TAK (podać) |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę trzypłaszczyznowa do badań urologicznych typu convex-convex – convex dedykowana do wykonania biopsji stercza/zakładania znaczników | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie kontrastowe | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do przezodbytniczej i przezkroczowej biopsji fuzyjnej prostaty zintegrowane z aparatem | TAK |  |
|  | Głowica dwupłaszczyznowa do badań urologicznych typu convex-linia dedykowana do zabiegów brachyterapii | TAK (podać) |  |
|  | a) Częstotliwość pracy głowicy min. 6-12 MHz | TAK (podać) |  |
|  | b) Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy min 300 | TAK (podać) |  |
|  | c) Jednoczesne obrazowanie dwóch płaszczyzn prostaty | TAK |  |
|  | d) Min. dwa przyciski na głowicy odpowiedzialne za przełączanie płaszczyzn obrazowania | TAK (podać) |  |
| Gwarancja serwis |
|  | Gwarancja 36 miesięcy | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz w języku angielskim (jeżeli posiada) – dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej | TAK |  |
|  | Dostawa, montaż i uruchomienie oraz sprawdzenie poprawności działania urządzenia u użytkownika | TAK |  |
|  | W cenie zakupu przeglądy gwarancyjne / okresowe w okresie trwania udzielonej Zamawiającemu gwarancji wraz ze wszystkimi częściami niezbędnymi do wykonania przeglądów. Przeglądy wykonywane zgodnie z częstotliwością wymaganą przez producenta oferowanego urządzenia. Jeżeli producent w powyższym zakresie nie stawia wymogów Zamawiający wymaga wykonania co najmniej jednego przeglądu na rok Ostatni przegląd ma zostać wykonany na miesiąc przed zakończeniem okresu gwarancji. | TAK (podać) |  |
| Szkolenie personelu |
|  | Szkolenie personelu medycznego i technicznego w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji oferowanego urządzenia, potwierdzone certyfikatem szkolenia. | TAK |  |