Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia

Nr sprawy: DA/AM-231-20/21

Gliwice, dnia 18.03.2021r.

Parametry techniczne – stacja dokująca wraz z czterema pompami strzykawkowymi

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
|  | Producent/kraj | TAK, podać |  |
|  | Model/Typ | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2021), kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK, podać |  |
|  | Oznakowanie znakiem CE | TAK |  |
| Parametry podstawowe |
| Pompa strzykawkowa (4 szt.) |
|  | Pompa strzykawkowa, sterowana elektronicznie | TAK |  |
|  | Strzykawka mocowana od przodu | TAK |  |
|  | Wymiary: Szerokość 250 mm (+/- 10 mm) Wysokość 70 mm (+/- 10mm) Głębokość 150 mm (+/- 10 mm) | TAK, podać |  |
|  | Odłączalny uchwyt do przenoszenia i mocowania pompy do rury pionowej i poziomej. Każda pompa wyposażona w uchwyt do przenoszenia. Współpraca pomp z dedykowaną stacją dokującą na min. 4 pompy | TAK |  |
|  | Podświetlany ekran i przyciski. Obudowa pompy umożliwiająca podgląd strzykawki, bez konieczności przerywania wlewu | TAK |  |
|  | Dokładność Infuzji nie więcej niż ±5% | TAK |  |
|  | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego, czas działania z akumulatora min 8 godzin przy prędkości infuzji 25ml/h. Zasilacz zewnętrzny, nie wbudowany w pompę Do każdej pompy dodatkowo 1 zasilacz zapasowy. | TAK, podać |  |
|  | Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki podczas wymiany | TAK |  |
|  | Różne tryby infuzji: Piggy-Back, wzrost-utrzymanie-spadek; programowanie min. 12 cykli o różnych parametrach; podaż okresowa z przerwami; dawka w czasie; kalkulacja prędkości dawki | TAK |  |
|  | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji | TAK |  |
|  | Możliwość programowania parametrów infuzji w min. mg, µg, IE lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu (np.: mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | TAK |  |
|  | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości min. 2/3,5,10,20,50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów | TAK |  |
|  | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 999,9 ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 – 99,99 ml/h programowana co 0,01ml | TAK, podać |  |
|  | Funkcja KVO z możliwością wyłączenia przez użytkownika | TAK |  |
|  | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej lub procentowej | TAK |  |
|  | Bolus o określonej objętości. Bolus podawany na żądanie | TAK |  |
|  | Prędkości bolusa min: Dla strzykawki o poj. 3 ml – 1 – 150 ml/h Dla strzykawki o poj. 5 ml – 1 – 300 ml/h Dla strzykawki o poj. 10 ml – 1 – 500 ml/h Dla strzykawki o poj. 20 ml – 1 – 800ml/h Dla strzykawki o poj. 30 ml – 1 – 1200 ml//h Dla strzykawki o poj 50/60 ml – 1 – 1800ml/h | TAK, podać |  |
|  | Możliwość wyboru co najmniej 8 poziomów alarmu okluzji | TAK |  |
|  | Funkcja programowania objętości do podania (VTBI) w zależności od rodzaju zastosowanej strzykawki | TAK |  |
|  | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1 min – 99:59 godzin | TAK |  |
|  | Biblioteka leków zawierająca min 500 leków, z możliwością podzielenia na grupy | TAK |  |
|  | Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej – możliwość podłączenia min. 3 pomp na jeden uchwyt do przenoszenia | TAK |  |
|  | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryby TCI, PCA, żywieniowy | TAK |  |
|  | Akustyczno – optyczny system alarmów i ostrzeżeń | TAK |  |
|  | Alarm informujący o uszkodzeniu sprzętu | TAK |  |
|  | Bieżące wskazanie procentowe, lub znak graficzny informujący o stopniu naładowania akumulatora, wyświetlane na ekranie pompy | TAK |  |
|  | Masa pompy poniżej 2 kg | TAK, podać |  |
|  | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | TAK |  |
|  | Menu w języku polskim | TAK |  |
| Stacja dokująca do zaoferowanych pomp strzykawkowych |
|  | Stacja dokująca kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego pompami BBraun Infusomat Space i Perfusor Space | TAK |  |
|  | Zasilanie AC 230V 50Hz | TAK |  |
|  | Dowolne konfigurowanie stanowiska pacjenta za pomocą modułów każdy na min. 4 pompy | TAK |  |
|  | Uchwyt do przenoszenia stacji dokującej wraz z pompami | TAK |  |
|  | System szybkiego mocowania pomp do stacji dokującej bez przerywania pracy | TAK |  |
|  | Zasilanie pompy ze stacji dokującej - automatyczne podłączenie zasilania po włożeniu pompy | TAK |  |
|  | Możliwość mocowania stacji dokującej do rury poziomej i pionowej w zakresie min. 15-25 mm | TAK |  |
|  | Stojak do każdej stacji dokującej, z czteroramienną stabilną podstawą jezdną w kształcie litery H skonstruowaną w taki sposób , że środek ciężkości stacji dokującej wraz z pompami przechodzi przez środek podstawy, z wysokiej jakości gumowymi kółkami z hamulcem, wyposażona w przedłużacz sieciowy z min 3 gniazdkami sieciowymi | TAK |  |
|  | Gwarancja i serwis |
|  | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |
|  | Przegląd/y w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej urządzenia wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać częstotliwość |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego z zakresu obsługi i konserwacji | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu technicznego z zakresu obsługi technicznej i konserwacji | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz w języku angielskim (jeżeli posiada) – dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej | TAK |  |