Załącznik nr 3

Opis przedmiotu zamówienia

Nr sprawy: DA/AM-231-20/21

Gliwice, dnia 18.03.2021r.

Parametry techniczne – materac grzewczy na stół operacyjny

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
|  | Producent/kraj | TAK, podać |  |
|  | Model/Typ | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2021), kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK, podać |  |
|  | Oznakowanie znakiem CE | TAK |  |
| Parametry podstawowe |
|  | System ogrzewający oparty na technologii „suchego grzania" - bez udziału wody i niepowodujący ogrzewania otoczenia | TAK |  |
|  | System cichy w eksploatacji, nadający się do nieprzerywanej pracy, nie wymagający dodatkowej obsługi w czasie długotrwałych zabiegów | TAK |  |
|  | System niewymagający materiałów jednorazowego użytku | TAK |  |
|  | System nie zaburza widoczności pola operacyjnego | TAK |  |
|  | Uszkodzenie mechaniczne materaca podczas trwającej procedury, np. przecięcie skalpelem lub przekłucie, nie powoduje powstania bezpośredniego zagrożenia dla pacjenta lub personelu ani nie wymaga zatrzymania lub przerwania procedury | TAK |  |
|  | Warstwa grzewcza materaca wykonana w technologii uniemożliwiającej osiągnięcie temperatury wyższej w miejscu uszkodzenia niż ustawiona temperatura ogrzewania | TAK |  |
|  | System w trakcie działania pozwalający na bezpieczne przeprowadzenie defibrylacji | TAK |  |
|  | System nie powoduje zakłóceń podczas pracy diatermii | TAK |  |
|  | Długość przewodu łączącego jednostkę kontrolną z materacem - min: 3 m | TAK, podać |  |
|  | Złącze przewodów materaca i jednostki kontrolnej pyłoszczelne i wodoszczelne - klasa ochrony IP61 lub lepsza | TAK, podać |  |
|  | Wtyk oraz gniazdo złącza przewodów materaca i jednostki kontrolnej pyłoszczelne i wodoszczelne - klasa ochrony IP65 lub lepsza | TAK, podać |  |
|  | Obudowy konektorów łączących przewód materaca z przewodem jednostki kontrolnej zapewniającego pełną izolację od przewodów wewnętrznych | TAK |  |
|  | Materac z warstwą grzewczą gwarantująca równomiernie ogrzewanie na całej powierzchni wraz z warstwą pianki przeciwodleżynowej oraz z wygodną podszewką | TAK |  |
|  | Powłoka zewnętrzna materaca biokompatybilna w kontakcie ze skorą | TAK |  |
|  | Powłoka zewnętrzna materaca szczelnie zamknięta, nieklejona, nieszyta, wodoszczelna | TAK |  |
|  | Jednolita konstrukcja materaca minimalizująca ryzyko zakażeń (brak konieczności użycia pokrowców lub innych elementów dodatkowych) | TAK |  |
|  | Ogrzewanie wyłącznie na styku ciała pacjenta z materacem | TAK |  |
|  | Przezierny dla promieni RTG | TAK |  |
|  | Rozmiary materaca: 185 cm (± 5 cm) x 55 cm (± 5 cm) | TAK, podać |  |
|  | Materac zawierający integralne pasy zawierające guziki zatrzaskowe służące do szybkiego i bezpośredniego mocowania materaca do stołu, niewymagające przywiązania materaca do stołu, oraz uchwyt do bezpiecznego przechowywania | TAK |  |
|  | Wbudowany w materac czujnik temperatury gwarantujący równomierne ogrzewanie na całej powierzchni materaca | TAK |  |
|  | Wbudowane w materac, niezależne, wodo i pyłoszczelne, mechaniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed przegrzaniem o progu bezpieczeństwa 41°C przy którym grzanie jest automatycznie wyłączane | TAK |  |
|  | Informacja tekstowa w formie komunikatów na wyświetlaczu jednostki kontrolnej o pojawiających się problemach, awariach, mówiąca o rodzaju problemu czy awarii | TAK |  |
|  | Komunikaty wyświetlane w języku polskim | TAK |  |
|  | Pamięć ostatnio ustawionej temperatury | TAK |  |
|  | Zasilanie jednostki kontrolnej 230 V | TAK |  |
|  | Zakres ustawialnej temperatury min. 37°C - 40°C z krokiem co 1°C | TAK, podać |  |
|  | „Autotest" - automatyczne sprawdzanie poprawności działania kontrolki i alarmów przy każdym włączeniu urządzenia, pokazujące poprawność działania po każdym teście | TAK |  |
|  | Jednostka kontrolna wyposażona w tylko jedno podłączenie, gdzie cały system zapewnia wystarczająco efektywne ogrzewanie pacjenta ale z możliwością zastosowania równocześnie innych źródeł ogrzewania, np. lampa radiacyjna | TAK, podać |  |
|  | Jednostka kontrolna waga max. 6 kg włącznie | TAK, podać |  |
|  | Uchwyt na jednostce kontrolnej umożliwiający trwałe mocowanie urządzenia, w sposób uniemożliwiający jego ruch w trakcie obsługi | TAK |  |
|  | Wszystkie elementy elektroniczne nie licząc czujnika temperatury, zabezpieczenia przed przegrzaniem oraz warstwy grzewczej, ze względów bezpieczeństwa znajdują są w jednostce kontrolnej | TAK |  |
|  | Obudowa jednostki kontrolnej ze względów bezpieczeństwa w całości wykonana z nieprzewodzącego tworzywa sztucznego | TAK |  |
|  | Jednostka kontrolna w II klasie ochronności przeciwporażeniowej z izolacją podwójną w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa pacjenta i użytkownika | TAK |  |
|  | Materac przeznaczony do ogrzewania pacjentów niezależnie od wieku i wzrostu | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania materaca w warunkach o zwiększonej wilgotności | TAK, podać zakres wilgotności |  |
|  | Gwarancja i serwis |
|  | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |
|  | Przegląd/y w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej urządzenia wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać częstotliwość |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego z zakresu obsługi i konserwacji | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu technicznego z zakresu obsługi technicznej i konserwacji | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz w języku angielskim (jeżeli posiada) – dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej | TAK |  |