Załącznik: nr 3

Opis przedmiotu zamówienia

Nr sprawy: DA/AM-231- 30 /21

Gliwice, dnia 07.04.2021r.

Parametry techniczne – pompa objętościowa – 36 szt.

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
|  | Producent/kraj | TAK, podać |  |
|  | Model/Typ | TAK, podać |  |
|  | Rok produkcji urządzenia 2020 | TAK, podać |  |
|  | Oznakowanie znakiem CE | TAK |  |
| Parametry podstawowe |
| Pompa objętościowa kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego stacjami BBraun SpaceStation |
|  | Pompa objętościowa do podawania dożylnego, dotętniczego i dojelitowego sterowana elektronicznie | TAK |  |
|  | Możliwość podaży preparatów krwiopochodnych | TAK |  |
|  | Pompa do podawania cytostatyków przy użyciu odpowiedniego zestawu do przetoczeń | TAK |  |
|  | Zatrzaskowe mocowanie pomp ze sobą i współpraca ze dedykowaną stacją dokującą. Możliwość połączenia ze sobą min 3 pomp na jeden uchwyt | TAK |  |
|  | Błąd podaży nie więcej niż 5% | TAK (podać) |  |
|  | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego, czas działania z akumulatora min 6 godzin przy prędkości infuzji 100ml/h | TAK (podać) |  |
|  | Zasilacz zewnętrzny, nie wbudowany w pompę. Do każdej pompy dodatkowo 1 zasilacz zapasowy | TAK |  |
|  | Masa pompy poniżej 1,5 kg | TAK (podać) |  |
|  | Wymiary: Szerokość 220mm (+/- 10mm) Wysokość 70mm (+/-10mm) Głębokość 130mm (+/-10mm) | TAK (podać) |  |
|  | Odłączalny uchwyt do przenoszenia i mocowania pompy do rur pionowych i poziomych. Każda pompa wyposażona w odłączalny uchwyt | TAK |  |
|  | Podświetlany ekran i przyciski | TAK |  |
|  | Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym niekontrolowanym przepływem | TAK |  |
|  | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji | TAK |  |
|  | Możliwość programowania parametrów infuzji wg mg, µg, IE lub mmol, - z uwzględnieniem masy ciała w odniesieniu do czasu (np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) - bez uwzględnienia masy ciała w odniesieniu do czasu | TAK |  |
|  | Czujnik ciśnienia okluzji, możliwość ustawienia co najmniej 8 poziomów alarmu okluzji | TAK (podać) |  |
|  | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 1200 ml/h. Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 do 99,99 ml/h programowana co 0,01 ml/h | TAK (podać) |  |
|  | Funkcja programowania objętości do podania (VTBI) min. 0,1 - 9999 ml | TAK (podać) |  |
|  | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | TAK |  |
|  | Bolus o określonej objętości. Bolus podawany na żądanie | TAK |  |
|  | Możliwość precyzyjnej podaży z lub bez czujnika kropli | TAK |  |
|  | Funkcja KVO z możliwością wyłączenia przez użytkownika | TAK |  |
|  | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej lub procentowej | TAK |  |
|  | Akustyczno – optyczny system alarmów i ostrzeżeń | TAK |  |
|  | Menu w języku polskim | TAK |  |
|  | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1 min – 99:59 godzin | TAK (podać) |  |
|  | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb TCI | TAK |  |
|  | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb PCA | TAK |  |
|  | Detektor powietrza umieszczony w pompie, kontrolujący powietrze w drenie | TAK |  |
|  | Bieżące wskazanie procentowe, lub znak graficzny informujący o stopniu naładowania akumulatora, wyświetlane na ekranie pompy. | TAK (podać) |  |
|  | Stojak do pompy. Stabilna konstrukcja, regulacja wysokości, uchwyt do przewożenia stojaka, haki do podwieszenia leków min 4szt. Konstrukcja odporna na działanie środków dezynfekcyjnych, gumowe kółka, lub powlekane gumą. Stojak wyposażony w przedłużacz sieciowy na min 3 gniazdka – 21 szt. | TAK |  |
| GWARANCJA I SERWIS |
|  | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy gwarancyjne zgodnie z zaleceniami producenta wraz ze wszystkimi częściami niezbędnymi do wykonania przeglądów. W okresie gwarancji Zamawiający wymaga wykonania co najmniej 1 przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji oferowanego urządzenia | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz w języku angielskim (jeżeli posiada) – dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej | TAK |  |
|  | Dostawa, montaż i uruchomienie oraz sprawdzenie poprawności działania u użytkownika | TAK |  |