Załącznik: nr 1

Opis przedmiotu zamówienia		                             		      		Nr. spr. DA/AM-231-59/21

Gliwice, dnia 28.07.2021r.

Parametry techniczne – system do oceny dermatoskopowej pacjenta (minimalne parametry techniczne)

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
|  | Producent / Kraj | TAK, (podać) |  |
|  | Model / Typ (jeżeli posiada) | TAK, (podać) |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2021), kompletne i gotowe do użycia bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK, (podać) |  |
|  | Oznakowanie znakiem CE | TAK |  |
| Parametry podstawowe |
|  | Minimalna rozdzielczość kamery wideodermoskopowej: 1920x1080 pikseli (HD) | TAK, (podać) |  |
|  | Wyświetlanie obrazu min. 60 klatek na sekundę | TAK |  |
|  | Rozdzielczość podglądu na żywo: 1920x1080 pikseli (HD) | TAK, (podać) |  |
|  | Skokowe powiększenie optyczne: x20, x30, x40, x50,x60, x70, x90, x120, x140 | TAK |  |
|  | Informacja o powiększeniu przypisana do wykonanego zdjęcia dermoskopowego | TAK |  |
|  | Kamera wyposażona w obiektyw zapewniający rzeczywiste powiększenie optyczne | TAK |  |
|  | Autofokus w trybie zdjęć lokalizacyjnych - automatyczne wyostrzenie obrazu | TAK |  |
|  | Szybki autofokus w trybie zdjęć dermoskopowych bez konieczności manualnego ustawienia ostrości | TAK |  |
|  | Oświetlenie kamery LED | TAK |  |
|  | Kamera bezpośrednio połączona z komputerem złączem HD-SDI | TAK |  |
|  | Zestaw wymienialnych adapterów: otwarty do badania bezkontaktowego, zamknięty do badania kontaktowego oraz stożkowy do trudnodostępnych miejsc | TAK |  |
|  | Wbudowany w kamerę tryb światła spolaryzowanego i niespolaryzowanego, przełączane za pomocą przycisku na rękojeści kamery | TAK |  |
|  | Regulacja powiększenia w rękojeści kamery | TAK |  |
|  | Możliwość przypisania numeru do obrazowanej zmiany skórnej w celu tworzenia uporządkowanej fotodokumentacji | TAK |  |
|  | Przechodzenie pomiędzy numerami znamion z poziomu przycisku na rękojeści kamery | TAK |  |
|  | Wykonywanie zdjęć za pomocą przycisku na ekranie monitora lub przycisku na rękojeści kamery | TAK |  |
| Stacja robocza, spełniająca minimalne wymagania oferowanego urządzenia, gwarantująca stabilną i wydajną pracę przez min. 24 miesięcy, wyposażona w min.: |
|  | Procesor nie gorszy niż 6-cio rdzeniowy Intel i7 ósmej generacji taktowany zegarem co najmniej 2,2 GHz lub równoważny. Za równoważny Zamawiający przyjmuje procesor który w testach na stronie cpubenchmark.net osiąga osiąga w Average CPU Mark wartość nie mniejszą niż 10150 pkt. | TAK |  |
|  | Karta graficzna wyposażona w pamięć RAM o pojemności min. 4GB nie gorsza niż nVidia HeForce GTX 1050Ti | TAK, (podać) |  |
|  | Dysk twardy: 2 x min. 4TB (1 dysk na bazę danych, 1 dysk na kopię zapasową) | TAK, (podać) |  |
|  | Dysk SSD minimum 250 GB | TAK, (podać) |  |
|  | Pamięć RAM: min. 16GB | TAK, (podać) |  |
|  | Monitor LCD min. 27", rozdzielczość min. 3840x2160 pikseli | TAK, (podać) |  |
|  | Min. 10 wolnych portów USB (min. 6 x USB 2.0, min. 4x USB 3.0) | TAK, (podać) |  |
|  | System operacyjny nie gorszy niż Windows 10 Pro PL w wersji 64-ro bitowej lub równoważny graficzny system operacyjny w Polskiej wersji językowej obsługiwany w sposób identyczny do Microsoft® Windows™ 10 Pro przez standardowego użytkownika z możliwością logowania i pracy w domenie Microsoft® Windows™ typu Active Directory istniejącej u Zamawiającego. | TAK, (podać) |  |
|  | Możliwość podłączenia urządzenia do internetu. karta sieciowa ze złączem Ethernet 100/1000 Mbps | TAK |  |
|  | Klawiatura, mysz | TAK |  |
| Doposażenie: |
|  | Mobilny wózek na 4 kołach, wyposażony w: szufladę na akcesoria dodatkowe, uchwyt na kamerę wideodermoskopową z blokadą zabezpieczającą przed upadkiem kamery, uchwyt na monitor umożliwiający obrót o 90 stopni, statyw na aparat fotograficzny | TAK |  |
|  | Funkcje i akcesoria warunkujące identyczność ustawienia pacjenta przed obiektywem podczas kolejnych wizyt, min.: granatowe tło fotograficzne, mata podłogowa z ustawieniami stóp, wskaźnik laserowy wskazujący odległość pacjenta od obiektywu | TAK |  |
|  | Cyfrowy aparat fotograficzny z obiektywem o parametrach nie gorszych niż: -matryca CMOS o rozdzielczości co najmniej 50,5 megapiksela -minimum 60-punktowy Auto Focus -wbudowany system czyszczący matrycę -funkcja wykonywania serii zdjęć z prędkością minimum 5 klatek/s -interfejsy USB 3.0 oraz HDMI typu C -obiektyw stało-ogniskowy 50mm -przysłona obiektywu f/1.4 -regulacja ostrości obiektywu manualna i automatyczna -mocowanie obiektywu typu EF | TAK, (podać) |  |
|  | System standaryzowanego oświetlenia ciała pacjenta, wyposażony w filtr polaryzujący, podkreślający istotne klinicznie struktury na skórze | TAK |  |
| Funkcje oprogramowania: |
|  | Pogram wyposażony w bazę danych umożliwiającą tworzenie kart pacjentów, przechowujących podstawowe dane personalne oraz zdjęcia | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego wykrywania i oznaczania znamion na skórze pacjenta podczas pierwszej wizyty | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego wykrywania i oznaczania kolorami zmian w obrębie znamion oraz nowych znamion na skórze pacjenta podczas wizyty kontrolnej (w porównaniu z poprzednią wizytą) | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego tworzenia zestawienia zdjęć wszystkich znamion pacjenta w postaci mozaiki, umożlwiająca szybkie wyszukanie znamion nie pasujących do wzorca | TAK |  |
|  | Funkcja wskazania lokalizacji znamienia na ciele pacjenta po kliknięciu na zdjęcie znamienia spośród zdjęć ułożonych w mozaikę | TAK |  |
|  | Możliwość zestawienia dwóch zdjęć w celu ich porównania | TAK |  |
|  | Możliwość przypisania kryterium oceny do znamienia (łagodne, podejrzane, do wycięcia) oraz filtrowanie bazy zdjęć według kryterium | TAK |  |
|  | Moduł porównywania obrazów dermoskopowych z wcześniejszych wizyt | TAK |  |
|  | Możliwość przypisanie dowolnej ilości zdjęć dermoskopowych do każdej zmiany oznaczonej numerem | TAK |  |
|  | Funkcja zaawansowanego wyszukiwania znamion/przypadków/chorób skórnych według wybranego kryterium np. lokalizacja, diagnoza, data wykonania badania | TAK |  |
|  | Funkcja screening - możliwość wykonania szybkiego badania dermoskopowego struktur na skórze pacjenta, bez konieczności zakładania karty pacjenta | TAK |  |
|  | Funkcja zdjęć kontrolnych - nałożenie cienia zdjęcia z pierwszej wizyty na podgląd „na żywo" pacjenta podczas wizyty kontrolnej, w celu uzyskania powtarzalnych zdjęć | TAK |  |
|  | Funkcja importu zdjęć do programu z zewnętrznych nośników | TAK |  |
|  | Funkcja eksportu zdjęć w formatach: JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF, DICOM | TAK |  |
|  | Funkcja kreatora raportów z komentarzami tekstowymi oraz raportów z wizyt z danymi kontaktowymi praktyki lekarskiej | TAK |  |
|  | Funkcja generowania raportów zawierających zalecenia i plany zabiegowe dla pacjenta, dostosowanych indywidualnie do portfolio kliniki | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru warunków oświetlenia przy zdjęciach lokalizujących zmiany skórne: światło sztuczne, dzienne, neon, LED, stałe | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o dodatkowy obiektyw przeznaczony do dermoskopii wysokich powiększeń, o powiększeniu 400x | TAK |  |
|  | Dedykowana aplikacja do trichoskopii przeprowadzająca użytkownika krok po kroku przez proces badania, automatycznie zmieniająca powiększenia zdjęć trichoskopowych, potrzebnych do wykonania prawidłowej analizy obrazu, umożliwiająca współpracę ze zdalnym laboratorium diagnostyki chorób skóry głowy i włosów (telemedycyna) | TAK |  |
|  | Program ekspercki umożliwiający automatyczną analizę znamion melanocytowych, obliczający powierzchnię zmiany, obwód, przekątne oraz obliczanie wskaźnika asymetrii, wskaźnika wpisania w koło/elipsę, wskaźnika regularności granic oraz symetrii koloru | TAK |  |
|  | Możliwość korzystania z drugiej opinii w zakresie analizy znamion (telemedycyna) | TAK |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające tworzenie powtarzalnych, standaryzowanych zdjęć | TAK |  |
|  | Nieograniczona czasowo licencja na komunikację DICOM zgodnie ze standardem DICOM 3.0. | TAK |  |
|  | Możliwość konfiguracji węzłów DICOM oraz DICOM Worklist przez wyznaczonych pracowników Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Licencja do obsługi worklisty oraz licencja na archiwizację danych na serwerach archiwizujących typu PACS/VNA. Dodatkowo należy przewidzieć, że Wykonawca jest zobligowany do wykonania konfiguracji mającej na celu zdefiniowanie worklisty oraz dodanie węzłów DICOM serwerów PACS/VNA Zamawiającego w cenie zakupionego sprzętu. Informacja dodatkowa: Zamawiający posiada system VNA firmy AGFA wyposażony w nieograniczoną licencję na podłączanie nowych urządzeń oraz generator worklisty. | TAK |  |
|  | Po wykonaniu archiwizacji obrazów do archiwum VNA Zamawiającego, obrazy muszą być nadal dostępne na stacji roboczej | TAK |  |
| Gwarancja i serwis |
|  | Okres gwarancji : 24 miesiące | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz w języku angielskim (jeżeli posiada) dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej | TAK |  |
|  | Przegląd/y w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej urządzenia wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta (co najmniej jeden przegląd pod koniec każdego roku trwania gwarancji) | TAK, (podać częstotliwość) |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji oferowanego urządzenia | TAK |  |