Załącznik: nr 1

Opis przedmiotu zamówienia		                             		                           Nr. spr. DA/AM-231-5/23

Gliwice, dnia 05.01.2023r.

Parametry techniczne – zestaw do badań ultrasonograficznych

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne- WIDEOGASTROSKOP ULTRASONOGRAFICZNY |
|  | Producent/kraj | TAK, podać |  |
|  | Model/Typ | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2022), kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK, podać |  |
|  | Oznakowanie znakiem CE | TAK |  |
| Parametry podstawowe |
|  | Pole Widzenia wideo – min 100° | TAK, podać |  |
|  | Kierunek widzenia - Boczny 55° | TAK, podać |  |
|  | Głębia ostrości – min 3 -100 mm | TAK, podać |  |
|  | Średnica zewn. Końcówki – max 14,6 mm | TAK, podać |  |
|  | Średnica zewn. sondy – max 12,6 mm | TAK, podać |  |
|  | Minimalny zakres odchylenia końcówki - G:130o D: 90o P:90o L: 90o | TAK, podać |  |
|  | Długość robocza sondy - min 1250 mm | TAK, podać |  |
|  | Średnica wewnętrzna kanału biopsyjnego - min 3,7 mm | TAK, podać |  |
|  | Zakres skanowania EUS - min 170o | TAK, podać |  |
|  | Możliwość zaprogramowania przycisków endoskopu do sterowania niektórymi funkcjami procesora – min 4 przyciski | TAK, podać |  |
|  | Demontowany przewód do podłączenia do oferowanego aparatu USG | TAK |  |
|  | Współpraca z posiadanym torem wizyjnym Evis Exera III w zakresie możliwości podłączenia i wykonywania badań | TAK |  |
|  | Współpraca z posiadaną myjnią ETD z identyfikacją nr endoskopu (w zestawie adapter do myjni) | TAK |  |
|  | Funkcja obrazowania w wąskim paśmie światła NBI | TAK |  |
|  | Przewód ultrasonograficzny do współpracy z USG | TAK |  |
| Informacje ogólne- APARAT USG |
|  | Producent/kraj | TAK, podać |  |
|  | Model/Typ | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2022), kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK, podać |  |
|  | Oznakowanie znakiem CE | TAK |  |
| Parametry podstawowe |
|  | Aparat kompatybilny z oferowanym wideogastroskopem ultrasonograficznym | TAK |  |
|  | Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem. | TAK |  |
|  | Przetwornik cyfrowy | Min. 12-bitowy |  |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej. | TAK |  |
|  | Ilość niezależnych aktywnych kanałów cyfrowych | Min. 4 000 000 |  |
|  | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych | Min. 4 |  |
|  | Ilość gniazd parkingowych | Min. 2 |  |
|  | Dynamika systemu | Min. 310 dB |  |
|  | Monitor z matrycą OLED/LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu z możliwością regulacja w 3 płaszczyznach. | Przekątna ekranu min. 21 cala |  |
|  | Konsola aparatu ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo | TAK |  |
|  | Uchwyty na głowice umiejscowione po obu stronach konsoli aparatu | TAK |  |
|  | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę | Przekątna min. 10 cali |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy | Min. od 1 MHz do 20 MHz. |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) | Min. 69 000 obrazów |  |
|  | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie | TAK |  |
|  | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode | Min. 800 s |  |
|  | Regulacja głębokości pola obrazowania | Min. 1 - 35 cm |  |
|  | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika | Min. 70 |  |
|  | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy | TAK |  |
| Obrazowanie i prezentacja obrazu |
|  | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. B, B + B, 4 B M B + M D B + D B + C (Color Doppler) B + PD (Power Doppler) 4 B (Color Doppler) 4 B (Power Doppler) B + Color + M | TAK |  |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B | Min. 3500 obrazów/s |  |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) | Min. 650 obrazów/s |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Min. 8 pasm częstotliwości |  |
|  | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) | Min.: +/- 4,0 m/s |  |
|  | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Kolorowego | Min.0,5 do 20 kHz |  |
|  | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy | TAK |  |
|  | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania) | TAK |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kącie bramki) | Min.: +/- 6,0 m/s |  |
|  | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Pulsacyjnego | Min.0,1 do 30 kHz |  |
|  | Regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie | Min. 0,5 mm do 20 mm |  |
|  | Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy | TAK |  |
|  | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej w zakresie | Min. +/- 30 stopni |  |
|  | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej w zakresie | Min. +/- 80 stopni |  |
|  | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie | Min. +/- 80 stopni |  |
|  | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania dwóch spectrów przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich | TAK |  |
|  | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) pracujący jednocześnie z obrazowaniem trapezowym | TAK |  |
|  | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” | Min. 5 |  |
|  | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) | TAK |  |
|  | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B, spektrum dopplerowskiego i współczynnika prędkości ultradźwięków za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
|  | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 15 map | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania spectrum przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich (tzn dual doppler) możliwe kombinacje PW/PW TDI/TDI , PW/TDI | TAK |  |
| Archiwizacja obrazów |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje)z dyskiem twardym | Min. 320 GB |  |
|  | Zainstalowany moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM | TAK |  |
|  | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | TAK |  |
|  | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK |  |
|  | Videoprinter czarno-biały | TAK |  |
|  | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | TAK |  |
|  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty) | TAK |  |
| Funkcje użytkowe |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym | Min. x20 |  |
|  | Powiększenie obrazu po zamrożeniu | Min. x20 |  |
|  | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie | Min. 10 |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |
|  | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK |  |
|  | Pełne oprogramowanie do badań: Kardiologicznych Pediatrycznych Małych narządów Naczyniowych Śródoperacyjnych Brzusznych Mięśniowo-szkieletowych Ortopedycznych | TAK |  |
|  | Tkankowe obrazowanie elastograficzne w czasie rzeczywistym umożliwiające zobrazowanie różnic sztywności tkanki (Elastografia Strain) | TAK |  |
|  | Kontrastowe obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
|  | Głowica Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. TAK Zakres częstotliwości pracy min. 1,0 – 5,0 MHz Liczba elementów min. 190 Kąt skanowania min. 70 st. Obrazowanie harmoniczne min. 8 pasm częstotliwości | TAK, podać typ i opisać |  |
| Informacje ogólne- zestaw do ablacji RFA kompatybilny z oferowanym wideogastroskopem ultrasonograficznym |
| Generator |
|  | Producent/kraj | TAK, podać |  |
|  | Model/Typ | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2022), kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK, podać |  |
|  | Oznakowanie znakiem CE | TAK |  |
| Parametry podstawowe |
|  | Moc max.450VA | TAK, podać |  |
|  | Pomiar impedancji w zakresie 10-800 omów Rozdzielczość 1 om | TAK |  |
|  | Moc energii generowanej 0-200 watów (max dla 500 omów) Dokładność ±20% Rozdzielczość 1 watt | TAK, podać |  |
|  | Częstotliwość 480kHz ±10%, | TAK, podać |  |
|  | Czas pracy max. 30 min | TAK, podać |  |
|  | Pomiar temperatury tkanek poprzez elektrodę. Zakres 5oC do 95oC Rozdzielczość 1o Dokładność ± 5 oC | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie 230V, 50Hz | TAK |  |
| Pompa perystaltyczna |
|  | Producent/kraj | TAK, podać |  |
|  | Model/Typ | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2022), kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK, podać |  |
|  | Oznakowanie znakiem CE | TAK |  |
| Parametry podstawowe |
|  | Moc max.80VA | TAK, podać |  |
|  | Kontrola przepływu cieczy w zakresie 80-140 ml/min | TAK, podać |  |
|  | Wymiary max. 200x200x150 mm | TAK, podać |  |
|  | Waga max 4,5 kg | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie 230V, 50Hz |  |  |
| Informacje ogólne – Materiały zużywalne |
| Parametry podstawowe |
|  | Jednorazowa elektroda typu igłowego, monopolarna przeznaczona do ablacji zmian w trzustce pod kontrolą zaoferowanego endoskopu ultrasonograficznego wyposażona w system chłodzenia pancerza wymuszonym obiegiem cieczy. Regulowana głębokość wprowadzenia ostrza do zmiany. Długość robocza igły do wyboru: 10 mm, 7 mm lub 5mm , długość całkowita 1400mm, średnica narzędzia 7 Fr./19G. Przeznaczona do zaoferowanego generatora i pompy Ilość - 10 szt..z możliwością zamówienie przez cały rok (dostawa sukcesywna ze względu na datę przydatności do użycia) - rozmiar do uzgodnienia z użytkownikiem na etapie zamówienia | TAK, podać nr katalogowy, typ, producenta |  |
|  | Zawór woda, powietrze-szt. 2 | TAK, podać nr katalogowy, typ, producenta |  |
|  | Zawór ssania- szt. 2 | TAK, podać nr katalogowy, typ, producenta |  |
|  | Balon do endoskopowych badań USG- op. 1 | TAK, podać nr katalogowy, typ, producenta |  |
|  | Zawór kanału biopsyjnego- op. 1 | TAK, podać nr katalogowy, typ, producenta |  |
|  | Zabezpieczenie końcówki endoskopu (plastikowa osłonka jednorazowa ) – szt. 200 rozmiar S, L, XL – rozmiar do wyboru na etapie realizacji | TAK, podać nr katalogowy, typ, producenta |  |
| GWARANCJA I SERWIS |
|  | Gwarancja 36 miesięcy, nie krótsza jednak niż udzielana przez producenta. Gwarancja obejmująca uszkodzenia spowodowane na skutek nieprawidłowej eksploatacji czy z winy pacjenta | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy gwarancyjne zgodnie z zaleceniami producenta wraz ze wszystkimi częściami niezbędnymi do wykonania przeglądów. W okresie gwarancji Zamawiający wymaga wykonania co najmniej 1 przeglądu w ostatnim miesiącu gwarancji | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji oferowanego urządzenia | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz w języku angielskim (jeżeli posiada) – dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej | TAK |  |