Załącznik nr 2:

- Specyfikacja asortymentowo – cenowa

- Opis przedmiotu zamówienia

Nr. spr. DA/AM-231-68/21

Gliwice, dnia 07.09.2021r.

Specyfikacja asortymentowo-cenowa

| Przedmiot zamówienia | Cena netto | VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| Bieżnia do nauki chodu |  |  |  |
| Pozostałe koszty (m.in. dostawa, szkolenie) |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

Parametry techniczne – bieżnia do nauki chodu (minimalne parametry techniczne)

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
|  | Producent / Kraj | TAK, (podać) |  |
|  | Model / Typ (jeżeli posiada) | TAK, (podać) |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniej niż 2021), kompletny i gotowy do użycia bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK, (podać) |  |
|  | Oznakowanie znakiem CE (deklaracja zgodności/certyfikat CE) | TAK |  |
|  | Urządzenie medyczne (potwierdzone stosownym dokumentem) |  |  |
| Parametry podstawowe |
|  | Profesjonalna bieżnia do nauki chodu z dodatkowym oprzyrządowaniem umożliwiająca ocenę parametrów chodu | TAK |  |
|  | Bieżnia rehabilitacyjna do analizy chodu oraz obciążenia w warunkach statycznych i dynamicznych | TAK, (podać) |  |
|  | Prędkość bieżni regulowana: min. 0 - 25 km/h (co 0,1 km/h) | TAK, (podać) |  |
|  | Regulacja nachylenia: min. od 0% do 28% | TAK, (podać) |  |
|  | Moc silnika: min. 4kW | TAK, (podać) |  |
|  | Powierzchnia pasa (minimum): 170 x 65 [cm] (+/- 5%) | TAK, (podać) |  |
|  | Wysokość wejścia na bieżnię: 25 [cm] (+/- 10%) | TAK, (podać) |  |
|  | Maksymalne obciążenia: 200 [kg] (+/- 5%) | TAK, (podać) |  |
|  | Dane techniczne systemu (matrycy) czujników (minimum): zakres pomiaru siły: 1-120 N/cm2, powierzchnia aktywna: 135 × 55 [cm] (+/- 5%), liczba czujników: min. 10 tyś. | TAK, (podać) |  |
|  | W zestawie z oprogramowaniem umożliwiającym analizę chodu | TAK |  |
|  | Moduł zarejestrowania aktualnie występującego u pacjenta wzorca chodu | TAK |  |
|  | Możliwość treningu chodu z wykorzystaniem płynnie zmieniającego się wzoca chodu wyświetlanego za pomocą rzutnika na pasie bieżni z możliwością regulacji: szerokości chodu, długości kroku lewego i prawego, oraz rotacji stopy na pasie bieżni w dowolnie długim czasie trwania treningu | TAK |  |
|  | Analiza statyczna i dynamiczna rozkładu siły i nacisku stopy w pozycji stojącej oraz chodu. | TAK |  |
|  | Możliwość prostej i szybkiej realizacji analizy dynamicznej a także rozkładu obciążenia w płaszczyźnie czołowej i strzałkowej | TAK |  |
|  | Możliwość treningu funkcjonalnego z biofeedbackiem, obciążenia stopy, trening koordynacji z wykorzystaniem gier funkcjonalnych, analiza równowagi | TAK |  |
|  | Moduł statyczny oprogramowania umożliwia analizę rozkładu sił nacisku stóp na podłoże podczas swobodnego stania pacjenta, możliwość oceny wszelkich parametrów związanych z wychwianiami COP (środka nacisku na powierzchnię - Center of Pressure), rozkładu obciążenia między kończynami, a także w obrębie samej kończyny dolnej (w tym COP, 95% elipsa, parametry ścieżki COP) | TAK |  |
|  | W trakcie wykonywania badania ocena danych pomiarowych bezpośrednio na monitorze. Wyniki generowane są w formie raportu | TAK |  |
|  | W zestawie oprogramowanie do rejestracji i archiwizacji, moduł do treningu dla pacjenta z informacją zwrotną BIOFEEDBACK, moduł do eksportu i szczegółowej analizy danych Możliwość synchronizacji z obrazem wideo oraz sygnałem A/D (np. EMG) za pomocą portów „sync in” oraz „sync out” oraz modułu do synchronizacji za pomocą podczerwieni (IR) | TAK |  |
|  | Zestaw powinien zawierać moduł do programowej i sprzętowej synchronizacji z systemami analizy wideo 2D, systemami analizy sEMG, systemami do analizy ruchu wykorzystującymi czujniki inercyjne 3D | TAK |  |
|  | Moduł dynamiczny oprogramowania umożliwia analizę rozkładu sił nacisku stóp na podłoże w trakcie chodu po platformie oraz analizę poszczególnych faz chodu. Program umożliwia ocenę parametrów chodu takich jak: prędkość, długość i szerokość kroku, symetria kroku | TAK |  |
|  | Oprogramowanie umożliwia analizę porównawczą do trzech wyników testów tego samego rodzaju. Uzyskane dane można przesyłać do dalszej obróbki statystycznej | TAK |  |
|  | Aktualnie analizowany sygnał z czujników jest przedstawiany w czasie rzeczywistym na monitorze komputera PC. Zarejestrowany fragment badania może być dowolnie odtwarzany w późniejszym czasie, również w zwolnionym lub przyspieszonym tempie | TAK |  |
|  | W raporcie z analizy chodu informacje dotyczące: długości linii chodu dla każdej ze stóp, wraz z jej prędkością, symetrycznością, pozycją w płaszczyźnie strzałkowej, siły reakcji podłoża z podziałem na 3 strefy kontaktu, graficznej wizualizacji rozkładu średniej siły reakcji podłoża w każdej strefie wraz z odchyleniami standardowymi, czasu kontaktu każdej ze stref z podłożem w odniesieniu procentowym do pełnej fazy podporu, maksymalnej siły [N] jaka wystąpiła w każdej strefie, czasu przeniesienia ciężaru ciała z piety na przodostopie, parametrach czasowo-przestrzennych chodu ( długość kroku, długość cyklu chodu, szerokość chodu, rotację stopy) wraz parametrami normatywnymi dla poszczególnych faz chodu przedstawionymi graficznie na wykresach | TAK |  |
|  | Trening biofeedback w wirtualnym otoczeniu z wizualną informacją zwrotną wyświetlaną na telewizorze przed pacjentem, i z możliwością dostosowania treningu do stanu pacjenta poprzez wybór odpowiedniego treningu. Treningi powinny zawierać zarówno ćwiczenia dynamiczne, ćwiczenia obciążenia prawej lub lewej strony oraz ćwiczenia kognitywne | TAK |  |
|  | Trening chodu z wizualną informacją zwrotną w postaci projekcji kroków na pasie bieżni składający się z oprogramowania i projektora zsynchronizowanego z pracą bieżni, pozwalającego wizualizować kolejne kroki na pasie transmisyjny; prametry treningu: długość i szerokość kroku, rotacja stopy | TAK |  |
|  | Trening chodu z wizualnymi dźwiękowym sprzężeniem zwrotnym na ekranie telewizora z opcją gradacji trudności poprzez dodatkowe przeszkody do omijania lub zadania cognitywne | TAK |  |
|  | Bieżnia powinna być wyposażona w poręcze z możliwością regulacji wysokości poręczy | TAK |  |
|  | Wysięgnik z wyłącznikiem bezpieczeństwa | TAK |  |
| Wyposażenie bieżni |
|  | Telewizor ze stabilnym stojakiem na kołkach jezdnych (min. 42 cali, max. 50 cali) kompatybilny z bieżnią służący jako biefeedback dla pacjenta | TAK, (podać) |  |
|  | Komputer spełniający minimalne wymagania producenta oferowanego rozwiązania, gwarantujący jego stabilną pracę przez okres minimum 24 miesięcy, wyposażony w klawiaturę oraz bezprzewodową myszkę z oprogramowaniem Windows 10 Pro PL x64 lub równoważnym graficznym systemem operacyjnym obsługiwanym w sposób identyczny do Microsoft® Windows™ 10 Pro PL x64 przez standardowego użytkownika z możliwością logowania i pracy w domenie Microsoft® Windows™ typu Active Directory istniejącej u Zamawiającego. | TAK, (podać) |  |
|  | Rzutnik kompatybilny z bieżnią |  |  |
| Gwarancja i serwis |
|  | Okres gwarancji: 24 miesiące | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz w języku angielskim (jeżeli posiada) dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej | TAK |  |
|  | Przegląd/y oraz kalibracja sprzętu w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej urządzenia wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta (co najmniej jeden przegląd, kalibracja pod koniec każdego roku trwania gwarancji) | TAK, (podać częstotliwość) |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji oferowanego urządzenia | TAK |  |