Załącznik nr 3:

- Specyfikacja asortymentowo – cenowa

- Opis przedmiotu zamówienia

Nr. spr. DA/AM-231-68/21

Gliwice, dnia 07.09.2021r.

Specyfikacja asortymentowo-cenowa

| Przedmiot zamówienia | Cena netto | VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| Urządzenie diagnostyczno-terapeutyczne do rehabilitacji kończyny górnej i ręki |  |  |  |
| Pozostałe koszty (m.in. dostawa, szkolenie) |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

Parametry techniczne – urządzenie diagnostyczno-terapeutyczne do rehabilitacji kończyny górnej i ręki (minimalne parametry techniczne)

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
|  | Producent / Kraj | TAK, (podać) |  |
|  | Model / Typ (jeżeli posiada) | TAK, (podać) |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniej niż 2021), kompletny i gotowy do użycia bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK, (podać) |  |
|  | Oznakowanie znakiem CE (certyfikat CE/ deklaracja zgodności) | TAK |  |
|  | Urządzenie medyczne (potwierdzone stosownym dokumentem) | TAK |  |
| Parametry podstawowe |
|  | Urządzenie diagnostyczno - terapeutyczne do rehabilitacji kończyny górnej i ręki z wirtualnym otoczeniem. | TAK |  |
|  | Możliwość pomiaru chwytów ręki: chwyt cylindryczny (w skali 1-1000N), chwyty szczypcowe, chwyt dwupunktowy, chwyt trójpunktowy | TAK |  |
|  | Możliwość pomiaru: zakresów ruchu w stawie ramiennym, łokciowym i nadgarstkowym: w zakresach staw ramienny: zgięcie - wyprost 180° - 0° - 40°, odwodzenie - przywodzenie 180° - 0° -40°, staw łokciowy: zgięcie - wyprost 170°-0° -10°, pronacja - supinacja -120° - 0 - 120°, nadgarstek: zgięcie - wyprost -90° - 0 - 90°, odwiedzenie dopromieniowe – dołokciowe - 40° - 0 - 90° | TAK, (podać) |  |
|  | Rozszerzone oprogramowanie do oceny sprawności i terapii | TAK |  |
|  | Tryb diagnostyczny – indeks kontroli siły | TAK |  |
|  | Możliwość porównania kończyny prawej i lewej | TAK |  |
|  | Możliwość archiwizacji testów, porównania testów | TAK |  |
|  | Oprogramowanie -ćwiczenia wykorzystujące koncepcję Biofeedbacku | TAK |  |
|  | Minimum 6 ćwiczeń (gier jedno i dwuwymiarowych) | TAK |  |
|  | Bezprzewodowa łączność między komputerem, a czujnikami siły i ruchu | TAK |  |
|  | Indukcyjne ładowanie wszystkich czujników, z możliwością ładowania wszystkich czujników jednocześnie | TAK |  |
|  | Sygnalizacja statusu połączenia czujnika z oprogramowaniem, prawidłowego/niskiego poziomu naładowania baterii oraz trwania/zakończenia ładowania za pomocą wbudowanych diod LED | TAK |  |
|  | Możliwość ciągłej pracy systemu bez ładowania min. 6 h | TAK |  |
|  | Automatyczne przechodzenie czujników w stan uśpienia w przypadku dłuższego braku połączenia z oprogramowaniem celem oszczędności baterii | TAK |  |
|  | Sygnalizacja aktywacji czujnika do działania za pomocą wibracji | TAK |  |
|  | Bezprzewodowa praca urządzenia w odległości co najmniej 8 metrów od komputera w niezakłóconej przestrzeni | TAK |  |
| Wyposażenie |
|  | Zintegrowany czujnik siły i ruchu i 2 czujniki ruchu, paski mocujące nakładki | TAK |  |
|  | Przystawki do trójpłaszczyznowego ruchu w stawie nadgarstkowym oraz przystawka do złożonych ruchów obręczy barkowej oraz tułowia kompatybilne z urządzeniem | TAK |  |
|  | Stolik z uchwytami na przystawki o wymiarach: długość: 1550 mm +/-50 mm szerokość blatu: 1200 mm +/-50 mm wysokość blatu (regulowana): min. 700 - 1150 mm +/-50 mm głębokość blatu: 700 mm +/-50 mm Podstawa stołu z elektryczną regulacją, sterowanie wysokością poprzez pilot wbudowany pod blatem (System regulacji wysokości chroniony osłoną) | TAK |  |
|  | Komputer sterujący urządzeniem spełniający minimalne wymagania dostarczanego rozwiązania oraz gwarantujący stabilną jego pracę prze okres co najmniej 24 miesięcy. Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro PL x64 lub równoważny graficzny system operacyjny obsługiwany w sposób identyczny do Microsoft® Windows™ 10 Pro PL x64 przez standardowego użytkownika z możliwością logowania i pracy w domenie Microsoft® Windows™ typu Active Directory istniejącej u Zamawiającego. | TAK, (podać) |  |
|  | Monitor LED min. 23.8” Full HD | TAK, (podać) |  |
|  | Klawiatura i bezprzewodowa myszka | TAK |  |
| Gwarancja i serwis |
|  | Okres gwarancji: 24 miesiące | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz w języku angielskim (jeżeli posiada) dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej | TAK |  |
|  | Przegląd/y oraz kalibracja sprzętu w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej urządzenia wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta (co najmniej jeden przegląd pod koniec każdego roku trwania gwarancji) | TAK, (podać częstotliwość) |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji oferowanego urządzenia | TAK |  |