Załącznik: nr 6

Opis przedmiotu zamówienia

Nr sprawy: DA/AM-231- 25 /21

Gliwice, dnia 25.03.2021r.

Parametry techniczne – DERMATOM (minimalne parametry techniczne) – 1 szt.

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
|  | Producent/kraj | TAK, podać |  |
|  | Model/Typ | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2021), kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK, podać |  |
|  | Oznakowanie znakiem CE | TAK |  |
| Parametry podstawowe |
|  | Dermatom zasilany akumulatorowo z głowicą typu Wagner | TAK |  |
|  | Obudowa tytanowa | TAK |  |
|  | Silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy min 200 [W] | TAK, podać |  |
|  | Oscylacje ostrza regulowane w zakresie minimalnym 0 do 6500 [suwów/min.] | TAK, podać |  |
|  | Szerokość cięcia regulowana w zakresie minimalnym od 7 [mm] do 75 [mm] | TAK, podać |  |
|  | Grubość cięcia regulowana w zakresie minimalnym 0,2 [mm] do 1,2 [mm] co 0,1 [mm] | TAK, podać |  |
|  | Komplet z akumulatorem z możliwością wymiany samych ogniw akumulatora | TAK |  |
|  | Zestaw do sterylnego założenia akumulatora | TAK |  |
|  | Blokada przed niezamierzonym uruchomieniem | TAK |  |
|  | Dodatkowe 2 akumulatory | TAK |  |
|  | W zestawie - ładowarka elektroniczna, uniwersalna, wyposażona w: min. cztery gniazda, z możliwością ładowania co najmniej 4 różnych baterii, wskaźnik ładowania przy każdym gnieździe, system diagnozowania stanu zużycia akumulatorów, przewód sieciowy min. 5 [m] z wtyczką typu EURO | TAK |  |
|  | Kosz do mycia i sterylizacji zestawu, perforowany, z uchwytami i wymiarami dedykowanymi dla oferowanego dermatomu. | TAK |  |
|  | Pojemnik do transportu i sterylizacji z pokrywą i wymiarami dedykowanymi dla oferowanego dermatomu, wyposażony w: rączki blokowane pod kątem 90°, filtr teflonowy wielorazowy na minimum 5000 cykli sterylizacji - 2 szt. | TAK |  |
|  | Ostrza do dermatomu z głowicą typu Wagner, pakowane sterylnie - 10szt. +/- 2 szt. | TAK |  |
|  | Olej do smarowania i konserwacji systemu - w aerozolu, dopuszczony przez producenta dermatomu, o pojemności min: 250 [ml] - 2szt | TAK |  |
|  | Tabliczka identyfikacyjna kontenera | TAK |  |
| Gwarancja i serwis |
|  | Gwarancja 36 miesięcy | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia instruktażowego dla osób personelu medycznego w zakresie właściwej obsługi, mycia i konserwacji zakupionego urządzenia przez Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia instruktażowego dla pracowników Działu Aparatury Medycznej w zakresie budowy, kontroli, diagnostyki urządzeń | TAK |  |
|  | Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z urządzeniami do każdego: instrukcję obsługi w języku polskim w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej, paszport urządzenia, kartę gwarancyjną z wykazem punktów serwisowych, wykaz części i materiałów zużywalnych niezbędnych dla bieżącej eksploatacji przedmiotu zamówienia, instrukcję konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji – jeśli ma zastosowanie | TAK |  |
|  | Przegląd/y w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej urządzenia wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta (co najmniej jeden przegląd pod koniec każdego roku trwania gwarancji) | TAK, podać częstotliwość |  |