Załącznik: nr 8

Opis przedmiotu zamówienia

Nr sprawy: DA/AM-231- 25/21

Gliwice, dnia 25.03.2021r.

Parametry techniczne – Myjka do narzędzi (minimalne parametry techniczne) – 1 szt.

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
|  | Producent/kraj | TAK, podać |  |
|  | Model/Typ | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2021), kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK, podać |  |
|  | Oznakowana znakiem CE (deklaracja zgodności lub certyfikat) | TAK |  |
| Parametry podstawowe |
| Myjnia-dezynfektor do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych |
|  | Wolnostojąca, nieprzelotowa, jednodrzwiowa z drzwiami otwieranymi w płaszczyźnie poziomej | TAK |  |
|  | Obudowa i komora myjni wykonana ze stali kwasoodpornej | TAK |  |
|  | Drzwi uchylne do dołu z elektryczną blokadą uniemożliwiającą otwarcie drzwi podczas procesu mycia | TAK |  |
|  | Pojemność na jeden wsad: - 7 tac sterylizacyjnych o wymiarach 480-485x240-255x50 mm zgodne z DIN 58952-3 - lub 2 zestawy do mikrochirurgii | TAK |  |
|  | Możliwość mycia butelek szklanych, obuwia operacyjnego, misek, nerek i innych przedmiotów przy pomocy odpowiednich wózków wsadowych i wkładów | TAK |  |
|  | Programowalny elektroniczny układ sterowania | TAK |  |
|  | Panel dotykowy z wyświetlaniem nazwy programu, przebiegu programu i wartości A0, temperatury i komunikatów z min. 3-liniowym wyświetlaczem tekstowym w języku polskim, wykonany w sposób higieniczny łatwy do utrzymania w czystości i możliwy do dezynfekcji | TAK |  |
|  | Dezynfekcja termiczna wg dwóch nastaw do wyboru: - wartości A0 - temperatury i czasu ekspozycji | TAK |  |
|  | Min. 18 stałych programów fabrycznych mycia i dezynfekcji | TAK, podać |  |
|  | Możliwość zapisania w pamięci dodatkowo min. 30 programów tworzonych przez użytkownika | TAK, podać |  |
|  | Program dezynfekcji termicznej BGA 93°C, 10 min. | TAK |  |
|  | Program dezynfekcji termicznej 90°C, 5 min. | TAK |  |
|  | Programy z dezynfekcją chemiczno-termiczną | TAK |  |
|  | Programy serwisowe | TAK |  |
|  | Możliwość modyfikacji programów w zależności od potrzeb użytkownika | TAK |  |
|  | Ciągłe monitorowanie parametrów procesu mycia i dezynfekcji | TAK |  |
|  | Monitorowanie temperatury w komorze przy pomocy dwóch niezależnych czujników | TAK |  |
|  | Kontrola dostępu - zabezpieczenie przed niepowołanym dostępem do uruchomiania i zmiany parametrów myjni | TAK |  |
|  | Porty komunikacyjne do podłączenia komputera lub drukarki zewnętrznej - RS 232 oraz RJ45 | TAK |  |
|  | Pomiar przewodności wody w trakcie fazy płukania końcowego w celu oceny pozostałości środków chemicznych | TAK |  |
|  | Wydajna pompa obiegowa do natrysku wody w ramiona natryskowe w myjni i dysze w wózkach wsadowych, wydajność minimum 600 l/min. | TAK, podać |  |
|  | Kontrola pobieranej ilości wody przy pomocy przepływomierzy | TAK |  |
|  | Kontrola pracy ramion natryskowych w myjni i wózkach wsadowych poprzez pomiar ich częstotliwości obrotów | TAK |  |
|  | Wbudowana szuflada na chemikalia procesowe (min. 4 kanistry po 5 litrów) | TAK |  |
|  | Wbudowana suszarka gorącym powietrzem z regulacją temperatury suszenia (w zakresie min. 60-110°C) wyposażona w filtry powietrza, wstępny i HEPA min. H13 (suszarka podgrzewanie elektryczne) | TAK |  |
|  | Wbudowany kondensator oparów (myjnia nie wymagana podłączenia do instalacja wentylacyjnej) | TAK |  |
|  | Wbudowany zmiękczacz wody zimnej z możliwością ustawienia stopnia twardości wody (w zakresie min. 1-60°dH) | TAK |  |
|  | Min. 3 pompy w zestawie dozujące płynne środki chemiczne (środek do neutralizacji i środek do mycia i/lub dezynfekcji), każda pompa z możliwością nastawy procentowej stężenia dozowanego środka chemicznego bezpośrednio z panelu sterującego dla każdego programu oddzielnie | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia czwartej pompy dozującej do płynnych środków chemicznych | TAK |  |
|  | Kontrola ilości dozowanych środków chemicznych oraz ich poziomu w zbiornikach, z możliwością nastawy stężenia dozowania | TAK |  |
|  | Sygnał optyczny i akustyczny po zakończeniu programu | TAK |  |
|  | Myjnia wyposażona w system automatycznej identyfikacji wózków wsadowych w celu ograniczenia błędów przy doborze programów i obsłudze | TAK |  |
|  | Efektywny system filtrowania wody (opisać) | TAK |  |
|  | Przyłącza wodne: min. woda zimna, ciepła i demineralizowana (podać DN, wymagane ciśnienie) | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne - 3f, 400V; 50Hz; moc nie większa niż 11 kW | TAK, podać |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: max. 1200x900x700 mm (wxsxg) | TAK, podać |  |
| Wyposażenie |
|  | Wózek wsadowy do mycia narzędzi chirurgicznych - szt. 1 | TAK |  |
|  | Pojemność - 7 tac sterylizacyjnych wg DIN 58952-3 o wymiarach 480-485x240-255x50mm (dxsxw) | TAK, podać |  |
|  | 4 poziomy mycia o wysokości min. 70 mm (wysokość mytego wsadu) | TAK |  |
|  | Wózek o jednolitej spójnej konstrukcji w celu zapewnienia wydajnego mycia powierzchni zewnętrznych mytych przedmiotów | TAK |  |
|  | Wykonanie: stal kwasoodporna | TAK |  |
|  | Wyposażony w system automatycznej identyfikacji | TAK |  |
|  | Wózek wsadowy do mycia obuwia operacyjnego - szt. 1 | TAK |  |
|  | Pojemność min. 20 szt. butów | TAK |  |
|  | Wykonanie: stal kwasoodporna | TAK |  |
|  | Wyposażony w system automatycznej identyfikacji | TAK |  |
| Gwarancja i serwis |
|  | Gwarancja 36 miesięcy | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia instruktażowego dla osób personelu medycznego w zakresie właściwej obsługi, mycia i konserwacji zakupionego urządzenia przez Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia instruktażowego dla pracowników Działu Aparatury Medycznej w zakresie budowy, kontroli, diagnostyki urządzeń | TAK |  |
|  | Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z urządzeniami do każdego: instrukcję obsługi w języku polskim w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej, paszport urządzenia, kartę gwarancyjną z wykazem punktów serwisowych, wykaz części i materiałów zużywalnych niezbędnych dla bieżącej eksploatacji przedmiotu zamówienia, instrukcję konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji – jeśli ma zastosowanie | TAK |  |
|  | Przegląd/y w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej urządzenia wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta (co najmniej jeden przegląd pod koniec każdego roku trwania gwarancji) | TAK, podać częstotliwość |  |