Załącznik: nr 1

Opis przedmiotu zamówienia		                             				Nr. spr. DA/AM-231-77/21

Gliwice, dnia 03.11.2021r.

Parametry techniczne – aparat do sekwencjonowania typu NGS (minimalne parametry techniczne)

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
|  | Producent/kraj | TAK, (podać) |  |
|  | Model/Typ | TAK, (podać) |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2021), kompletne i gotowe do użycia - bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK, (podać) |  |
|  | Oznakowanie znakiem CE | TAK |  |
| Parametry podstawowe |
|  | Sekwencjonowanie przez syntezę | TAK |  |
|  | Źródło wzbudzania sygnału: dioda LED | TAK |  |
|  | Sekwencjonowanie w trybie odczytów pojedynczych (ang. single reads, SR) lub sparowanych (ang. paired-end, PE) | TAK (podać) |  |
|  | Sekwencjonowanie w trybie sparowanych końców nie wymagające fizycznej zmiany orientacji komory przepływowej (ang. flow cel) | TAK |  |
|  | Moduły do amplifikacji, odczytu sekwencji i analizy danych zintegrowane w urządzeniu | TAK |  |
|  | Brak dodatkowego sprzętu oraz konieczności wykonania reakcji emulsyjnego PCR | TAK |  |
|  | Izotermiczna amplifikacja na fazie stałej (w płytce/komorze przepływowej, ang. flow cel), prowadząca do powstania klastrów - cząsteczek klonalnych | TAK |  |
|  | Izotermiczna amplifikacja na fazie stałej zautomatyzowana i nie wymagająca ingerencji użytkownika | TAK |  |
|  | Cykl amplifikacji i sekwencjonowania nie wymagający ręcznych manipulacji oraz dodatkowych urządzeń | TAK |  |
|  | W pełni zautomatyzowane cykle amplifikacji i sekwencjonowania w trybie sparowanych końców | TAK |  |
|  | Możliwość łączenia wielu próbek w jednym cyklu pracy urządzenia (ang. multiplexing) | TAK |  |
|  | Długość odczytu w zakresie od 1 x 75pz do 2 x 150pz | TAK, (podać) |  |
|  | Maksymalna wydajność w jednym cyklu pracy urządzenia (liczba par zasad DNA odczytywana w jednej reakcji urządzenia) nie mniejsza niż 6,5Gb w trybie sparowanych odczytów | TAK, (podać) |  |
|  | Możliwość pracy w co najmniej dwóch trybach przepustowości: maksymalnym i średnim | TAK |  |
|  | Maksymalna liczba odczytów generowana w jednym cyklu pracy urządzenia w maksymalnym trybie przepustowości: nie mniej niż 22 mln w trybie pojedynczych odczytów, nie mniej niż 44 mln w trybie sparowanych końców | TAK,(podać) |  |
|  | Maksymalna liczba odczytów generowana w jednym cyklu pracy urządzenia w średnim trybie przepustowości: nie mniej niż 7 mln w trybie pojedynczych odczytów, nie mniej niż 14 mln w trybie sparowanych końców | TAK, (podać) |  |
|  | Jakość odczytu Q30 dla minimum 80% uzyskanych danych | TAK, (podać) |  |
|  | Minimalna ilość materiału wyjściowego nie przekraczająca 50 ng | TAK, (podać) |  |
|  | Wszystkie odczynniki systemowe wymagane do przeprowadzenia sekwencjonowania zintegrowane w pojedynczym wkładzie odczynnikowym (ang. cardrige) | TAK |  |
|  | Zastosowanie: sekwencjonowanie małych genomów (wirusowych, bakteryjnych), celowane resekwencjonowanie (amplikony, panele genowe), celowane profilowanie ekspresji genów, analiza miRNA / small RNA | TAK |  |
|  | Zintegrowany komputer sterujący spełniający minimalne wymagania producenta oferowanego sprzętu, gwarantujący jego stabilną pracę z wbudowanym dotykowym ekranem, zainstalowanym systemem operacyjnym oraz z możliwością podpięcia do sieci komputerowej (złącze RJ45) | TAK |  |
|  | Wymiary maksymalne: szer. × gł. × wys.: ok. 50 cm × 50 cm × 54 cm | TAK, (podać) |  |
|  | Masa własna maksymalna: 50 kg | TAK, (podać) |  |
|  | Materiały zużywalne z identyfikacja RFID z weryfikacją kompatybilności odczynników z komórką przepływową | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V, 50Hz | TAK |  |
| Gwarancja i serwis |
|  | Gwarancja 36 miesięcy | TAK |  |
|  | Wykonanie jednego bezpłatnego przeglądu (wraz z niezbędnymi materiałami) na rok w całym okresie gwarancyjnym | TAK, (podać) |  |
|  | Przegląd/y oraz kalibracja sprzętu w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej urządzenia wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta (co najmniej jeden przegląd pod koniec każdego roku trwania gwarancji) | TAK |  |
|  | Instalacja urządzenia w siedzibie Zamawiającego bez dodatkowych nakładów finansowych | TAK |  |
|  | Przeszkolenie min. 5 osób w siedzibie Zamawiającego, potwierdzone certyfikatem uczestnictwa | TAK |  |
|  | Szkolenie dla użytkowników oraz pracowników Działu Aparatury Medycznej z obsługi i konserwacji urządzenia | TAK |  |