Załącznik: nr 1

Opis przedmiotu zamówienia		                             				             Nr. spr. DA/AM-231-26/24

Gliwice, dnia 16.04.2024r.

Parametry techniczne (minimalne) – Inkubator CO2 do hodowli komórkowej

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
|  | Producent/kraj | TAK, podać |  |
|  | Model/Typ | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2024), kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK, podać |  |
|  | Oznakowanie znakiem CE | TAK |  |
|  | Certyfikat ISO 9001 producenta, dystrybutora w zakresie: dystrybucja, sprzedaż i serwis | TAK |  |
| Parametry podstawowe |
|  | Urządzenie o wymiarach (szerokość x wysokość x głębokość): - zewnętrznych 65 cm x 90 cm x 80 cm (+/- 10%) - wewnętrznych 50 cm x 60 cm x 55 cm (+/- 10%) | TAK, podać |  |
|  | Wnętrze i półki urządzenia wykonane ze stali nierdzewnej z zaokrąglonymi narożnikami | TAK |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe z panelem dotykowym, cyfrowym wyświetlaczem parametrów pracy / zadanych, rejestracją warunków hodowli w pamięci wewnętrznej, interface RS 232 oraz opcjonalnym interface USB | TAK |  |
|  | Pojemność urządzenia 150 l (+/- 10%) | TAK, podać |  |
|  | Panel sterowania z dostępnymi parametrami: temperatura, wilgotność, poziom CO2 | TAK |  |
|  | - wahania temperatury w przestrzeni ± 0,5 °C - wahania temperatury w czasie ± 0,1 °C - minimalny zakres regulacji temperatury + 3°C do + 55°C | TAK, podać |  |
|  | Zakres regulacji CO2 min. 0 do 20% | TAK, podać |  |
|  | Wilgotność względna: 95% ± 3% przy temp. 37°C | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie posiadające funkcję Auto Start | TAK |  |
|  | Wysokostabilny, przewodnościowy czujnik CO2 | TAK |  |
|  | Elektroniczny czujnik koncentracji O2 | TAK |  |
|  | Bezstykowy czujnik poziomu wody układu nawilżania | TAK |  |
|  | Optyczny i akustyczny alarm przekroczenia zadanych parametrów | TAK |  |
|  | Tryb sterylizacji parowej całego wnętrza inkubatora: komory roboczej, czujnika, wentylatora, szklanych drzwi oraz rezerwuaru wody wilgotną parą w temp. 90°C bez konieczności demontażu głowicy pomiarowej | TAK |  |
|  | Rezerwuar wody w formie pochylonego dna wnętrza inkubatora | TAK |  |
|  | Przyłącze komputerowe RS 232 oraz przyłącze do zewnętrznego systemu monitorowania | TAK |  |
|  | 3 półki perforowane ze stali nierdzewnej, podwójne drzwi: zewnętrzne metalowe podgrzewane, wewnętrzne szklane, drzwi montowane na prawą lub lewą stronę | TAK |  |
|  | Przepust rurowy do wprowadzenia zewnętrznej sondy pomiarowej w ścianie komory roboczej | TAK, podać |  |
|  | Filtry HEPA w liniach zasilania gazowego | TAK |  |
|  | System alarmowy informujący akustycznie i wizualnie o uszkodzeniu czujnika temperatury, przekroczeniu wartości temp. powyżej lub poniżej zadanej, uszkodzeniu czujnika CO2, przekroczeniu wartości stężenia CO2 powyżej lub poniżej zadanej, zbyt długo otwartych drzwiach urządzenia, braku gazu i braku wody | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V/50 Hz | TAK, podać |  |
|  | Przyłącze inkubatora, reduktora i butli CO2 | TAK |  |
|  | Reduktor butlowy CO2 z dwoma manometrami, które wskazują ciśnienie wylotowe i ciśnienie gazu w butli | TAK |  |
|  | Podstawa pod inkubator o wysokości nie większej niż 200 mm z kółkami | TAK |  |
|  | Możliwość bezpiecznego zestawienia inkubatora piętrowo z posiadanym inkubatorem Heracell 150i bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów | TAK |  |
|  | Automatyczny przełącznik butli CO2 z możliwością podłączenia dwóch butli jednocześnie | TAK |  |
|  | Gwarancja i serwis |
|  | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |
|  | Przegląd/y w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej urządzenia wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać częstotliwość |  |
|  | Wniesienie i instalacja urządzenia w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi i konserwacji | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz w języku angielskim (jeżeli posiada) – dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej | TAK |  |