Załącznik: nr 1

Opis przedmiotu zamówienia		                             				Nr. spr. DA/AM-231-79/21

Gliwice, dnia 09.11.2021r.

Parametry techniczne – licznik komórek (minimalne parametry techniczne)

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
|  | Producent/kraj | TAK, (podać) |  |
|  | Model/Typ | TAK, (podać) |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2021), kompletne i gotowe do użycia - bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK, (podać) |  |
|  | Oznakowanie znakiem CE | TAK |  |
| Parametry podstawowe |
|  | Kolorowy ekran LCD | TAK |  |
|  | Zliczanie komórek o min. zakresie wielkości od 6 do 50 μm | TAK (podać) |  |
|  | Możliwość liczenia w preparatach o min. zakresie stężenia komórek od 5x104 do 1x107 | TAK (podać) |  |
|  | Maksymalny czas liczenia 30sek. | TAK (podać) |  |
|  | Objętość próbki – maksymalnie 10 μl | TAK (podać) |  |
|  | Automatyczne wykrywanie barwienia błękitem trypanu i obliczanie żywotności komórek w preparacie | TAK |  |
|  | Urządzenie musi umożliwiać zliczanie komórek z kilku warstw analizowanego preparatu tzw. multifocal plane analysis | TAK |  |
|  | Automatyczny dobór ostrości obrazu badanej próbki | TAK |  |
|  | Pamięć minimum 100 wcześniejszych wyników | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia drukarki termicznej do drukowania wyników w postaci naklejek | TAK |  |
|  | Możliwość eksportowania wyników do pamięci USB w postaci plików Excel | TAK |  |
|  | Kalkulator rozcieńczeń | TAK |  |
|  | Możliwość doposażenia zestawu o opcjonalny slajd kalibracyjny do weryfikacji pracy urządzenia | TAK |  |
|  | W komplecie z pojedynczym urządzeniem powinien być dostarczony zestaw startowy składający się z zestawu slajdów, na co najmniej 1800 oznaczeń oraz 1,5ml błękitu trypanu | TAK (podać) |  |
|  | Urządzenie powinno być kompatybilne z posiadanymi komorami do liczenia komórek Cell Counting Slides nr kat: 1450011 | TAK |  |
|  | Wyświetlanie histogramów rozkładu wielkości komórek w preparacie. Oddzielny histogramy dla komórek martwych i żywych. Możliwość bramkowania wyniku i zawężania zliczenia w przypadku analizy niejednorodnej populacji komórek. | TAK |  |
|  | Wymiary urządzenia max. szer. 20 cm, gł. 15 cm, wys. 26 cm | TAK, (podać) |  |
|  | Waga urządzenia bez zasilacza max 3 kg | TAK, (podać) |  |
| Gwarancja i serwis |
|  | Gwarancja 12 miesięcy | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszonej usterki max. 48h | TAK |  |
|  | Przegląd/y oraz kalibracja sprzętu w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej urządzenia wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta (co najmniej jeden przegląd pod koniec trwania gwarancji) | TAK |  |
|  | Instalacja urządzenia w siedzibie Zamawiającego bez dodatkowych nakładów finansowych | TAK |  |
|  | Szkolenie dla użytkowników oraz pracowników Działu Aparatury Medycznej z obsługi i konserwacji urządzenia | TAK |  |